## 宫腔镜等离子电切系统
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购项目（一）（第1包） 采购需求
设备名称：宫腔等离子电切镜系统
采购数量：1套
预算总价：120万元
所属医疗设备类别：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于宫腔下免扩宫双极电切手术，可用于子宫息肉、子宫肌瘤、子宫纵隔等手术。
关键技术参数：
★1 | 主机输出分辨率≥3840x2160，逐行扫描（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | / | 是
★2 | 主机图像色域范围BT. 2020、BT. 709（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | / | 是
★3 | 摄像头像素≥3840 x 2160，逐行扫描（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 主机具备集成图文工作站功能，支持术中记录分辨率≥1920x1080的全高清录像及分辨率≥ 3840x2160的图片（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
2.2 | 主机腔镜光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管及组织的辨识度（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
2.3 | 冷光源色温≥6500K（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
2.4 | 冷光源灯泡寿命≥30000小时（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
2.5 | 膨宫泵压力范围至少包含：1Kpa~30Kpa（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块，至少支持硬镜成像模块、软镜成像模块；包含同品牌电子软镜：电子输尿管镜、电子膀胱镜等（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.2 | 主机支持模块化硬件升级，通过后期增加模块，升级到同品牌外径≤4mm的3D电子镜（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.3 | 主机支持模块化硬件升级，通过后期增加模块，升级到同品牌3D外视镜（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.4 | 主机输出端口：包括但不限于DP数字端口≥2个，12G/3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥1个（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 1 | 是
3.5 | 主机正面配备操作按键，支持一键白平衡；佩戴无菌手套仍可操作白平衡（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 1 | 是
3.6 | 主机模块USB接口≥4 个（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 1 | 是
3.7 | 主机通过摄像头控制可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 1 | 是
3.8 | 主机标准画面与增强画面的同屏对比显示方式≥5种（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.9 | 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.1 | 摄像头重量≤210g（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.11 | 内窥镜视向角≥0°，标准目镜接口（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.12 | 镜体直径≤2.9mm.，工作长度≥30cm（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 2 | 是
3.13 | 主机术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.14 | 主机纤维镜图像优化功能≥2种（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.15 | 主机影像增强功能≥5种，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.16 | 主机支持双路图像同步处理，可将同一内镜的标准白光画面与图像增强画面在同一显示器分屏并列对比显示。（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 0.5 | 是
3.17 | 电切环头端带有独立回流环，电流不经过镜鞘形成双极回路（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
3.18 | 双极电切镜镜鞘外径≤15Fr.（提供产品说明书或注册证附页产品技术要求文件证明） |  | 3 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置 | 配置清单要求：
主机 （提供一套） 需要提供注册证2类、3类
影像模块（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
摄像头（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
冷光源（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
医用监视器（提供一套）
膨宫泵（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
内窥镜（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
导光束（提供一套）
电切镜镜鞘（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
工作手件（提供一套） 需要提供注册证2类、3类
一次性电极（20根） 需要提供注册证2类、3类
台车（提供一套）
4.2 | 随机工具 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、中标供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。 4、根据投标响应文件，提供相应软件包及相应技术支持。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、中标供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，中标供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，中标供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、中标供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、中标供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、中标供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，中标供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 保修期后，中标供应商须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的7%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类

## 4K宫腔镜诊断与治疗一体化系统
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购项目（一）（第2包） 采购需求
设备名称：4K宫腔镜诊断与治疗一体化系统
采购数量：1套
预算总价：120万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于妇科宫腔镜可视化检查、活检、息肉切除、粘连分离、子宫纵隔矫正等。
二、主要技术参数
2.2 | 主机超高清模式输出分辨率：≥3840×2160；高清模式输出分辨率≥1920×1080；图像色域范围至少包含BT. 2020 |  | 3 | 是
2.3 | 具备4K升频功能：支持将高清内窥镜图像升频转换为4K超高清图像质量，并通过4K输出端口输出。 |  | 3 | 是
2.4 | 色相调节≥20 级，色度调节≥20 级； 对比度≥3 档模式； 图像增强算法模式≥4 种； 构造强调调节挡位≥6 ，轮廓增强挡位≥4。 |  | 3 | 是
2.5 | 具备摩尔纹滤光片；具备≥2种纤维内镜摩尔纹调节级别 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 12
三、一般技术参数
3.1 | 4K主机
3.1.1 | 具备HDR（高动态范围）技术 |  | 2 | 是
3.1.2 | 术野画面≥2倍电子放大功能，≥6级可调 |  | 0.5 | 否
3.1.3 | 系统具备色彩模式≥3种 |  | 1 | 否
3.1.4 | 系统可登记编辑≥50个患者数据，并可登记≥20个用户预设，满足不同用户不同术式不同功能的设置需求 |  | 1 | 否
3.1.5 | 系统具备≥3种测光模式，自动、峰值、平均； |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 图像亮度模式调节≥2种，亮度调节级别≥15级 |  | 1 | 否
3.1.7 | 窄带光功能：具备 |  | 2 | 是
3.2 | 光源
3.2.1 | 类型：至少包含LED，数量≥5 |  | 2 | 是
3.2.2 | 照明模式≥4种，至少包含白光照明，荧光照明，黄色增强模式（YE）观察模式，窄带成像（NBI）观察模式。 |  | 1 | 是
3.2.3 | 设备类型：Ⅰ类除颤CF型 |  | 0.5 | 否
3.2.4 | 无操作面板，能够直接在主机操作联动 |  | 1 | 否
3.2.5 | 最大光照强度 ≥5.5W |  | 1 | 否
3.3 | 摄像头
3.3.1 | 重量≤65g |  | 2 | 是
3.3.2 | 窄带光功能：具备 |  | 2 | 是
3.3.3 | 遥控按钮≥3个 |  | 1 | 否
3.3.4 | 设置遥控功能≥20种 |  | 1 | 否
3.3.5 | 支持环氧乙烷或低温过氧化氢等离子体灭菌 |  | 1 | 否
3.4 | 显示器
3.4.1 | 屏幕尺寸：≥25英寸 |  | 1 | 否
3.4.2 | 物理分辨率 ≥3840×2160 |  | 1 | 否
3.4.3 | 数字高清输入：≥ 1 路 12G-SDI 输入；至少配备 3G-SDI、HD-SDI |  | 1 | 否
3.5 | 宫腔镜
3.5.1 | 光学内窥镜外径≤3mm |  | 0.5 | 否
3.5.2 | 视野角度≥30° |  | 0.5 | 否
3.5.3 | 外管鞘外径≤5.5mm |  | 0.5 | 否
3.5.4 | 器械通道≥5Fr |  | 0.5 | 否
3.5.5 | 具备持续灌流功能 |  | 0.5 | 否
3.6 | 为保障术中成像一致性、光学参数匹配稳定，所投摄像主机与配套宫腔镜需为同一生产制造商，保障图像信号传输无兼容损耗，无信号适配故障。 |  | 2 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 28
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 4K主机*1 需要提供注册证2类、3类 光源*1 需要提供注册证2类、3类 摄像头*1 需要提供注册证2类、3类 膨宫仪*1 需要提供注册证2类、3类 宫腔镜*1 需要提供注册证2类、3类 剪刀*1 需要提供注册证2类、3类 活检钳*1 需要提供注册证2类、3类 抓取钳*1 需要提供注册证2类、3类 4K显示器*1 刻录机*1 台车*1
4.2 | 随机工具 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、中标供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。 4、根据投标响应文件，提供相应软件包及相应技术支持。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、中标供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，中标供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，中标供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、中标供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、中标供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、中标供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，中标供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 保修期后，中标供应商须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的7%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折
第一类
第二类
第三类

## 智能麻醉工作站
上海市第一妇婴保健院医疗设备采购项目（一）（第3包） 采购需求
设备名称：智能麻醉工作站
采购数量：2套
预算总价：120万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于手术麻醉时，对成人、小儿和新生儿患者进行吸入式麻醉、呼吸管理及生理体征监测。
二、主要技术参数
2.1 | 麻醉机主机配置≥15英寸显示屏； |  | 5 | 是
2.2 | 麻醉机适用于成人、小儿、新生儿； |  | 5 | 是
2.3 | 麻醉机具备氧气，笑气，空气，全电子流量计； |  | 5 | 是
2.4 | 具备负压排痰、顺磁氧电池、麻醉气体模块、麻醉深度模块、肌松模块、呼吸力学模块、连续心输出量模块、呼末二氧化碳模块、有创血压模块； |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 麻醉机技术要求：
3.1.1 | 具备氧气，笑气，空气三气源； |  | 0.2 | 否
3.1.2 | 具备流量指示工具，指导医生进行低微流量麻醉； |  | 0.2 | 否
3.1.3 | 气动电控呼吸机，通气模式至少包含： 手动通气模式、VCV（容量控制通气模式）、PCV（压力控制通气模式）、 CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气模式）、APRV（气道压力释放通气模式）、PRVC（压力调节容量控制通气模式）、SIMV-VC（容量同步通气模式）、SIMV-PC（压力同步通气模式）、SIMV-PRVC（同步间歇指令压力调节容量控制通气模式)、叹息功能、呼气保持、吸气保持； |  | 0.2 | 否
3.1.4 | 麻醉机潮气量调节范围: 10ml～1500ml(VCV、SIMV-VC）； 5ml～1500ml（PRVC、SIMV-PRVC)； |  | 0.2 | 否
3.1.5 | 呼吸频率设定范围至少包含：2～100次/min； |  | 0.2 | 否
3.1.6 | 吸呼比设定范围至少包含：4:1～1:10； |  | 0.2 | 否
3.1.7 | 吸气压力设定范围至少包含：5～90 cmH2O，步长≤1 cmH2O； |  | 0.2 | 否
3.1.8 | PEEP设定范围至少包含：OFF，3～50 cmH2O，步长≤1 cmH2O； |  | 0.2 | 否
3.1.9 | 压力限制设定范围至少包含：10～100cmH2O； |  | 0.2 | 否
3.1.10 | 吸气暂停设定范围至少包含：OFF，5%~60%； |  | 0.2 | 否
3.1.11 | 吸气时间至少包含：0.2～10s,步长≤0.1s; |  | 0.2 | 否
3.1.12 | 吸气流速：≥180L/min； |  | 0.2 | 否
3.1.13 | 分钟通气量至少包含：0～100L/min； |  | 0.2 | 否
3.1.14 | 吸气和呼气潮气量至少包含：0～3000ml； |  | 0.2 | 否
3.1.15 | 顺应性至少包含：0～300mL/cmH2O； |  | 0.2 | 否
3.1.16 | 气阻至少包含：0～600 cmH2O /(L/S)cmH2O； |  | 0.2 | 否
3.1.17 | 气道压力至少包含：-20～120 cmH2O； |  | 0.2 | 否
3.1.18 | 氧传感器浓度至少包含：20%-100%； |  | 0.2 | 否
3.1.19 | 氧浓度至少包含：20%-100%； |  | 0.2 | 否
3.1.20 | 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形，能够≥5道波形同屏显示； |  | 0.2 | 否
3.1.21 | 麻醉机配置压力-容积环、压力-流速环、二氧化碳环图等，波形环图可同屏显示； |  | 0.2 | 是
3.1.22 | 呼吸系统在3kPa压力下，泄漏量＜50ml/min; |  | 3 | 否
3.1.23 | 具备回路加热功能； |  | 0.2 | 否
3.1.24 | 具备食道压监测功能； |  | 3 | 否
3.1.25 | 具备肺复张功能，单周期及多周期，避免肺塌陷； |  | 0.2 | 否
3.1.26 | 双罐位，至少包含一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能； |  | 0.2 | 否
3.1.27 | 具备中央刹车系统：单踏板控制； |  | 0.2 | 否
3.1.28 | 提供具有安全转运T模式的蒸发罐，转运无需排空麻药（提供注册证或者技术白皮书等文件证明） |  | 0.2 | 是
3.2 | 监护仪一般技术参数要求：
3.2.1 | 监护仪配置≥18英寸显示屏； |  | 0.2 | 否
3.2.2 | 具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、隐私模式、插管模式； |  | 0.2 | 否
3.2.3 | 具备24小时心电概览报告功能； |  | 0.2 | 否
3.2.4 | 心率测量范围、精度及分辨率：范围至少包含：成人为10bpm～300bpm；小儿/新生儿为10bpm～350bpm；精度：±1bpm或±1%；分辨率：≤1bpm； |  | 0.2 | 否
3.2.5 | 具有心率变异性分析功能； |  | 0.2 | 否
3.2.6 | 监护仪具备心拍类型识别功能； |  | 0.2 | 否
3.2.7 | 具备转运监测模块，机身前后配置双独立显示屏，双屏同步无遮挡展示监测参数，正反屏幕均支持独立触控操作 |  | 1 | 是
3.2.8 | 提供每搏压力变异PPV测量，收缩压力变异SPV测量 |  | 0.2 | 否
3.2.9 | 具有脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统、早期预警评分功能等软件功能 |  | 0.2 | 否
3.2.10 | 具备麻醉深度监测功能，可测量患者状态指数（PSI）和功率频谱阵（DSA）； |  | 4 | 是
3.2.11 | 具备≥240小时趋势表数据和趋势图存储和回顾 具备≥9600条NIBP血压列表数据存储与回顾功能 具备≥3000组报警事件的存储与回顾功能 具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能 具备≥48小时心律失常数据的存储与回顾功能 |  | 0.2 | 否
3.3 | 麻醉机与监护仪具备模块化互通功能，呼末二氧化碳监测模块、麻醉深度监测模块支持在麻醉工作站、监护设备之间互换通用，模块更换后设备可自动识别并显示监测数据，无需额外适配器。 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
序号 | 内容 |  | 数量
4.1 | 产品配置要求 | 麻醉机主机 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | 监护仪主机 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | 转运监护模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | AGSS（麻醉废气传输回收系统） | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | 顺磁氧电池 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | AG（麻醉气体)模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | IBP(双有创血压)模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | Sedline（麻醉深度）模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | 肌松模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | PICCO（连续心排量）模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | RM（呼吸力学）模块 | 2 | 需要提供注册证2类、3类
|  | 呼末二氧化碳模块 | 9 | 需要提供注册证2类、3类
|  | 输注工作站（1拖4） | 2 | 需要提供注册证2类、3类
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1、设备网络端口及数据全部免费开放 2、在不减少临床应用功能的前提下，免费提供设备相关的软件升级 3、中标供应商需免费提供设备中文操作手册及产品维修保养手册。 4、根据投标响应文件，提供相应软件包及相应技术支持。
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
提供对产品的现场搬运、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料安装等
4.4 | 调试 | 1、中标供应商负责免费安装，免费提供安装、调试设备的试剂/耗品，并提供现场培训和其他形式的培训 2、若本项目需与买方物联网系统或其他系统进行联网对接，中标供应商需按买方要求免费开放通讯和数据传输端口协议，并承担其他系统制作接口的所有费用及无条件配合进行联网调试
4.5 | 提供技术援助 | 保修期后，中标供应商须承诺提供终身服务，维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，所有设备零配件、配套耗材供应保障≥10年
4.6 | 培训 | 1、中标供应商负责免费安装并提供现场培训，培训次数≥4次/年 2、中标供应商提供中文操作手册及产品维修保养资料
4.7 | 验收方案 | 1、甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。经甲乙双方验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 2、须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修响应到场时间≤4小时，设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件响应时间≤7天
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1、免费保修期内，每年提供≥4次免费维护保养，并出具维护保养报告；2、中标供应商在接到报修后24小时内无法修复或产品需返厂维修，且严重影响临床业务，中标供应商需在5个工作日内提供备用机，备用机性能至少达到或优于现有需返修产品
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 保修期后，中标供应商须承诺提供免费人工保≥2次/年并提供服务年限≥3年
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、承诺保修期外的年度保修合同价≤设备金额的7%，提供原厂承诺书；2、设备所有零配件、配套耗材供应保障≥10年。3、提供主要零配件和消耗品的价目清单（必须列明单价≥5000元以上项目），价格至少为原厂价格*8折
第一类
第二类
第三类