## DR
上海交通大学医学院附属瑞金医院DR采购需求
设备名称：DR
采购编号：0026-W00028655 预算总价：3000000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，可实现一键自动摆位功能。
二、主要技术参数
2.1 | 具备2块无线平板探测器，像素尺寸≤100um，探测器重量≤3.6kg（含电池），整板最大承重≥300kg |  | 4 | 是
2.2 | 球管架垂直轴升降范围≥180cm，球管套可沿垂直轴旋转≥-150°/+180°，球管套可沿水平轴旋转≥±135° |  | 4 | 是
2.3 | 胸片架升降范围≥1500mm，胸片架最低时中心点距地范围≤320mm |  | 4 | 是
2.4 | 具备电动升降摄影床，最低床面高度≤50cm，床面下平板托盘中心点移动范围≥90cm |  | 4 | 是
2.5 | 球管侧具备摄像头装置，支持通过摄像头自动识别长骨拼接协议对应的患者拍摄范围并自动设置，无需手动设置；支持智能曝光参数设置，可通过摄像头自动识别患者体厚和体型并自动设置对应曝光参数 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器功率≥65kW，最大输出频率≥500khz |  | 1 | 是
3.2 | 最大输出电流≥800mA |  | 1 | 是
3.3 | 最大电流时间积≥1000mAs |  | 1 | 是
3.4 | 加载时间范围至少包含1ms~10s |  | 1 | 是
3.5 | 球管阳极热容量≥300kHU |  | 1 | 是
3.6 | 平板最大DQE≥65% |  | 1 | 是
3.7 | 图像预览时间≤2s，成像时间≤5s |  | 1 | 是
3.8 | 平板探测器充电触点在探测器侧面设计，方便插入平板实时在线充电；标配内置有线连接插座，方便插入平板实时切换有线传输模式，提高数据传输速度 |  | 1 | 是
3.9 | 床面板的衰减当量≤0.7mmAL |  | 1 | 是
3.1 | 胸片架运动模式，手动+电动，具备独立的电动和手动操作按键（提供按键组图片证明） |  | 1 | 是
3.11 | 胸片架配备可插拔滤线栅，栅焦距≥130cm，栅格比≥8：1，无需工具即可轻松取出 |  | 1 | 是
3.12 | 为保证胸片架稳定性，要求胸片盒与立柱连接支点位于胸片盒后方，非侧方的设计 |  | 1 | 是
3.13 | 球管近端具有近台操控彩色触摸屏，可实时显示患者摆位的视频画面，支持虚拟光野显示，支持虚拟AEC区域显示，支持虚拟探测器成像范围显示 |  | 1 | 是
3.14 | 支持智能患者摆位功能，可通过摄像头自动识别患者拍摄部位，并一键运动到识别位置而非固定的预设位置，可根据不同的患者精准识别对应的拍摄位置 |  | 1 | 是
3.15 | 支持一键摆位功能(包括SID调整，球管高度和角度调整，探测器高度，光野大小调整，包含至少200种以上的临床摆位应用，并可通过无线遥控器一键移动到检查协议预设拍摄位置) |  | 1 | 是
3.16 | 具备采集工作站内嵌式的胸片智能质控软件包(包括胸部正位片智能质控分析软件包可对肺野不全、中线偏移、肩胛骨未打开、非医源性异物进行智能识别和提示) |  | 2 | 是
3.17 | 可对整体拍片质量进行系统分析质控问题，提供采集工作站内嵌式的回顾式质控管理工具，自动输出质控报告，便于科室管理人员更全面了解拍片质量 |  | 2 | 是
3.18 | 具备设备整机原厂全自动、打角度式的长骨拼接功能，立位拼接最大拍摄范围≥145cm，卧位拼接最大拍摄范围≥130cm |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 无线平板探测器 2个、高压发生器 1个、X射线球管 1个、自动束光器 1个、悬吊式球管支架 1个、胸片架 1个、升降摄影床 1个、球管端近台触控屏 1个、多功能控制盒 1个、语音对讲系统 1个、无线遥控器 1个 、系统控制及影像采集工作站 1个、标准DICOM软件包 1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 移动DR
上海交通大学医学院附属瑞金医院DR采购需求
设备名称：移动DR
采购编号：0026-W00028657 预算总价：3000000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。
二、主要技术参数
2.1 | 机架结构：升降式立柱-伸缩臂，非关节臂或折叠臂 |  |  | 4 | 是
2.2 | 移动式智能便携终端支持远程视频监控、无线远程曝光和剂量水平预警功能，另外终端上具备独立物理按钮以防止误曝光。 |  |  | 4 | 是
2.3 | 采用锂电池设计，机身重量≤350kg且最小宽度≤470mm |  |  | 4 | 是
2.4 | X射线球管横向移动范围≥550mm |  |  | 4 | 是
2.5 | 最小加载时间≤1ms，且最大加载时间≥12s |  |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 高压发生器功率≥32KW |  | 2 | 1 | 是
3.2 | 探测器尺寸≥14×17英寸 |  |  | 1 | 是
3.3 | 管电压可调范围不小于40～150KV |  |  | 1 | 是
3.4 | 探测器器像素尺寸≤125微米，且平板重量（含电池）≤3.1kg |  |  | 2 | 是
3.5 | 球管热容量≥300kHU |  |  | 1 | 是
3.6 | 具备双激光线定位功能，可通过双激光定位线重合来识别1米SID距离 |  |  | 1 | 是
3.7 | 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 |  |  | 1 | 是
3.8 | 球管焦点距离地面最大高度≥2000mm |  |  | 2 | 是
3.9 | 设备整机通行最小高度≤1300mm |  |  | 2 | 是
3.1 | 设备整机通行最小长度（含把手，沿设备行进方向轴）≤1230mm |  |  | 2 | 是
3.12 | 电池充满时间≤3h，整机驱动电池充满电可持续行驶≥80公里 |  |  | 1 | 是
3.13 | 支持平板在机身片槽内锁止防护，并可在工作站界面软件解锁，同时支持红外感应式打开片槽 |  |  | 1 | 是
3.14 | 为了保证系统的稳定性，要求系统控制软件，平板探测器，X线球管为同一品牌 |  | 2 | 1 | 是
3.15 | 整机推行最大上坡角度≥13° |  |  | 2 | 是
3.17 | 移动式智能便携终端支持远程曝光参数调节功能（可根据需要调整kV和mAs参数） |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1、高压发生器 1 2、X射线球管 1 3、限束器 1 4、机架系统 1 5、电动助力系统 1 6、图像采集工作站 1 7、图像采集软件系统 1 8、有线曝光手闸 1 9、DAP剂量显示 1 10、可视一体化终端 1 11、无线平板探测器 1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 手术床
上海交通大学医学院附属瑞金医院手术床采购需求
设备名称：手术床
采购编号：0026-W00028725 预算总价：2000000元
采购数量：10套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于在手术过程中，调整病人体位，暴露手术视野。使用电动控制形式方便、快捷地调整到各种手术所需要的体位，帮助手术室医护人员提升手术的质量、节约时间及提高效率。
二、主要技术参数
2.1 | 床面骨架和升降柱外壳及侧导轨为≥18:10镍铬合金材料制成，手术床充电插座位于底座侧面，手术床的防电击保护类型保护等级≥II级，防电击保护程度分类≥B 类 |  | 4 | 是
2.2 | 手术床腿板长度≥750mm，内侧有斜切角处理，采用一键按压式外展，按钮有明显颜色标记，单只腿板可实现外展90°的同时下折90°。 |  | 4 | 是
2.3 | 床面最低水平高度≤600mm；高度调节范围≥350mm，手术床承重≥360Kg。当磨损、腐蚀、材料疲劳和老化不可能损害支承的性能时，所有支承件的安全系数应不低于4（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） |  | 3 | 是
2.4 | 具有≥300种原厂手术床附件，附件与所有自有品牌各种型号的移动手术床主机都适配（提供附件图册目录或索引） |  | 3 | 是
2.5 | 采用脚踏板解锁和中控刹车，档位切换数量≥3个。配有4个四个双旋转万向轮：直径≥120mm，可以将万向轮切换成定向轮，手术床可在断电情况下转运。 |  | 3 | 是
2.6 | 手术床底座采用人体工程学的内凹式弧线设计，外壳为原厂一体成型,无缝隙无拼接，离地高度≥200 mm，外壳材料为非金属复合材料。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 操作系统 | 采用电动液压驱动，所配套软件版本必须为原厂最新版本，立柱控制面板采用单独电路连接 | 1 | 是
3.2 | 联合倾斜 | 手术床在头脚倾斜≥25°时，可同时左右倾斜≥15°（提供实拍图片） | 1 | 是
3.3 | 麻醉架 | 每个麻醉屏架配两个水平转动收缩杆，单个长度≥300mm,可以围绕麻醉杆360度旋转，180度打开，扩展麻醉单巾空间（提供收缩杆安装实拍照片） | 1 | 是
3.4 | 独特的固定方式 | 头板上配有带有 2 个环形槽的安装栓，可以调节头板与床面的间距；延长板两侧配有手螺钉和按压锁定杆，可双重固定头板。 | 1 | 是
3.5 | 背板 | 手术床为五段式模块结构，各模块采用一键插拔设计，背板由单独可拆卸的上、下背板（大小规格接近）组成。（提供图片并分别标示出上、下背板） | 2 | 是
3.6 | 遥控器 | 遥控器控制按钮带有背景灯，具有一键折刀位和一键反折刀位功能，具有手术床头脚互换后，正向、反向切换按钮（提供遥控器操作指南） | 1 | 是
3.7 | 床垫材质 | 床垫要求：采用特殊泡沫海棉芯制成，总厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫，床垫背后具备疏水孔,接缝采用焊接工艺，具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性 | 1 | 是
3.8 | 背板 | 背板所有关节均带弹性阻尼缸支撑结构（提供实拍图片证明） | 1 | 是
3.9 | 倾斜角度 | 前后倾斜：≥+25°/-25°；左右斜：≥+15°/-15°；头板：≥+45° / -60°；背板：≥+75°/-40°；腿板≥ -90°；折刀位（FLEX）≥220°；反折刀位（REFLEX）≥110°。 | 1 | 是
3.10 | 手术床保护功能 | 当蓄电池电量低于10%，则电动液压手术床将自动关闭。一次充电可以持续一周左右。 | 1 | 是
3.11 | 工作性能 | 手术床在工作时噪声≤53分贝，手术床的输入(最大)功率≤400VA（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） | 1 | 是
3.12 | 安全承重 | 手术床和传动装置在承受超过2倍以上安全工作负荷时不会发生失效或永久变形。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） | 1 | 是
3.13 | 摆动量幅度 | 手术床在水平最高位时，纵向摆动量≤4mm，横向摆动量≤2.5mm.水平侧向摆动量≤6mm。（提供具备CMA认证的第三方检测机构出具的检验报告） | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 14
技术参数总计分值 |  |  | 34
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 电动手术床主机及配套床垫，10台 头板，10个 分体式腿板，10副 夜光型遥控器，10个 手板（含垫子），10对 分体式麻醉头架 10套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
六、送样要求
6.1 | 送样要求 | 产品需提供样品（电动液压手术床1套，手板1对） | 6分 | 样机评分要点： 床体材质为≥18:10镍铬合金，底座外壳采用非金属复合材料； 背板由上、下背板两部分组成； 遥控器为夜光型，有正反体位专用按钮及一键式折刀位； 前后倾斜最大角度时可进行左右倾斜最大角度调节； 床垫采用记忆泡沫海棉芯制成，厚度≥80mm，上层为≥60mm记忆垫，下层为≥20mm减压垫； 手板为万向关节设计，可进行上下左右万向调节； 腿板有斜切角，为一键插拔和一键外展设计，可外展90°且下折90°。 采用脚踏板解锁和中控刹车，档位切换数量≥3个。配有4个四个双旋转万向轮：直径≥120mm，可以将万向轮切换成定向轮