## Sheet1
脑磁图系统医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：脑磁图仪
采购数量：1套
预算总价：1000万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 以非侵入方式检测和显示大脑神经组织放电活动产生的磁场信号，用于识别大脑功能活动所伴随的磁场变化特征，如视觉、听觉，为临床诊断提供参考依据。
二、主要技术参数（20分）
2.1 | 脑磁探测器数量≥64个 |  | 2 | 是
2.2 | 探测器本底噪声：在脑磁图仪屏蔽系统内≤15fT/sqrt(Hz)（必须覆盖带宽内大于10Hz的所有频段） |  | 2 | 是
2.3 | 头盔表面工作温度小于30摄氏度 |  | 2 | 是
2.4 | 磁场均匀区直流剩余磁场≤0.5nT |  | 2 | 是
2.5 | 系统带宽范围：低频≤1Hz，高频≥80Hz |  | 2 | 是
2.6 | 测量误差：在脑磁图仪屏蔽系统内≤±4%（覆盖1Hz-10Hz） |  | 2 | 是
2.7 | 幅频特性：在脑磁图仪屏蔽系统内≤±2%（覆盖1Hz-10Hz） |  | 2 | 是
2.8 | 可移动检查床具备不小于7英寸触摸屏手持控制器可实现床体运动控制、照明亮度调整、通风大小调整、校准、急停等全面控制功能，手持控制器线缆长度不小于5m并支持无线操作 |  | 2 | 是
2.9 | 设备控制型软件具备不依赖皮层重建的源空间一键自动化重建分割以及共注册功能 |  | 2 | 是
2.10 | 视觉刺激系统：液晶显示系统，屏幕大于23英寸，频率≥120Hz，延时≤1ms |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数（20分）
3.1.1 | 磁场探测阵列 | 探测器动态范围≥2nT | 0.4 | 是
3.1.2 |  | 各个脑磁探测器工作状态须有硬件系统显示功能，无需拆卸脑磁系统外壳操作员直接可见 | 0.4 | 是
3.1.3 |  | 信号采集系统最高采样率≥1kHz | 0.4 | 是
3.1.4 |  | 每个传感器控制器支持模拟输出、USB数字输出 | 0.4 | 是
3.1.5 |  | 头部光学扫描系统扫描精度≤0.1mm | 0.4 | 是
3.1.6 |  | 具备不少于30通道的可扩展数据采集系统，可在采集软件中实时同步显示 | 0.4 | 是
3.2.1 | 屏蔽系统 | 磁场均匀区≥500mm | 0.4 | 是
3.2.2 |  | 屏蔽系统内径尺寸：不小于800mm（直径）*2000mm（长度） | 0.4 | 是
3.2.3 |  | 具备亮度可调无磁照明系统及可调屏蔽内通风系统 | 0.4 | 是
3.2.4 |  | 具备气动感知系统及全双工双向对讲系统 | 0.4 | 是
3.3.2 |  | 具备同步无磁心电、双眼电、双路肌电信号采集硬件系统，具备不小于6.5英寸的独立触摸显示屏实时显示信号波形和电极状态，并可与脑磁数据自动融合 | 0.4 | 是
3.3.3 |  | 听觉刺激系统：无磁入耳式耳机刺激保证效果，双耳刺激延时≤5ms | 0.4 | 是
3.3.4 |  | 按键反馈系统：具备左、右手各5个按键，延时≤2ms | 0.4 | 是
3.3.5 |  | 体感刺激功能：电流强度0-60mA，脉冲宽度：75-300μs，脉冲频率1-120Hz | 0.4 | 是
3.3.6 |  | 可实现不少于256种刺激组合，可实时显示编码方式和结果 | 0.4 | 是
3.3.7 |  | 刺激同步系统：可对各刺激系统产生信号进行同步并调节阈值，具备不少于2个光学传感硬件接口，可实时显示监控原始信号和触发信号，触摸屏尺寸不小于6.5英寸 | 0.4 | 是
3.4.1 | 检查床 | 水平移动距离≥1810mm | 0.4 | 是
3.4.2 |  | 检查床宽度不小于700mm，保证舒适度 | 0.4 | 是
3.4.3 |  | 最大承重≥190kg，制动力≥200N，具备紧急停止功能 | 0.4 | 是
3.5.1.1 | 控制型软件系统 | 脑磁图整机带有经过NMPA认证的数据采集软件，包含硬件控制、光学扫描、数据采集功能 | 0.4 | 是
3.5.1.2 |  | 具备患者创建、查询及浏览功能，不少于7个内建常见范式 | 0.4 | 是
3.5.1.3 |  | 具备在线数据平均功能、实时数据分脑区浏览功能，可放大缩小双坐标轴比例并自动化适应 | 0.4 | 是
3.5.1.4 |  | 具备多通道脑磁数据在线滤波功能及具备在线坏道数据剔除功能 | 0.4 | 是
3.5.1.5 |  | 具备探测器实时数据噪声密度谱（PSD）多级别可视化 | 0.4 | 是
3.5.1.6 |  | 具备刺激信号自动识别并不少于256个数字化标识功能 | 0.4 | 是
3.5.1.7 |  | 具备刺激信号双属性阈值设置功能 | 0.4 | 是
3.5.1.8 |  | 具备自定义刺激信号功能 | 0.4 | 是
3.5.1.9 |  | 具备一键式硬件配置导入功能 | 0.4 | 是
3.5.1.10 |  | 设备控制型软件可提供包括自动生成标准脑磁格式数据、环境空间降噪、梯度计降噪、时频域滤波、ICA、自动化多模式成分识别、源空间引导自动伪迹剔除、生理信号剔除、自定义工作流、自动化数据质控与可视化检查，无效试次自动检测和多维试次质控、手动勾选伪迹切片功能 | 0.4 | 是
3.5.2.1 |  | 脑磁图整机带有经过NMPA认证的数据处理软件 | 0.4 | 是
3.5.2.2 |  | 具备跨平台核磁影像分割异构数据兼容适配与导入 | 0.4 | 是
3.5.2.3 |  | 具备配准网格节点精度全维度残差分析 | 0.4 | 是
3.5.2.4 |  | 具备核磁影像标准模板空间自动化空间配准 | 0.4 | 是
3.5.2.5 |  | 具备多通道脑磁信号自动化特征解析识别 | 0.4 | 是
3.5.2.6 |  | 具备核磁影像双模式脑组织解剖结构精细化分区 | 0.4 | 是
3.5.2.7 |  | 支持MRI与MEG空间融合：光学扫描数据与MRI数据的空间重建与预览，将光学扫描图像与MRI进行空间配准 | 0.4 | 是
3.5.2.8 |  | 支持EEG/MEG数据自动融合功能，可实现同屏时域图浏览、事件标记等功能 | 0.4 | 是
3.5.2.9 |  | 具备癫痫样神经电生理信号特征波形量化评估功能 | 0.4 | 是
3.5.2.10 |  | 具备源空间分析功能，可进行磁场分布目标源场点重建和溯源逆问题求解 | 0.4 | 是
3.5.2.11 |  | 软件系统源空间溯源定位算法需支持单一偶极子、MNE、Beamformer、DSPM等多种模型，支持时空高精度复杂稀疏源重建 | 0.4 | 是
3.5.2.12 |  | 具备脑磁信号时频域多维度特征指标自动化解析与提取功能 | 0.4 | 是
3.5.2.13 |  | 具备脑网络分析功能 | 0.4 | 是
3.5.2.14 |  | 软件系统可提供脑磁信号皮层模型高精度成像分析与三维可视化功能 | 0.4 | 是
3.6.1 | 脑电图同步采集 | 系统支持与脑电图同步采集硬件同步，可支持不少于5种品牌脑电系统并可自动数据适配 | 0.4 | 是
3.7.1 | 数据采集及处理工作站 | 显示器尺寸≥27英寸，分辨率≥4K，刷新率≥60Hz，CPU核心数≥12核，CPU逻辑处理器≥24线程，CPU基准频率≥3.5GHz，内存≥64G，用于系统和软件安装的固态硬盘：≥2TB | 0.4 | 否
3.8.1 | 刺激工作站 | 显示器尺寸≥27英寸，显示器分辨率≥3840x2160 | 0.4 | 否
3.9.1 | 其他 | 脑磁模拟器，具备标准偶极子位置≥32个，不小于4个深度，偶极子强度60nA·m - 650nA·m 可调 | 0.4 | 是
3.9.2 |  | 脑磁模拟器控制器可自动或手动实现所有或独立标准偶极子的激发，自带软件具备坏道剔除、一键误差计算及二维结果输出功能 | 0.4 | 是
3.9.3 |  | 可编程可触摸控制自动消磁系统，实现磁场屏蔽系统一键式消磁，支持不少于4组预设模式 | 0.4 | 是
3.9.4 |  | 使用期限：不少于8年 | 0.4 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
|  | 技术参数总计分值 | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.脑磁兼容脑电帽1套 2.体感刺激系统1套 3.同步视觉刺激模块1套 4.听觉刺激模块1套 5.十指按键反馈模块1套 6.无磁近视镜片1套 7.整机带有经NMPA认证的数据采集以及后处理软件 8.承担接入医院信息系统的接口费用
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 1.软件终身免费更新维护 2.提供优惠方案
4.3 | 安装 | ☑‌需要 ¨不需要
1.供应商确保器械安全无损地运抵医院指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知院方器械的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.供应商负责完成器械的现场安装和调试，并提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料 3.提供设备安装方案
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后5天内进行上门调试
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.供应商应派专业技术人员在项目现场对院方使用人员进行培训或指导 2.在使用一段时间后可根据院方的要求另行安排培训计划 3.设备终身免费提供原厂操作、维修培训与技术咨询，次数不限
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收，技术验收由医院使用部门确认
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1.提供设备配置清单和技术手册 2.具有固定的售后服务机构和售后人员 3.原厂保修期≥5年，保修期内免费更换零配件、易耗件并免收工时费
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1.保修期外的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等费用 2.每年对设备定期进行免费原厂巡检与保养 3.在设备达到设备使用年限后每年提供免费的原厂设备性能检测服务并出具第三方检测报告，供医院判断设备是否能够继续正常使用。需提供加盖制造商公章的承诺函。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1.保修期满后的维修以优惠价供应维修零配件 2.保修期满后，提供的原厂全保服务（第三方设备除外）年度费用不高于设备价值的5%，含免费提供周期维护保养≥4次，并向医院提供标准维护保养报告。需提供加盖制造商公章的承诺函。
第一类
第二类
第三类