## 术中三维移动C形臂
医疗设备采购需求
设备名称：术中三维移动C形臂
采购编号：0026-W00029281 预算总价：320万元
预算单价：320万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 能够在术中实时显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真CT断层图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及血管数字减影及摄影功能。
二、★关键技术参数（实质性条款）
1 | 最大输出功率≥15kW |  | / | 是
2 | 三维重建视野（FOV）≥19×19×19 cm |  | / | 是
3 | 三维扫描旋转角度≥195度 |  | / | 是
三、重要技术参数
3.1 | C形臂重量≤350kg |  | 3 | 是
3.2 | 机架采用碳纤维材质 |  | 3 | 是
3.3 | C臂垂直升降高度≥45cm |  | 3 | 是
3.4 | 提供最高密度投影视图 |  | 2 | 是
3.5 | 提供定位摄像机功能 |  | 1 | 是
重要技术参数小计分值 |  |  | 12
四、一般技术参数
4.1 | 显示器尺寸≥32英寸，显示器最高分辨率≥3840x2160 |  | 1 | 是
4.2 | 最大电压≥120KV、发生器频率≥60 KHz |  | 0.8 | 否
4.3 | 数字电影采集透视最大mA值≥150mA，并提供动态连续透视模式 |  | 0.8 | 否
4.4 | 球管采用双焦点设计，球管小焦焦点≤0.3mm；球管大焦焦点≥0.6mm |  | 0.8 | 否
4.5 | 阳极热容量≥300000HU，阳极散热率≥85KHU/MIN |  | 0.8 | 否
4.6 | 管套热容量≥1.5MHU，管套散热率≥65000 HU/min |  | 0.8 | 否
4.7 | 球管转速≥3200RPM，冷却方式油冷+导管散热 |  | 1 | 是
4.8 | 动态平板探测器类型CMOS晶体硅平板探测器 |  | 1 | 是
4.9 | 探测器尺寸≥31*31cm，图像采集最大像素矩阵≥1.5k*1.5k，图像采集灰阶≥16 bit |  | 1.4 | 否
4.1 | 提供可变三视野：31，21，15cm |  | 0.8 | 否
4.11 | 滤线栅栅格比≥15：1，滤线栅栅密度≥60lp/cm |  | 0.8 | 否
4.12 | 显示器采用万向臂设计，可调节方向，显示器向前延伸移动≥65cm，显示器上下延伸移动≥30cm |  | 1.4 | 否
4.13 | 触控屏分辨率≥1366*768、触控屏可支持多点触控、缩放功能 |  | 0.8 | 是
4.14 | 具备采用等中心结构设计,源像距SID≤110cm |  | 0.8 | 是
4.15 | C臂开口≤85cm、C臂弧深≥70cm，C臂最低水平位投照高度≤100cm |  | 1.4 | 是
4.16 | C臂轨道内旋转角度≥200°，C臂可提供电动可实现复合多角度旋转功能 |  | 1.4 | 是
4.17 | 提供正侧位激光定位灯，提供一键实现正侧位电动切换功能 |  | 0.8 | 否
4.18 | C形臂位置记忆功能≥5个 |  | 0.8 | 是
4.19 | 提供自动亮度均衡稳定技术及实时自动亮度对比度调整功能,图像最大放大倍数≥400% |  | 0.8 | 否
4.2 | 提供屏幕图像数字画笔技术，提供动态视频放大功能 |  | 1.4 | 是
4.21 | 提供末帧图像优化功能，提供图像左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 |  | 0.8 | 否
4.22 | 三维扫描张数≥350张，最薄层厚≤0.4mm ，任意模式下三维扫描时间≤30s |  | 1.2 | 否
4.23 | 具备无需选择病人重建部位与体型，提供扫描步骤中能够提供完整预扫描测试流程，提供一键三维/二维功能切换功能 |  | 1.2 | 否
4.24 | 三维重建时间≤30s，三维容积像素≥512x512x512 |  | 0.8 | 否
4.25 | 提供后处理视图数量≥5个 |  | 0.4 | 是
4.26 | 提供无级动态调整任意断层层厚功能，提供智能金属伪影抑制功能 |  | 0.8 | 否
4.27 | 提供任意斜面断层图像，可以逐层翻页浏览，并直观显示断层图像方位图标，旋转三个轴线显示任意方位的断层图像，自由浏览任意轴线上的断层图像 |  | 1.2 | 否
4.28 | 提供三维图像调整可通过触摸完成操作 |  | 1 | 是
4.29 | 提供可移动虚拟键盘功能 |  | 1 | 是
一般技术参数小计分值 |  |  | 28
技术参数总计分数 |  |  | 40
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 1、三维C形臂X射线机系统*1套 2、碳纤维手术床*1张 3、关节镜手术配件（4K摄像头、耦合器、镜端接头、面板接头、光纤线、手控刨削手柄）*1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册。 在不降低临床应用功能的前提下，提供终身免费设备相关的软件升级，升级不收取人工费。 投标人需承担投标设备与医院DICOM平台对接所产生的全部费用。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后30日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，中标方应在3天内派工程技术人员到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
7 | 验收方案 | 设备安装后，采购方按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期≥60个月（须提供制造商原厂售后服务承诺） 2、提供资料如售后服务承诺书，用户手册（含维护保养），预安装指南，维修手册等。提供非功能性增加的软件版本免费升级，升级不收取人工费。 3、保修期内，每年提供至少2次定期维护
3 | 质保期外维保内容 | 质保期外设备在使用过程中出现功能异常时，投标人需提供服务热线支持和帮助。根据用户反馈情况提供在线技术支持、诊断或按需派遣现场服务工程师提供现场支持维修服务
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、保修期满后，年度保修合同价不高于投标产品价格的4%，且必须由制造商原厂出具的售后服务承诺书，并承诺保修期满后的整机年保修价格不超过上述约定比例，具体年保修价格可在约定范围内由采购人跟中标人双方进行协商。 2、列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期,其中球管单次更换价格不高于产品价格的5%，平板探测器单次更换价格不高于产品价格的10%，须提供制造商原厂承诺书。 3、移机费用（包括运输费用、安装调试费用等）、保养费用请投标人自报，其中院内移机费用须包含在投标总价中。 4、投标人需承担投标设备与医院DICOM平台对接所产生的全部费用。 5、提供耗材清单、耗材成本表。 6、耗材价格5年内不得上涨。