## 彩色多普勒超声（全身科研型）
上海市中医医院2026年度医疗设备购置（第一批） 采购需求
设备名称：彩色多普勒超声（全身科研型）
预算总价：150万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于腹部、妇科心脏、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨等骼疾病诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 具备调节曲线预设一键切换≥5种；集成化数字式TGC（时间-深度曲线）≥10段。 |  | 5 | 是
2.2 | 具备造影技术：至少可支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头等，可支持低机械指数造影：≤0.08。 |  | 5 | 是
2.3 | 线阵探头：单晶体材质或更优，频带范围至少满足2-14MHz，基波成像的中心频率个数≥3个，谐波成像的中心频率个数≥3个。 |  | 5 | 是
2.4 | 具备剪切波弹性成像技术及脂肪肝定量分析功能，可测量衰减系数。具有与投标设备同品牌医学影像存储传输与信息管理系统。 |  | 5 | 是
2.5 | 凸阵探头：单晶体材质或更优，最大扫描显示深度≥55cm，频带范围至少1-7MHz，全视野，扫描角度达到18cm深度时，帧频≥35帧/秒。 |  | 5 | 是
2.6 | 采用≧23英寸液晶显示器（分辨率至少满足1920 X 1080），具备上下升降、左右旋转角度≥±360°。 |  | 2 | 是
2.7 | 采用≧14英寸液晶触摸屏，用于操作控制台，可独立调节角度≥30°。 |  | 2 | 是
2.8 | 具备微细血流成像技术及微细血流定量分析，可得到VI（血管指数）。 |  | 2 | 是
2.9 | 具备高清测量放大镜功能：可实时同步无失真放大测量取样区域，不影响观察测量区域与周边组织位置关系。 |  | 1 | 是
2.1 | 系统最大动态范围：≥350db。 |  | 1 | 是
2.11 | 动脉血管硬化智能分析技术：可提供动脉硬度参数量化指标，并有综合性的图文报告。 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 34
三、一般技术参数
3.1 | 具备超声造影成像及造影定量分析功能，至少可支持时间-强度曲线分析系统及后处理功能，分析区域≥5个。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 具备解剖M型技术。 |  | 0.25 | 否
3.3 | 相控阵探头频率：至少满足1-5MHz。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 腔内探头频率：至少2-10MHz ，扫查角度≥200° |  | 0.5 | 否
3.5 | 具备二维灰阶成像及分析单元。 |  | 0.25 | 否
3.6 | 设备系统软件全开通。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 具有血管内中膜自动测量功能，至少可测量血管内中膜前、后壁参数并显示。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备实时多点多普勒功能，至少可支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头。 |  | 0.25 | 否
3.9 | 主机≧4个探头接口，探头接口具有防尘门，减少灰尘进入主机系统。 |  | 0.5 | 否
3.1 | 支持探头类型：包括但不限于凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头。 |  | 0.25 | 否
3.11 | 具备心脏组织局部运动量化分析功能。 |  | 0.25 | 否
3.12 | 最大测量速度：PW：血流速度 ≥70m/s ，CW：血流速度 ≥90m/s |  | 0.25 | 否
3.13 | 具备耦合剂加热装置，温度可调。 |  | 0.25 | 否
3.14 | 投标人承诺中标后将根据采购人实际需求免费提供不限次数的移机服务。（提供承诺函） |  | 0.5 | 是
3.15 | 供应商承诺承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）所有费用。（提供承诺函） |  | 0.5 | 是
3.16 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围覆盖：-30°～+30°。 |  | 0.25 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 6
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每台设备配置：包括但不限于超声探头*4把、专用诊查床*1张、诊查椅*1张、电脑工作站*1套、申康数据采集盒*1个。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级，所有升级不收取人工费。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给医院。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | （1）提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）厂家承诺承担设备安装、正常使用相关配套安装设施。 （3）供应商承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口所有费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 原厂整机全保修期≥10年。 ★提供质保期内整机定期保养不少于4次/年，保修期满后承诺年保修价格不高于设备合同价的1%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。

## 彩色多普勒超声（全身型）
上海市中医医院2026年度医疗设备购置（第一批） 采购需求
设备名称：彩色多普勒超声（全身型）
预算总价：100万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于腹部、妇科心脏、泌尿科、浅表组织、小器官、外周血管、肌肉骨等骼疾病诊断。
二、主要技术参数
2.1 | 具备针对弥漫性病变弹性成像及肝纤维化的分级定量技术，至少可获得10组测量参数及应变直方图显示。 |  | 5 | 是
2.2 | 具备造影技术：至少可支持凸阵探头、微凸阵探头、术中线阵探头、腹腔镜探头等。 |  | 5 | 是
2.3 | 具备解剖M型技术：可360°旋转取样线角度及任意移动位置；M型取样线≥3条；至少支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头等。 |  | 5 | 是
2.4 | 具备高帧频造影成像功能、多模态造影，实时状态下双计时器显示。 |  | 5 | 是
2.5 | 具备2种弹性成像技术，至少包含剪切波弹性成像技术，可测量杨氏模量、剪切波速度（含分布图）、脂肪衰减系数。 |  | 5 | 是
2.6 | 具备超微细血流成像技术，滤除组织运动伪像，显示血流图像。 |  | 2 | 是
2.7 | TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段 |  | 1 | 是
2.8 | 具备实时多点多普勒功能，至少可支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头；模式选择≥3种，包括但不限于PW&PW、PW&TDI、TDI&TDI。 |  | 2 | 是
2.9 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放倍率可实时调节，慢放速度≤1/10倍原速度。 |  | 1 | 是
2.1 | 设备系统软件全开通。 |  | 2 | 是
2.11 | 腔内探头频率：至少2-10MHz ，扫查角度≥200° |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 34
三、一般技术参数
3.1 | 采用≧21英寸液晶显示器（分辨率至少满足1920 X 1080）。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 采用≧10英寸液晶触摸屏，用于操作控制台。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 具备数字式触控TGC软件，可一键复位。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 可根据需求切换单焦点或多焦点模式，实现图像无聚焦点或聚焦带。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 凸阵探头频率：至少满足1-5MHz。 |  | 0.5 | 否
3.6 | 线阵探头频率：至少满足2-12MHz。 相控阵探头频率：至少满足1-5MHz。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 具备二维灰阶成像及分析单元。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 主机≧4个探头接口。 |  | 0.25 | 否
3.9 | 支持探头类型：包括但不限于凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头。 |  | 0.25 | 否
3.1 | 具备测量和分析功能：至少包含B 型、M 型、D 型、彩色模式 |  | 0.25 | 否
3.11 | 系统动态范围≥250dB |  | 0.25 | 否
3.12 | 具备耦合剂加热装置，温度可调。 |  | 0.25 | 否
3.13 | 投标人承诺中标后将根据采购人实际需求免费提供不限次数的移机服务。（提供承诺函） |  | 0.5 | 是
3.14 | 供应商承诺承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）所有费用。（提供承诺函） |  | 0.5 | 是
3.15 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元，电影回放：≥150 秒。 |  | 0.25 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 6
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每台设备配置：包括但不限于超声探头*4把、专用诊查床*1张、诊查椅*1张、电脑工作站*1套、申康数据采集盒*1个。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级，所有升级不收取人工费。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，医院即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在医院安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给医院。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给医院能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对医院使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据医院要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | （1）提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）厂家承诺承担设备安装、正常使用相关配套安装设施。 （3）供应商承担投标设备与医院其他平台对接所产生的平台接口所有费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 原厂整机全保修期≥10年。 ★提供整机定期保养不少于4次/年，保修期满后承诺年保修价格不高于设备合同价的1%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。