## 掺铥光纤激光治疗机
上海交通大学医学院附属瑞金医院掺铥光纤激光治疗机采购需求
设备名称：掺铥光纤激光治疗机
采购编号：0026-W00028730 预算总价：1800000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于泌尿系结石的粉碎
二、主要技术参数
2.1 | 适用于泌尿系结石的粉碎（证明资料以注册证上载明的适用范围为准） |  | 1 | 是
2.2 | 适用于人体组织的汽化和凝固，或泌尿系肿瘤的汽化、凝固（证明资料以注册证上载明的适用范围为准） |  | 1 | 是
2.3 | 投标产品型号须经过长时间临床使用验证，产品性能稳定、可靠，具有良好的临床应用记录，无重大质量安全事故。 |  | 1 | 是
2.5 | 具有脉冲串输出模式，实现原位碎石，缩短手术时间。 |  | 5 | 是
2.6 | 控制屏幕上同时显示2组不同的激光输出功率，且均不小于40W |  | 4 | 是
2.7 | 设备注册单元包含传输系统或传输模块或导光系统（提供所投产品的医疗器械注册证佐证） |  | 4 | 是
2.8 | 激光主机具有软组织治疗模式和碎石治疗模式，其中软组织切割模式中具有脉冲输出和连续输出。 |  | 2 | 是
2.9 | 投标设备必须满足采购方安装场地要求，设备高度≤100cm |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 工作激光中心波长：≥1900nm |  | 0.5 | 是
3.2 | 核心部件：光纤激光器，光纤激光器模块采用单模块，设备结构简单，降低故障率 |  | 0.5 | 是
3.3 | 最大输出功率：≥40W，，步进1W |  | 0.5 | 是
3.4 | 激光输出功率不稳定度非实测值：≤±5%（提供注册证附件技术要求佐证） |  | 1 | 是
3.5 | 激光输出功率复现性非实测值：≤±5%（提供注册证附件技术要求佐证） |  | 1 | 是
3.6 | 最小脉冲宽度：≤0.2ms |  | 0.5 | 是
3.7 | 最大脉冲宽度：≥20ms |  | 1 | 是
3.8 | 脉冲频率可调，最大脉冲频率≥1200Hz |  | 0.5 | 是
3.9 | 单脉冲能量可调，最小单脉冲能量≤0.05J |  | 1 | 是
3.1 | 单脉冲能量可调，屏显最大单脉冲能量≥4.0J |  | 0.5 | 是
3.11 | 指示光（瞄准光）：绿色（波长≤520nm），功率≤5mw，亮度可调 |  | 1 | 是
3.12 | 激光主机治疗模式：≥4种 |  | 1 | 是
3.13 | 治疗模式下可同屏显示两种不同的脉冲能量 |  | 1 | 是
3.14 | 冷却系统：风冷，无压缩机及水路制冷，噪音低，环保节能 |  | 0.5 | 是
3.15 | 额定输入功率：≤2000VA |  | 1 | 是
3.16 | 电源要求：单相220V，50HZ，≤10A |  | 0.5 | 是
3.17 | 脚踏开关：开关键≥2个，可切换设备待机/就绪 |  | 0.5 | 是
3.18 | 不同颜色的开关键可分别控制发射两组不同参数的激光 |  | 0.5 | 是
3.19 | 可同屏显示和调整两组不同的脉冲能量与频率参数 |  | 1 | 是
3.2 | 激光输出接口：开放式的通用SMA905接口 |  | 1 | 是
3.21 | 界面操作：彩色触摸操作界面 |  | 0.5 | 是
3.22 | 安全功能：配有紧急停止按钮，可在紧急情况下一键关闭设备 |  | 0.5 | 是
3.23 | 激光设备发射激光时显示屏有指示光闪烁和声音提示 |  | 0.5 | 是
3.24 | 激光设备可查看患者治疗信息，可保存工作日志 |  | 0.5 | 是
3.25 | 传输系统：多种规格光纤可选，光纤与设备主机同品牌，芯径包含但不限于200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm等规格 |  | 1 | 是
3.26 | 激光耦合效率≥80% |  | 0.5 | 是
3.27 | 软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3cm，272μm光纤≤4cm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏 |  | 0.5 | 是
3.28 | 设备使用寿命≥9年 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 掺铥光纤激光治疗机主机1台 Ho:YAG激光治疗机主机1台 控制软件-嵌入式1套 脚踏开关1套 272m光纤1根，可复用 550m光纤1根，可复用 光纤剥离器1把 光纤切割笔1把 手持光纤端面检验仪1个 激光防护镜1副
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 能量平台
上海交通大学医学院附属瑞金医院能量平台采购需求
设备名称：能量平台
采购编号：0026-W00028727 预算总价：1000000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 产品用于一般外科手术中直径不大于7毫米的脉管（包括肺血管）、组织束和淋巴管的闭合和融合。
二、主要技术参数
2.1 | 可用于一般外科手术中直径不大于7毫米的脉管（包括肺血管）与淋巴管的闭合和融合，并提供产品注册证。 |  | 7 | 是
2.2 | 需要原厂配套可进行腔镜手术的III类管理类别的大血管闭合器械，并提供产品注册证。 |  | 7 | 是
2.3 | 主机脉管闭合模式输出额定功率不小于270W，需提供产品用户指南或说明书。 |  | 4 | 是
2.4 | 产品使用期不少于10年，需提供产品用户指南或说明书。 |  | 6 | 是
2.5 | 具备不少于4种系统状态指示灯，代表不同使用状态，方便使用判断。 |  | 2 | 是
2.6 | 主机具备不大于一个的7孔专用脚控开关端口，方便拓展。 |  | 2 | 是
2.7 | 主机需为一体式设计，不可分离。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 具备智能组织感应技术，每秒20，000次感应组织阻抗变化，实时调整能量输出。 |  | 1 | 是
3.2 | 凝闭速度快，薄组织1秒凝闭，厚组织4秒永久闭合 |  | 1 | 是
3.3 | 具备射频器械识别技术， |  | 1 | 是
3.4 | 具备器械状态指示灯，当器械错误或开关卡住时，显示红色指示灯。 |  | 1 | 是
3.5 | 峰值电压≥500V |  | 1 | 是
3.6 | 产品需要包含主机、电源线和USB线缆 |  | 1 | 是
3.7 | 快速关机功能：按电源开关3秒，即可关闭电源 |  | 0.5 | 是
3.8 | 具备专用系统错误提示灯 |  | 0.5 | 是
3.9 | 具备音量旋钮 |  | 0.5 | 是
3.1 | 具备USB端口 |  | 0.5 | 是
3.11 | 具备ECG消隐端口 |  | 0.5 | 是
3.12 | 具备电位均衡导体端子 |  | 0.5 | 是
3.13 | 整机符合高集成轻型设计，整机重量不大于5公斤 |  | 0.5 | 是
3.14 | 整机符合便携小型化设计，长度不大于300毫米，宽不大于380毫米，高不大于110毫米 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机、电源线和USB线缆
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修