## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 手术无影灯
采购编号： 0026-W00029393 预算总价：120万元
预算单价：10万 采购数量： 12套
所属医疗设备类别：¨第一类 √第二类 £第三类
所属医疗设备类别： 面向大、中、小、微的各类供应商采购
√专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否进口产品：¨是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 手术无影灯主要用于手术室等临床抢救治疗中的照明使用。
二、关键技术参数
★1 | 提供双母灯，手术灯中心照度≥160,000Lx。（提供医疗器械注册证附页产品技术要求） |  | / | 是
★2 | 手术灯显色指数Ra≥ 99，R9≥ 97（提供医疗器械注册证附页技术要求），同时具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。 |  | / | 是
★3 | 无影灯支持摄像头预留，摄像头分辨率≥1080P。 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 光斑直径：根据保证手术术种的多样性、光斑均匀性综合判定。其中，最小光斑直径d10＞140mm、最大光斑直径d10＜于300mm的不得分。 |  | 0-5 | 是
2 | 根据20%光柱深度（大光斑）及60%光柱深度（大光斑）下，光线聚焦度、纵深穿透力、深浅全域亮度的均匀性、预防避免视野断层的技术及效果综合打分。20%光柱深度（大光斑）＜1400mm、60%光柱深度（大光斑）＜800mm的不得分。 |  | 0-3 | 是
3 | 根据小C臂绕大C臂旋转范围、选择方式，灯头绕小C 臂旋转范围、旋转方式，手术过程中医护人员调节无影灯的便利性综合打分。 |  | 0-6 | 是
4 | 根据发生头部遮挡，无影灯的无影效果综合打分。其中双灯偏置单遮板深腔无影率低于75%，双遮板深腔无影率低于55%的不得分。 |  | 0-3 | 是
四、一般技术参数
1 | 手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，每个灯LED数量≤40个。光源功率≤40W，辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) |  | 3 | 是
2 | 灯头具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤22%。 |  | 1 | 是
3 | 手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤65cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤14Kg。 |  | 3 | 是
4 | 灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头采用一体化一体化弧面设计，避免无效眩光。 |  | 1 | 是
5 | 满足无影灯擦拭需要，手术灯灯头≥IP55防水防尘等级。 |  | 1 | 是
6 | 无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。 |  | 3 | 是
7 | 满足无影灯后续升级需要，手术灯具备模块化接口功能，产品结构上可提供多臂模块安装接口，接口承载力矩≥960Nm。 |  | 2 | 是
8 | 无影灯照度≥10级可调节，同时具备一键腔镜模式，支持摄像头与消毒手柄无工具快速更换。 |  | 1 | 是
9 | 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。 |  | 1 | 是
10 | 手术灯使用PWM调光技术，非DC调光方式。避免调光中出现色偏现象 |  | 1 | 是
11 | 手术灯具备多层光斑叠加技术，即使被外科医生的头遮挡，光斑的照明、形状和颜色保持一致。 |  | 1 | 是
12 | 可配置至少6种术种预设手术照明场景模式，并支持自定义设置。 |  | 1 | 是
13 | 支持数字化手术室的远程控制功能，可通过数字化控制终端实现对手术无影灯灯照度调节、光斑直径调节、色温调节等的控制。 |  | 4 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 天花吊顶装饰组件*12套、双灯悬吊系统*12套、母灯灯头*24个、灭菌手柄*48个、摄像头消毒手柄*6个、移动无影灯（带电池）*6块、移动检查灯*2个、高清摄像头*3个
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供随机工具和辅助材料
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
1.在合同生效后至设备到货前，供应商能及早提供符合安装条件的相关资料，以便采购方能为设备安装做好充分的准备， 如房屋、水、电、空调、排放等辅助设施的具体要求。2. 货到后，供应商在接到采购方通知后立7天内，派足够而具备资质的专业技术工程师到现场进行设备安装，并自行携带相关的安装工具。采购方在接到供应商具体安装时间后，有义务协助供应商工作。3.安装过程中，供应商人员必须服从医院的管理，遵守医院的相关制度，住、食、行等安排与费用均自理。4.在安装调试过程中，采购方有权指派相关人员到现场监督，供应商的工程师有义务协助采购方人员了解设备性能、操作和维护保养等知识。5.在安装调试完成后，供应商工程师应配合采购方在设备或其周围的醒目处张贴橾作规程和警示语。6.双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准鉴定设备安装调试工作的完成，井参照合约在双方的《验收合格证》 上签字确认。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
6 | 培训 | 安技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
7 | 验收方案 | 一 、验收范围 验收内容包括：设备外观、数量、文件资料、安装情况、基本功能、关键技术指标等。 二 、验收前准备 文件准备：设备说明书、出厂检验报告、装箱单等。 环境准备：设备安装场地符合要求(如：电源、气源、空间、温湿度等)。 工具准备：所需的工具、软件、物料及劳保用品。 三 、验收流程与内容 第一阶段：开箱验收(到货时)。 核对数量：对照装箱单，清点设备主机、附件、备件及工具的数量，确保无短缺。 检查外观：检查设备内外包装及设备本体有无运输造成的破损、 锈蚀、变形等缺陷。 第二阶段：安装调试验收(安装后) 安装确认：检查设备安装是否牢固、平稳，管线连接是否正确、规范。 通电测试：在空载状态下启动设备，检查有无异常噪音、振动、泄漏等现象。 第三阶段：性能功能验收(核心环节) 功能测试：逐项测试检验操作程序中约定的各项功能是否正常运转。 第四阶段：文件资料验收 检查并接收全套技术资料，通常包括：使用说明书(含操作、维 护手册)、设备合格证、出厂检测报告、保修证书 四、验收结论与处理 验收通过：所有项目均符合验收要求，参与各方在设备验收文件上签字确认。 验收不通过：存在重大缺陷或性能指标严重不符，验收方应出具 书面说明，明确不合格项，并要求供应商退货或更换。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供整机全保(含配件、易耗品)≥10年。需提供7×24小时技术支持热线，接到采购人的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。定期巡检与预防性维护，每季度不少于1次现场巡检
3 | 质保期外维保内容 | 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。年度保修合同价不高于本合同器械总价的3%，年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。