## 超声刀（2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称：超声刀（2025）
采购编号：政采编号/0025-W00019333 预算总价：5720000元
采购数量：26台
所属医疗设备类别：¨√第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：用于闭合和分离血管、淋巴管和组织束，具备对 5~7mm 血管的闭合能力 |  | / | /
二、主要技术参数要求
（一） | 要求 |  | /
2.1.1 | 认证：主机必须具备NMPA认证。 |  | / | 是
（二） | 主机参数 |  | /
2.2.1 | 显示屏：主机需具备清晰的，广角高分辨率LED触摸屏，显示不同的工作模式状态、设置参数等信息，更方便识别和操作。 |  | 0.1
2.2.2 | 需具备实时能量感应技术：输出高频能量时，具备实时能量感应组织传感技术，进行高速信号采集，实现稳定、快速、可控的切割及凝血. |  | 3 | 是
2.2.3 | 需具备双路输出监控系统：避免因输出功率过高或者过低影响切凝效果。 |  | 3
2.2.4 | 需具备自适应组织技术：输出超声能量时，可根据夹取组织的不同，实时调整输出能量，实现组织切割和安全的血管闭合。 |  | 3 | 是
2.2.5 | 有效功率输出：≥98% |  | 0.1
2.2.6 | 能量输出：需满足可同时输出超声及高频电两种能量，用于闭合和分离血管、淋巴管和组织束，具备对 5~7mm 血管的闭合能力。 |  | 3 | 是
（三） | 功能及模式参数 |  | /
2.3.1 | 高频能量输出模式下，具备单极、双极切凝功能 |  | 1
2.3.2 | 超声能量输出模式下，需具备切割及止血功能（MAX&MIN） |  | 1
（四） | 功率及档位要求 |  | /
2.4.1 | 高频能量输出模式功率需可以手动或自动调节。 |  | 0.2
2.4.2 | 超声能量输出模式下能量档位设置需可调，以数字码表1-5档显示。 |  | 0.2
（五） | 主机其他功能要求 |  | /
2.5.1 | 接口功能：需具备不同的器械接口，防止误插 |  | 2
2.5.2 | 输出功率显示：需可以用数字码表双显示方式显示 |  | 0.2
2.5.3 | 需具备脚踏接口，能在超声能量输出下和高频能量输出下，匹配临床使用习惯。 |  | 0.2
2.5.4 | 语言调控：有多种语言进行选择，可以设置中文菜单 |  | 0.2
2.5.5 | 需具备质量监控系统：能对设备运行情况进行诊断并做出提示，异常情况下工作停止，主机发出警报音并在显示屏提示报错，同时停止能量输出，并可显示提醒。 |  | 3 | 是
2.5.6 | 升级接口：主机需具备软件升级接口，可通过USB接口实现系统升级。 |  | 1.5
2.5.7 | 互联接口：需通过开放设备物联网接口协议，提供智能医疗数据互联 |  | 1.5
2.5.8 | 兼容性：需可兼容其他常用品牌电外科耗材 |  | 0.2
2.5.9 | 需具备开机快速自检功能，同时识别刀头是否处于正常工作状态，刀头需实现“即插即用”，节省术前准备时间。 |  | 0.2
2.5.10 | 主机音量大小需可调节 |  | 0.2
2.5.11 | 需提供去台式化主机的便携式控制器，方便移动和携带，重量≤1kg。 |  | 3 | 是
2.5.12 | 便携式设备需可以外接220V应急电源。 |  | 0.2
（六） | 刀头功能要求 |  | /
2.6.1 | 超声能量输出模式下，配套超声刀耗材需具备对 5~7mm 血管的闭合能力。 |  | 3 | 是
2.6.2 | 需可以提供≥6种不同长短规格的超声刀头：包含：枪式刀头、剪式刀头等，满足不同科室临床使用需求。 |  | 3 | 是
2.6.3 | 需可以提供枪式换能器和剪式换能器。 |  | 3 | 是
2.6.4 | 需可以提供一次性使用含换能器功能的集成刀头 |  | 1
2.6.5 | 高频能量输出模式下，需提供带机械分离切割功能的高频切割闭合器械，可以闭合和分离直径不超过7mm的血管，在术中凝闭血管及组织束后无需更换切割器械，可直接对闭合的血管进行离断。 |  | 3 | 是
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、配置要求
3.1 | 主机（配台车、脚踏、数据线）*26台
3.2 | 便携式控制器*26个
3.3 | 枪式换能器*130个
3.4 | 剪式换能器*26个
配置要求 小计分值
主要技术参数及配置要求 总计分值
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须根据院方提供的装机地点，提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中。方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免费维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）： 提供整机年保修价格； 质量保证期满后整机年保修价格≤5%投标总价； 且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。 (注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 困难气道车（2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称：困难气道车（2025）
采购编号：政采编号/0025-W00019335 预算总价：1200000元
采购数量：4套
所属医疗设备类别：¨√第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：困难气道车及配套设备，用于困难气道病人救治。 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 气道管理平台（车）
2.1.1 | 整体结构：≤820*665*1665mm，车身主体需采用冷轧钢板喷塑工艺或更优方案，工作台面需为不锈钢喷塑，需具备高强度、防锈、耐腐蚀、易清洁等特性 |  | 2 | 是
2.1.2 | 抽屉系统：配置≥6层抽屉，需内置可调插片，支持插槽式空间重组，满足不同规格物品存放需求；抽屉闭合带自吸功能。 |  | 1 | /
2.1.3 | 电源接口：第一层抽屉配置≥4个USB接口，单口输出≥5V/2.1A。 |  | 1 | /
2.1.4 | 内窥镜存储：存储柜可悬挂≥4条内窥镜，存取时显示器可拆卸。 |  | 3 | 是
2.1.5 | 消毒功能：需内置紫外线消毒灯。 |  | 1 | /
2.1.6 | 锁定系统：需采用中控式电子密码锁，支持手动应急解锁。需具备延时自动闭锁功能，防止未授权访问。 |  | 1 | /
2.1.7 | 呼叫系统：需为自锁式呼叫按钮，可充电，音频效果与ABS急救呼叫系统一致。 |  | 0.5 | /
2.1.8 | 显示器支架：支持高度调节、仰俯角调节，配备阻尼调节工具及L型内六角扳手，支持横竖屏切换。 |  | 0.5 | /
2.1.9 | 附件配置：需含4L氧气瓶支架及电源绕线支架。 |  | 1 | /
2.2 | 内置可视软性喉镜
2.2.1 | 功能集成：需至少具备拍照、录像、数据存储、视频输出（支持AV接口）、吸痰、给药、吹氧等功能。 |  | 1 | /
2.2.2 | 插入部材质：插入管：聚氨酯或更优材质；弯曲部：氟橡胶或更优材质；先端部：PEEK或更优材质 |  | 2 | 是
2.2.3 | 显示器调节：需支持上下0°–180°、左右0°–180°旋转。 |  | 1 | 是
2.2.4 | 软管规格：提供多种规格可选，至少包括直径2.8mm、3.1mm、4.2mm等，通道内径分别为1.2mm、2.0mm。 |  | 5 | 是
2.2.5 | 光学性能：视场角90°（允差±15%），图像畸变率低，成像清晰。 |  | 1 | 是
2.2.6 | 显示屏：TFT显示屏尺寸≤3.0英寸，分辨率≥640×480。 |  | 1 | 是
2.2.7 | 分辨率与景深：分辨率≥9.92 lp/mm，景深范围：3–100mm。 |  | 1 | 是
2.2.8 | 存储能力：内置存储≥320MB，支持照片、视频录制。 |  | 1 | 是
2.2.9 | 存储容量：照片存储量＞30万张，录像时长≥16小时。 |  | 0.5 | /
2.2.10 | 兼容性：可适配同品牌10英寸显示器，支持双屏同步显示。 |  | 0.5 | /
2.3 | 内置可视喉镜
2.3.1 | 结构设计：全包型结构，配备一次性全包型喉镜片。 |  | 1 | /
2.3.2 | 显示器：尺寸≤3英寸TFT，支持触摸/WiFi功能，可同步控制拍照与录像。 |  | 2 | 是
2.3.3 | 调节角度：前后转动110°±10%，左右转动270°±10%。 |  | 2 | 是
2.3.4 | 软管规格：长度115±5mm，直径5.3±2mm，头端长度6±1mm。 |  | 5 | 是
2.3.5 | 防护等级：镜片支架部件防水等级不低于IPX7。 |  | 2 | 是
2.3.6 | 成像性能：视场角60°±15%，光照度≥150Lux，分辨率≥7.87 lp/mm。 |  | 2 | 是
2.3.7 | 存储与格式：录像时长＞16小时，视频格式AVI，分辨率1088×720。 |  | 0.5
2.3.8 | 防雾性能：喉镜片与喉镜配合使用需具备防雾功能。 |  | 0.5
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、配置要求
3.1 | 气道管理平台（车）及配套部件*4套
3.2 | 可视喉镜及部件*4套
3.3 | 可视软性喉镜及部件*12套
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
装机方案： 提供投标产品的装机（/实施）方案； 提供投标产品的配置清单（包括系统各组成部件品牌、型号、数量等。）； 提供到货及装机时间安排。
投标人应根据国家法律法规、行业标准、医院规章制度 ，对现有场地的电源、水源、房屋（包括承重、防水等）等条件进行确认，明确升级或改造的内容，并体现在装机方案中。 升级或改造的工作由中标人负责，费用包含在投标总价中。 装机方案在实施前，必须通过医院认可。
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）：且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。(注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。

## 床边监护仪（转运）（2025）
上海市第一人民医院采购需求
项目名称：床边监护仪（转运）（2025）
采购编号：政采编号/0025-W00019334 预算总价：1050000元
采购数量：35台
所属医疗设备类别：¨√第一类 ¨√第二类 ¨√第三类
面向企业分类：¨ √面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 ¨√否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能(或建设目标)
1.1 | 用途：主要用于监测和记录患者在转运过程中的生命体征数据，确保患者安全 |  | / | /
二、主要技术参数要求
2.1 | 屏幕要求：需具备≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 |  | 1
2.2 | 主机重量要求：整机重量≤1Kg |  | 1
2.3 | 需具备微创连续血流动力学监测功能：需采用非无创电阻抗法，确保监测准确性。需支持PICCO或同类技术，可监测参数包括但不限于：连续心排量（CCO）、每搏变异量（SWI）等血流动力学指标。 |  | 4 | 是
2.4 | 需具备麻醉平衡软件工具：可数字化显示病人镇静、镇痛、肌松状态。可自动提示并计时“三低状态”；可图形化显示病人脑状态；支持Aldrete复苏评分，辅助复苏拔管评估要求 |  | 4 | 是
2.5 | 需具备EWS早期预警评分工具：至少包括NEWS、NEWS2，支持定时自动评分及动态刷新。 |  | 4 | 是
2.6 | 设备融合要求：支持插入床旁监护仪任意模块插槽作为参数模块使用，即插即用，无需额外配置 |  | 4 | 是
2.7 | 需具备同步分析功能：可同时对至少3个导联的心电信号进行实时动态分析（注：不包含多导联同屏显示功能及12导联静息分析模式） |  | 4 | 是
2.8 | 需具备心率失常分析功能：支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析 |  | 4 | 是
2.9 | 需具备体温检测功能：提供双通道体温和温差参数的监测, 支持体温通道标签自定义 |  | 2
2.1 | 需具备多设备集成功能：支持与呼吸机、输注泵等治疗设备的数据互联。至少兼容≥3个以上主流品牌的设备。 |  | 4 | 是
2.11 | 需具备报警信息实时推送功能：可将监护报警信息通过移动终端（如智能手表、PDA等）实时传输至医护人员 |  | 4 | 是
2.12 | 需具备指套式血氧探头：需支持浸泡清洁与消毒，防水等级不低于IPX7 |  | 1
2.13 | 清洁消毒维护要求：支持的消毒剂≥40种， 厂家手册中需清晰列明消毒剂种类 |  | 1
2.14 | 耐用性：防护等级不低于IP44（防尘、防溅水），支持1.2米高度6面跌落抗冲击 |  | 1
2.15 | 需内置锂电池：支持≥5小时的持续监测 |  | 1
主要技术参数要求 小计分值 |  |  | 40
三、配置要求
3.1 | 床边监护仪（转运）-（含心电、血氧、血压附件包）*35台
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的专用工具，并应详细说明工具的用途及用于何种设备，其价格包括在投标总价中。
4.3 | 技术资料和培训 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。
有操作和维修培训计划，免费提供应用培训。
要求各种软件有备份光盘或磁盘。
4.4 | 安装 | ¨√需要 ¨不需要
装机方案： 提供投标产品的装机（/实施）方案； 提供投标产品的配置清单（包括系统各组成部件品牌、型号、数量等。）； 提供到货及装机时间安排。
投标人应根据国家法律法规、行业标准、医院规章制度 ，对现有场地的电源、水源、房屋（包括承重、防水等）等条件进行确认，明确升级或改造的内容，并体现在装机方案中。 升级或改造的工作由中标人负责，费用包含在投标总价中。 装机方案在实施前，必须通过医院认可。
供货方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试，并提供安装必要的零部件（其费用包含在投标总价中）。送货、卸货、安装及调试等工作实施前，供货方须提供具体建设方案（含场地改建改造措施，其费用包含在投标总价中），方案应完全满足用户使用需要，经医院审核通过后，方可实施。
投标人需承诺中标产品装机调试过程如对房屋结构造成破坏的，供货方应负全责，并支付包括房屋破坏及修复、人身伤亡及善后处理在内的赔偿损失的全部费用。(必须提供由投标人出具的书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
4.5 | 调试 | 卖方负责送货至医院指定地点，负责安排卸货，全面负责设备的安装和调试。
4.6 | 提供技术援助 | 供货时，提供中英文操作手册； 供货时，提供塑封的中文简明操作卡片； 供货时，提供全套安装、操作和维护使用说明书。 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。 各种软件有备份光盘或磁盘。
4.7 | 培训 | 投标人有操作和维修培训计划，能够免费提供应用培训。
4.8 | 验收方案 | 中标人提供的产品，应完全符合招标结果，验收时严格对照招投标材料及采购合同，确保采购物资的数量和质量达标。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 国内有免维修系统，提供免费报修电话号码
报修响应速度：要求在上海市具有本地化服务能力，接到通知后24小时内到达；
维修响应速度：不能在接到报修后1周内修复的，供方应在3天内提供备机供医院使用。
与其他系统连接时免费提供技术支持，包括但不限于：数据接口开放；水源、气源、电源的连接等。
5.2 | 服务内容与计划 | 厂方负责提供所投产品的终身免费软件升级服务。
投标及交货时，提供详细配置清单
在国内具有配件库
5.3 | 维保内容与价格 | 质量保证期内一年2次投标产品现场维护保养；
质量保证期满后整机年保修价格（含免费提供周期维护保养（PM）≥4次，并向买方提供标准维护保养报告）：且必须在由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书中体现本条款内容。 (并注明投标文件中，由制造商（或投标人）出具的售后服务承诺书所在的页码)
质量保证期内的开机率：投标方保证开机率≥95%（按一年365天计算，停机最多18天，超过1天，保修期延长7天）
5.4 | 易损、易耗件清单和价格表 | 在国内具有配件库
投标人应在投标时，提供“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且应在表单中，标明物品名称、制造商、型号、数量、单价、总价，能够完全满足质量保证期内仪器设备正常使用的需要，其价格包括在投标总价中。(注明投标文件中该“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”所在的页码)
投标人需承诺在质量保证期满后3年内以不高于投标文件中的“备品备件、专用工具、易损件和易耗件一览表”，且按招标人不时要求的数量及合理时间向招标人提供该易损件和备品备件。未列入清单的，如采购人需要使用，由制造商（或投标人）免费提供。需提供承诺函并加盖投标人公章，否则视为无效。 (必须提供书面承诺，并注明投标文件中该书面承诺所在的页码)
投标人应保证终身提供该设备的所有维修零配件。
零配件最长到货时间：在质量保证期满后，一般零配件应在24小时内，特殊零配件需国外供货的应在4周内。
5.5 | 配套材料清单 | 提供所有相关消耗材料（包括耗材、试剂、易耗品、校准品、质控品、清洗液等）的“配套材料清单”，清单内容必须包括：材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院报价、医保收费编码等。（注明投标文件中，“配套材料清单”所在的页码）。
投标人承诺在仪器设备启用后的3年内，能够以不高于投标文件中的“配套材料清单”价格，且能够按招标人要求的数量及时限，向招标人提供配套材料。未能提供相关信息的或信息不完备的，仪器设备启用后，由厂方（或投标人）安排，无条件及时免费不限量提供相关耗材、配件、易耗品、校准品、质控品、清洗液，供招标人使用。 制造商（或投标人）须就该条款出具的书面承诺并加盖公章。同时，注明投标文件中，上述书面承诺所在的页码。未能提供书面承诺、书面承诺未加盖公章、未能标明所在页码的，视为该条款不响应。