## 包1-医用X射线数字减影血管造影装置
医疗设备采购需求
设备名称：医用X射线数字减影血管造影装置
采购编号：0026-W00022850-000-000 预算总价：5000000元
预算单价：5000000元 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于心、脑、全身血管及非血管疾病的诊断和治疗。
二、重要技术参数
2.1 机架
2.1.1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |  |  | 2 | 是
2.2 球管
2.2.1 | 球管阳极热容量：≥5.0MHU |  |  | 4 | 是
2.2.2 | 球管管套热容量：≥7.0MHU |  |  | 2 | 是
2.2.3 | 球管阳极散热率≥13000W |  |  | 4 | 是
2.2.4 | 最大阳极冷却速率：≥1100kHU/min |  |  | 2 | 是
2.3 平板探测器
2.3.1 | 提供的平板探测器尺寸≥30cm*38cm，最大图像矩阵灰阶输出≥1904*2586*16bit |  |  | 2 | 是
2.4 导管床
2.4.1 | 床面旋转角度≥270° |  |  | 4 | 是
20
三、一般技术参数
3.1 | 机架旋转角度，RAO/LAO≥185°/100° |  |  | 0.5 | 是
3.2 | 机架旋转角度，CRA/CAU≥90°/90° |  |  | 0.5 | 是
3.3 | 机架旋转采集可旋转角度≥240° |  |  | 1 | 是
3.4 | 机架可实现侧位三维采集 |  |  | 0.5 | 是
3.5 | 机架等中心到地面的距离：≥80cm |  |  | 1 | 是
3.6 | 机架等中心到地面距离：≤107cm |  |  | 1 | 是
3.7 | SID范围至少包含89.5cm-119cm |  |  | 1 | 是
3.8 | 球管阳极转速≤7000转/分 |  |  | 1 | 是
3.9 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |  |  | 0.5 | 是
3.1 | 球管最小焦点≥0.4mm |  |  | 1 | 是
3.11 | 球管最大焦点功率≤70kW |  |  | 1 | 是
3.12 | 球管阳极靶边直径：≥180mm |  |  | 1 | 是
3.13 | 平板可变物理成像视野数量≥8个，以适应不同部位的介入需要 |  |  | 1 | 是
3.14 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |  |  | 0.5 | 是
3.15 | 导管床长度：≥315cm |  |  | 1 | 是
3.16 | 导管床宽度≥50cm |  |  | 0.5 | 是
3.17 | 导管床横向运动：≥36cm |  |  | 1 | 是
3.18 | 床面最低高度：≤74cm |  |  | 1 | 是
3.19 | 配备床旁液晶触摸屏中控系统，并在床旁触摸屏中控系统上可实现三维图像采集、重建、测量、分析及显示 |  |  | 1 | 是
3.2 | 配备三维血管拉直测量与智能分析功能 |  |  | 1 | 是
3.21 | 提供可操作主机的遥控器数量≥2个 |  |  | 1 | 是
3.22 | 图像显示系统：操作室配备≥55英寸高亮医用专业高分辨率宽屏LCD显示器：1套 |  |  | 0.5 | 是
3.23 | 图像显示系统：控制室配备≥24英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器：≥2台 |  |  | 0.5 | 是
3.24 | 可存储单幅及序列透视图像≥2000幅的连续动态透视图像，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上 |  |  | 1 | 是
| 一般技术参数分值小计 |  |  | 20
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 每套设备配置如下，共1套
|  | 序号 | 配置描述 |  | 数量
主机系统
硬件
|  | 1 | 悬吊式机架 |  | 1套
|  | 2 | 平板探测器，尺寸≥30cm*38cm |  | 1块
|  | 3 | 球管 |  | 1个
|  | 4 | 高压发生器 |  | 1个
|  | 5 | 标准导管床 |  | 1台
|  | 6 | 双向对讲系统 |  | 1套
|  | 7 | 图像处理操作面板 |  | 1块
|  | 8 | 医用显示屏（尺寸≥55英寸）及悬吊支臂 |  | 1套
|  | 9 | 医用显示屏（尺寸≥24英寸） |  | 2套
|  | 10 | 红外遥控器 |  | 2个
|  | 11 | 悬吊式射线防护屏 |  | 1块
|  | 12 | 床旁射线防护帘 |  | 1个
|  | 13 | 悬吊式手术灯 |  | 1个
|  | 14 | 中文操作手册 |  | 1本
|  | 15 | 输液器吊架 |  | 1个
|  | 16 | 双侧臂托 |  | 1套
|  | 17 | 头托 |  | 1个
|  | 18 | 桡动脉穿刺臂托 |  | 1个
|  | 19 | 可控制手术灯的多功能脚闸 |  | 1个
|  | 20 | 原厂后处理工作站 |  | 1台
软件
|  | 1 | 旋转采集 |  | 1套
|  | 2 | 三维采集、重建 |  | 1套
|  | 3 | 三维血管拉直测量与分析功能 |  | 1套
|  | 4 | 距离测量 |  | 1套
|  | 5 | 体积测量功能 |  | 1套
|  | 6 | 虚拟支架植入功能 |  | 1套
|  | 7 | 虚拟内窥镜功能 |  | 1套
|  | 8 | 类CT功能 |  | 1套
|  | 9 | 开放式类CT功能 |  | 1套
|  | 10 | 双期类CT功能 |  | 1套
|  | 11 | 下肢血管追踪造影功能 |  | 1套
|  | 12 | 自动去金属伪影功能 |  | 1套
|  | 13 | 零射线定位功能 |  | 1套
|  | 14 | 智能路图功能 |  | 1套
|  | 15 | 组合蒙片功能 |  | 1套
第三方配套设备
|  | 1 | 高压注射器 |  | 1套
|  | 2 | 无影灯 |  | 1套
|  | 3 | 铅帘 |  | 1套
|  | 4 | 图文报告工作站 |  | 1套
|  | 5 | 铅衣 |  | 3套
|  | 6 | 数据采集盒 |  | 1套
|  | 7 | 控制台桌椅 |  | 1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装，不收取人工费。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，供应商应在8天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 供应商提供必要的免费技术援助
6 | 培训 | 现场培训：供应商应免费提供现场技术培训，应对采购人临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使采购人全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向采购人免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 供应商须有本地服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥2次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格不超过产品价格的10%
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外供应商负责对设备的维护、保养及维修。 提供自合同签订之日起不少于10年的零配件供货期，需要更换零配件时，按报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。

## 包2-4K超高清胸腹腔镜系统
同济大学附属第十人民采购人腔镜采购需求
设备名称：4K超高清胸腹腔镜系统
采购编号：0026-W00022857-000-000 预算总价：150万
预算单价：150万 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 预期与医用内窥镜/3D电子内窥镜、荧光造影剂吲哚菁绿(ICG)配合使用，适用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
二、主要技术参数
2.1 | 摄像主机可通过HDMI接口接入外部显示信号源，支持双屏异显和画中画，可同屏同时显示≥2种动态影像，至少包括超声影像和腔镜影像的同时呈现。 |  | 3 | 是
2.2 | 摄像主机具有画幅自适应调控功能开关，可实现腹腔镜自动全屏和小镜种自动内切圆，并且居中显示。 |  | 3 | 是
2.3 | 摄像主机具有病人信息管理功能，病人信息管理功能设置有密码保护，防止数据泄露，可录入≥50条病人信息，开启病人信息管理功能后，拍照或录像文件命名至少包含病人信息。 |  | 4 | 是
2.4 | 冷光源具有智能亮度功能，摄像头白平衡按键或在图像处理主机上启动白平衡，灯光将快速调节到合适亮度；如按下摄像头上其他按键，光源将缓慢亮起。当内窥镜从病人体内退出后，光源将自动变暗。 |  | 3 | 是
2.5 | 荧光摄像头可短按快捷键实现一键自动对焦，也可通过旋转转轮实现手动对焦；摄像头的自动对焦功能，空间频率响应SFR 值为 50% 时 , 标称值不小于：50 C/(°)，SFR 值为 30% 时 , 标称值不小于：58 C/(°) |  | 4 | 是
2.6 | 提供软件，对接数字化手术室，满足通过数字化手术室控制摄像主机和气腹机的设置功能，至少包括设置白平衡，亮度调节，开启/关闭光源，启动/停止录像，图像抓取，气腹机启动/停止，流量设置，气压设置，排烟设置等功能。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 摄像主机具备4K图像处理性能可输出3840*2160和4096*2160分辨率图像，可处理3D和2D画面信号 |  | 1 | 是
3.2 | 摄像主机可搭配选择≥7种非电子摄像头，≥4种电子内窥镜。 |  | 2 | 是
3.3 | 主机信噪比标称值≥48dB，峰值信噪比≥80dB。 |  | 2 | 是
3.4 | 摄像主机自带内置 USB3.0 刻录系统，并内置容量≥2T的硬盘用于视频和图像储存。同时支持外接 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用。录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。 |  | 2 | 是
3.5 | USB接口支持连接鼠标、键盘和脚踏外接设备。同时设备提供软键盘进行信息输入，支持连接脚踏设备进行拍照或录像。 |  | 2 | 是
3.6 | 摄像主机具备≥3个USB接口，可同时插入两个 USB 存储设备，当其中一个 USB 设备存满后会自动切换到另一个USB设备进行存储 |  | 1 | 是
3.7 | 主机具有至少2种光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视，便于区分异形血管，辅助临床诊断。 |  | 1 | 是
3.8 | 摄像主机具有≥5种图像优化功能： |  | 1 | 是
3.9 | 摄像主机具备跨设备联动功能，能够与监护仪联动，将监护仪中心静脉压CVP数值在腔镜屏幕中。 |  | 1 | 是
3.10 | 摄像头按键可以控制光源开关，调整白光、荧光亮度、气腹机互联、冲洗吸引泵互联。 |  | 2 | 是
3.11 | 摄像头需为一体化摄像头，不支持拆卸。 |  | 1 | 是
3.12 | 摄像头快捷键具有开关计时器功能，控制计时器开始/停止记录手术时间。
3.13 | 光学镜与摄像主机为同一品牌（同一制造商），以产品注册证为准。 |  | 1 | 是
3.14 | 光学镜直径10mm， 30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm，有效景深不小于3mm-200mm，显色指数≥92，视场中心角分辨力≥10.0C/(°)。 |  | 1 | 是
3.15 | 冷光源LED灯泡工作寿命≥60000小时，白光的输出总光通量应≥2000lm。 |  | 1 | 是
3.16 | 气腹机流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min，具有气体加热功能，更好的保证患者体温平衡；具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 配置需求： 摄像系统主机*1 4K荧光摄像头*1 冷光源*1 气腹机*1 医用显示器*1 医用台车*1 4K荧光腹腔镜*7 导光束*7 灭菌盒*7
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，提供版本内产品软件的终生免费升级，免除人工费用
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对采购人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，采购人按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，24小时内抵达现场 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机不少于60个月的免费质保期(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤产品价格的5%，并提供报价。（2）承诺保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 包3-4K超高清腔镜系统
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：4K超高清腔镜系统
采购编号：0026-W00022855-000-000 预算总价：120万元
预算单价：120万 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 √□第二类 £第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 4K超高清腔镜系统应用于椎间孔镜是一种脊柱微创技术，用于治疗腰椎间盘突出和椎管狭窄。它能精准摘除突出髓核，解除神经压迫。该技术具有创口小、损伤少、恢复快的显著优点。
二、主要技术参数
2.1 | 二合一一体机，集成摄像、光源系统在同一台摄像主机 |  | 4 | 是
2.2 | 摄像主机内置影像及图像采集功能，并具备外部独立刻录设备 |  | 4 | 是
2.3 | 外置独立刻录平板电脑操作屏可同步导入和存储浏览、编辑和注释手术图像/视频资料 |  | 4 | 是
2.4 | 4K摄像头分辨率≥3840×2160 |  | 3 | 是
2.5 | 摄像头灭菌方式：支持高温高压、低温等离子灭菌 |  | 3 | 是
2.6 | 光源亮度输出≥1800流明，具有自动亮度调节功能 |  | 3 | 是
2.7 | 脊柱内窥镜的有效景深范围2-35mm、视向角≥30度、视场角≥80度、光学工作距≥25mm |  | 3 | 是
2.8 | 脊柱内窥镜工作长度175mm-205mm、工作通道直径≥3.75mm |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 27
三、一般技术参数
3.1 | 摄像主机视频输出接口：包含DP接口、DVI接口、SDI接口等，支持3840 x 2160像素（4K/UHD），支持4K分频；支持1920×1080像素（1080P） |  | 0.5 | 是
3.2 | 摄像主机垂直扫描频率：≥59Hz；图像显示长宽比：16:9 |  | 0.5 | 是
3.3 | 摄像主机支持肩、膝、髋、踝、肘、腕、腹腔镜、鼻窦、泌尿等≥14种手术模式，可自定义任意手术模式； |  | 1 | 是
3.4 | 摄像头为眼杯式摄像头具有聚焦环，可用于锐化或聚焦图像，数字变焦：1.5～40倍变焦调节 |  | 0.5 | 是
3.5 | 摄像头按钮： 有可独立编程按钮，可遥控图像拍照、视频录像、增益、自动白平衡、光源待机、画中画、亮度调节等功能。支持≥10种编程功能 |  | 0.5 | 是
3.6 | 摄像头：一体化摄像头，摄像头信噪比≥50dB |  | 1 | 是
3.7 | 摄像头防水等级：IPX7；摄像头封装：钛金属封装 |  | 0.5 | 是
3.8 | LED主机寿命≥30000小时 |  | 1 | 是
3.9 | 光纤接口：多接口，明确标识支持光纤规格≥3种，采用折向连接插头设计，有效延长光纤导线寿命 |  | 0.5 | 是
3.1 | 视频输出格式：MPEG4/H.264， 音频格式：MP3；视频记录：可记录音频以及同步记录≥2段视频源 |  | 0.5 | 是
3.11 | 数据存储：支持手动或自动导出至U盘或移动硬盘、iPad、PACS（DICOM） |  | 0.5 | 是
3.12 | 网络支持：支持通过浏览器远程访问手术视频转播 |  | 1 | 是
3.13 | 配置平板电脑操控应用 |  | 1 | 是
3.14 | 外置独立刻录平板电脑操作屏可同步导入和存储浏览、编辑和注释手术图像/视频资料 |  | 0.5 | 是
3.15 | 脊柱内窥镜手术器械-椎板咬骨钳：工作长度≥360mm,直径≥3.5mm，角度≥50°勺形，可旋转 |  | 1 | 是
3.16 | 脊柱内窥镜手术器械-篮钳：工作长度≥330mm,直径≥2.5mm头端向上弯 |  | 1 | 是
3.17 | 脊柱内窥镜手术器械-套管：工作长度≥178mm,内径≥6.5mm，外径≥7.5mm，工作套管，前端梯形头斜口 |  | 1 | 是
3.18 | 自定义生成手术报告 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 13
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.4K 摄像光源一体机 1台 2.4K摄像头 1个 3.4K 医用级别监视器 1台 4.脊柱内窥镜 2根 5.脊柱内窥镜套管 2个 6.脊柱内窥镜手术器械-椎板咬骨钳 3把 7.脊柱内窥镜手术器械-篮钳 3把 8.脊柱内窥镜手术器械-快装手柄 3个 9.脊柱内窥镜器械盒 2个 10.脊柱内窥镜手术器械盒 1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供必要的技术援助，每年定期进行技术回访
4.6 | 培训 | 质保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 固定的设备不少于2次巡检/年，若遇维修超72小时的提供备用机。
5.3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于2次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，保修期满后维修单价根据厂家政策执行
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，质保期满后备件备件价格不高于市场价8折