## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 骨科手术导航定位系统
采购编号： 0026-W00029433 预算总价：6000000
预算单价：6000000 采购数量： 一套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 系统为医生提供精准的虚拟引导界面和参数信息，机械臂以人机协同方式辅助医生完成髋关节置换的基本操作。同时C型臂可以提供术中的X射线透视、摄影及体层图像。
二、关键技术参数
1 | ★可与关节假体和手术工具联合使用，并在成人髋关节手术中，实现对手术工具和关节假体的导航定位（须提供投标产品的注册证证明） |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 可升级用于脊柱外科和创伤骨科开放和经皮手术过程中手术器械和植入物的导航定位，可升级与经验证的关节假体和手术工具联合使用，在成人全膝关节置换手术过程中用于手术工具和关节假体的导航定位（须提供投标产品的注册证证明） |  | 2 | 是
2 | 采用非透镜型反光标记物 |  | 2 | 是
3 | 可升级的膝关节应用具备无影像配准模式，空间标定：采集特征点构建患者手术部位的空间信息。 |  | 2 | 是
4 | 髋关节应用髋臼螺钉安装具备髋臼螺钉导向和皮质厚度评估功能； |  | 2 | 是
5 | 可升级的全膝关节应用截骨方式为机械臂连接截骨导板进行截骨，在截骨导板的引导下完成股骨远端和胫骨近端的截骨 |  | 2 | 是
四、一般技术参数
1 | 具备断电保护功能：UPS在充满电的情况下，满足≥15min的续航时间，用于意外断电情况下机械臂从医患身边安全撤离。 |  | 1 | 是
2 | 机器人系统精度距离偏差≤1mm |  | 1 | 是
3 | 机器人系统角度偏差≤0.5° |  | 1 | 是
4 | 机械臂在患者跟随执行过程中的最大偏移量≤1mm |  | 1 | 是
5 | 机械臂完成患者跟随执行后的距离偏差≤0.1mm |  | 1 | 是
6 | 机械臂在患者跟随执行完成后的角度偏差≤0.1° |  | 1 | 是
7 | 主控台与光学跟踪相机集成式一体设计，系统台车总数量≤2台 |  | 1 | 是
8 | 导航台车具备独立的手术导航功能 |  | 1 | 是
9 | 髋关节置换应用中可配备骨科钻孔瞄准器用于髋臼螺钉的导向植入 |  | 1 | 是
10 | 机械臂自由度≤6 |  | 1 | 是
11 | 机械臂工作空间半径≥850mm |  | 1 | 是
12 | 机械臂各关节活动范围≥360° |  | 1 | 是
13 | 机械臂启动力≤50N |  | 1 | 是
14 | 机械臂有效操作力≥100N |  | 1 | 是
15 | 机械臂位置准确度误差≤0.5mm |  | 1 | 是
16 | 机械臂位置重复性误差≤0.2mm |  | 1 | 是
17 | 导航定位系统采用红外光学追踪技术 |  | 1 | 是
18 | 导航定位工具精度：校准块重复安装定位误差≤0.1mm，骨针导向器尖端径向圆跳动≤0.1mm，末端工具重复安装误差≤0.1mm |  | 1 | 是
19 | 机器人术中可同时跟踪阵列数≥7个 |  | 1 | 是
20 | 医用显示器≥2个 |  | 1 | 是
21 | 显示器分辨率≥2560×1440 |  | 1 | 是
22 | 计算机内存容量≥32G |  | 1 | 是
23 | 计算机硬盘容量≥2TB |  | 1 | 是
24 | 机器人双目相机探测距离误差≤0.2mm |  | 1 | 是
25 | 机器人双目相机探测位置重复性误差≤0.1mm |  | 1 | 是
26 | 机器人双目相机刷新频率≥60Hz |  | 1 | 是
27 | C形臂主机功率≥15KW |  | 1 | 是
28 | C形臂采用CMOS探测器 |  | 1 | 是
29 | C形臂探测器尺寸≥30cm*30cm |  | 1 | 是
30 | C形臂可根据不同采集角度及层厚自动调整曝光参数 |  | 1 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 机械臂台车×1台 导航台车×1台 移动式C形臂X射线机×1台
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 髋关节置换应用手术附件（导航定位工具包）×1套
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 设备装机后，原厂免费提供技术援助、技术培训、技术跟台指导及相关技术资料
6 | 培训 | 设备装机后，原厂需至少提供设备应用、维护保养、检测检修相关培训内容，保证设备的正常运转，受训人员能够正确、熟练操作及掌握设备简易的故障判别及排除、维修；使用过程中，应招标人要求，随时提供相关的培训支持
7 | 验收方案 | 设备到货后，由招标人、中标人共同开箱验货；中标人保证货品的型号、规格、数量、配置与合同相符。
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 1）整机原厂质保期≥5年； 2）在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担； 3）质保期内每年免费维护保养≥2次；
3 | 质保期外维保内容 | 在保质期满后，供应商对仪器提供终身维修，保修期满后整机年保修价格：≤合同价格的5%。免收任何人工费用，仅收零配件费
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 在质保期内出现故障，所产生的所有维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；在质保期满后，卖方对仪器应提供终身维修，应只收取零件更换费用，出保后零件费用按市场价的70%收取。免收任何人工费用。为保证设备正常运行，卖方应在中国境内有正规完善的维修服务机构，在中国境内具有备件库， 在设备的寿命期内，需保证零配件，易损件供应
七、商务要求
1 | 交付地址 | 上海市浦东新区环湖西三路222号
2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起30天以内
3 | 交付状态 | 完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格
4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10天内，支付全部货款。
5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不低于60个月。
6 | 质量保证金 | 不收取
6.7 | 履约保证金 | ■不收取；口收取，为合同金额的5%。