## 采购需求
手术导航显微系统 采购需求
设备名称：手术导航显微系统
采购数量：1套
预算总价：1700000元
所属医疗设备类别：
是否可以采购进口产品： R是 □否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 提升眼科手术精准性与安全性，降低手术并发症，助力复杂眼病微创治疗，提升临床诊疗效果。
二、主要技术参数
2.1 | 具备支持与眼科扫频生物测量仪联机对接功能，为辅助实现术前手术方案精准规划，完成标记、测量、定位等。 |  | 5 | 是，需提供软件截图和技术参数
2.2 | 具备内置无极可调（0%-100%）光阑景深增强技术。 |  | 4 | 是
2.3 | 双目镜筒：内置倒像翻转镜。 |  | 3 | 是
2.4 | 具有双功能助手镜，自由选择独立调焦变倍或同步主刀。 |  | 3 | 是
2.5 | 触摸屏操作面板（含USB、LAN接口），中文操作界面，可设置不同的调焦、变倍速度及灯光亮度等多种功能。并可储存多组（无限制）用户的不同参数。 |  | 4 | 是
2.6 | 手柄操作功能可以根据用户的需求自由设定，能将各种功能设置于手柄进行操作。 |  | 4 | 是
2.7 | 变倍: 电动无级变倍（速度可调），放大倍率1:6，放大倍数 3.4X – 20.4X。 |  | 3 | 是
2.8 | 机器内置4K摄录像系统 |  | 4 | 是
2.9 | 氙灯光源：具有双氙灯灯箱，备用灯泡可快速切换。同时具有卤素模式可选、可以快速转换成卤素照明效果。 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
3.1 | 物镜：f≤200mm。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 目镜：≤10X。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 电动调焦范围:≤70mm。 |  | 1 | 否
3.4 | X-Y轴移动范围≥60mm ，具备自动回中复位功能。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 主刀镜内置倒像双目镜筒，具有大范围倾角可调 |  | 0.5 | 否
3.6 | 助手镜：与主刀镜采用相同光学设计。 |  | 1 | 否
3.8 | 同轴照明系统，可0-100%调整。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 冷光源光纤照明。 |  | 0.5 | 否
4.1 | 全电磁锁控制平衡支架， 一键式控制支架和镜头的移动， 同时提供手术医生手柄控制和方便护士操作的支架臂长条形电磁锁开关。 |  | 1 | 是
4.2 | 提供≥14功能脚踏，并可根据用户的需求设定各种不同的功能，并可通过脚踏控制非接触广角镜的调焦和视野范围调整。 |  | 1 | 是
4.3 | 在晶体植入手术中进行切口、撕囊、晶体居中以及散光晶体目标轴向对位等精准操作的实时标记 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置 | 配置需求：1.显微镜模块 2.电磁锁支架 3.云集影响模块 4.触屏一体机 5.倒像翻转镜 6.目镜 7.脚踏 8.无菌帽 9.防尘罩
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | 需要
货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在用户技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对用户的操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时，保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供免费质保期为36个月（由原厂提供售后服务承诺） 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修。
第一类
第二类
第三类