## Sheet4
医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：强脉冲光与激光设备
采购数量：1
预算总价：120万
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： □是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 有效治疗各种表浅血管病变，色素性病变，皮肤年轻化，皮肤重建，毛孔粗大，眶周细纹，外伤疤痕，紧致肌肤肤，妊娠纹非剥脱等治疗解决方案
二、主要技术参数
2.1 | 创新型单头设计，可搭配≥6 个不同波长的滤光片，具备 515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm滤光片； |  | 5 | 是
2.2 | 脉冲延迟：至少5-150ms 连续可视可调 |  | 5 | 是
2.3 | 光子多脉冲治疗模式下，可以分别设定每个子脉冲的能量密度，脉冲时间和脉冲间隔，每个子脉冲的能量密度独立可视可调，步进增量分别为 1J/cm2，0.5ms , 5ms |  | 5 | 是
2.4 | 具备530-650nm&900-1200nm血管超膜双波滤光片；最大能量密度≥30J/cm2； |  | 5 | 是
2.5 | 冷却系统：外置冷却水循环系统； |  | 5 | 是
2.6 | 非剥脱光纤点阵激光技术，波长1565nm； |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 强脉冲光手具波长：至少满足 400-1200nm ，为保证治疗效果，所有波段均覆盖 1000-1200nm； |  | 1 | 是
3.2 | 光子手具最高能量密度：≥35J/cm2； |  | 1 | 是
3.3 | 脉宽：4-20ms脉宽连续可调，非固定脉宽； |  | 1 | 是
3.4 | 具备400-600nm&800-1200nm痤疮超膜双波滤光片； |  | 1 | 是
3.5 | 脉冲均匀的方形波技术，脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减 |  | 1 | 是
3.6 | 脉冲方式：具备多个同步脉冲方式，1-3个子脉冲可选，屏幕上可视可调； |  | 1 | 是
3.7 | 晶体光斑大小包括 8x15mm，15X35mm, 非光斑适配治疗头或遮光罩 |  | 1 | 是
3.8 | 冷却方式：持续兰宝石接触式冷却； |  | 1 | 否
3.9 | 数据库功能：可以存储病人病例； |  | 1 | 否
3.1 | 脉冲方式：具备不关机更换滤波片技术 |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 治疗手具2套 、可更换滤波片（8片）1套 、可更换蓝宝石导光晶体（2个）1套 、医生防护眼镜4副 、患者防护眼罩2副、 操作手册1本
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用 。供应商还应在发货前通知用户 ，器械的运输信息以及到货时间 ，以便做好验，提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤8小时,排除故障时间≤48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 整机质保期≥5年，手具故障保修≥3年。质保期内提供每年2次定期预防性维护 ，质保期内一切费用全免；投标人须承诺质保期满后整机年度保修合同不高于设备总价的5%。 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
第一类
第二类
第三类