## 包1
医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：聚焦超声肿瘤消融机
采购数量：1
预算总价：290万
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： □是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要适用于良恶性肿瘤患者的无创局部治疗，可对靶区肿瘤组织造成蛋白质坏死的局部生物学改变。
二、主要技术参数
2.1 | 可用于临床乳腺肿瘤的治疗 |  | 1 | 是
2.2 | 可用于临床四肢、躯干的肿瘤治疗 |  | 1 | 是
2.3 | 可用于临床软组织肿瘤的治疗 |  | 2 | 是
2.4 | 可用于肝脏肿瘤（肝脏减少移动及无肋骨障碍）的治疗 |  | 2 | 是
2.5 | 焦域范围 ≤2×2×14mm |  | 1 | 是
2.6 | 焦域声强≥12000W/cm2 |  | 1 | 是
2.7 | 配备上置式治疗头，患者采用仰卧位治疗 |  | 1 | 是
2.8 | 配备上置式水囊装置系统，患者皮肤不接触水 |  | 2 | 是
2.9 | 治疗过程要求不通过借助麻醉或镇定剂药物的方式即可完成整个治疗工作 |  | 2 | 否
2.10 | 治疗过程无需任何高值耗材，不会额外增加患者治疗成本 |  | 2 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 可通过控制台和床身开关进行操作，治疗床可绕X轴，Y轴移动 |  | 1 | 否
3.2 | 治疗床X轴运动范围：前后移动≥1100mm |  | 2 | 是
3.3 | 治疗床Y轴运动范围：左右移动≥240mm |  | 2 | 是
3.4 | 治疗床Z轴运动范围：治疗床床面垂直移动范围≥240mm |  | 1 | 是
3.5 | 三维运动叉式治疗床，最大载重量不小于135KG |  | 1 | 否
3.6 | 治疗超声换能器或治疗头倾斜度：绕X轴：30° 绕Y轴：20° |  | 3 | 是
3.7 | 采用双C臂结构，用于粗略定位，囊内井式换能器精确三维运动装置，用于精确定位 |  | 1 | 否
3.8 | 治疗时患者舒适，仰卧位治疗，自然呼吸，不移动患者体位，以提高患者对治疗的配合度，能使治疗更为安全有效 |  | 1 | 否
3.9 | 具备病人信息管理功能，用于记录和管理病人的各种临床基本资料及聚焦超声消融设备的治疗情况 |  | 1 | 否
3.1 | 具备治疗资料选择、功率选择、肿瘤尺寸计算、治疗时间的功能 |  | 1 | 否
3.11 | 具备查询、打印、预览功能 |  | 1 | 否
3.12 | 具备治疗计划功能，用于在确认治疗区域后根据治疗方案设定合适的脉冲、功率参数，在合适的功率治疗参数下由计算机自动完成治疗区域由点到面、由面到体的扫描且实时监控 |  | 1 | 否
3.13 | 具备自动治疗和手动治疗的功能，并都能自动显示治疗参数 |  | 1 | 否
3.14 | 具备实时监控图像，治疗断面图像双显示的功能 |  | 1 | 否
3.15 | 具备手动适形勾边功能，在断面图像上根据肿瘤实际形状勾出治疗区域，计算机系统自动计算出击打点、线数进行自动治疗 |  | 1 | 否
3.16 | 具备治疗断面图像缩放、镜像、锐化、模糊的功能 |  | 1 | 否
3.17 | 具备多重勾边功能：可同时设置三个治疗区域，分别设置三组治疗参数 |  | 2 | 否
3.18 | 具备三维重建冠状面治疗功能，能根据肿瘤的形状和治疗区域的选择，自动生成三维适形治疗规划方案 |  | 3 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 高强度聚焦超声治疗系统（HIFU）1套、彩色多普勒超声诊断系统1套、备品备件包1件、维修工具箱1件 接口费与信息升级全部免费
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件,包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用 。供应商还应在发货前通知用户 ，器械的运输信息以及到货时间 ，以便做好验，提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤8小时,排除故障时间≤48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期≥5年 ，质保期内提供每年2次定期预防性维护 ，质保期内一切费用全免；投标人须承诺质保期满后整机年度保修合同不高于设备总价的5%。 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
第一类
第二类
第三类

## 包2
医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
采购数量：1
预算总价：150万
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： □是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于腹部、小器官、心脏、血管、儿科、肌骨神经、介入、妇产、泌尿系统等临床应用及科研等
二、主要技术参数
2.1 | 造影功能支持探头包括凸阵、线阵、相控阵、腔内等探头，B型图与造影图像可实时同屏双幅显示，同时支持双穿刺引导线、双造影计时器、TIC时间强度曲线分析；具备≥15MHz高频率超声造影功能。 |  | 3 | 是
2.2 | 具备参量成像功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，造影采集时间一次性存储≥10分钟。 |  | 3 | 是
2.3 | 具备二维灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，实时观察血流力学情况，避免彩色叠加和外溢，无取样框、无角度依赖；支持凸阵、相控阵、线阵、面阵探头。 |  | 3 | 是
2.4 | 具备超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵探头。 |  | 3 | 是
2.5 | 具有应变式弹性成像功能，具有动态弹性图定量分析功能，同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值及≥7个感兴趣区与参照区的硬度比。 |  | 3 | 是
2.6 | 具备实时二维剪切波弹性成像技术，在凸阵、线阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像。针对困难病人可提供“穿透模式”，成像过程中无冷却时间，可快速成像测量。 |  | 3 | 是
2.7 | 具备宽景成像技术，实时显示一段扫查过程的所有信息，实现对大面积病变的整体观察与判断，操作简单、重复性强；支持所有2D成像探头，扫描长度≥160cm。 |  | 3 | 是
2.8 | 具有穿刺针增强显示功能：多角度可调，并且可独立调节穿刺针增益、具体穿刺针增益数值可显示，支持凸阵及线阵探头。 |  | 3 | 是
2.9 | 扫描深度≥50cm |  | 3 | 是
2.10 | 具有多普勒血流定量分析功能，对组织感兴趣区的多普勒血流信号计算分析，以数据、曲线形式显示，反映组织内血流的多少，用于病灶或组织内血流改变的疾病的定量分析、病程监测、疗效评估。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | ≥23英寸广域视野HDU显示屏，分辨率≥1920×1080，具备万向关节臂设计，可上下左右前后任意方位调节及前后折叠。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，与显示器同步显示超声实时图像，具备滑动翻页功能。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 具备宽频可变频成像技术，所有成像探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调，具体频率数值可显示。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 具备血管内中膜自动测量技术，可测量血管前、后壁内中膜厚度。 |  | 0.5 | 否
3.6 | 具备空间复合成像技术，支持所有凸阵、线阵及容积探头。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 具备斑点噪声抑制技术，支持所有探头，多级可调。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备智能多普勒技术，能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 具备组织声束矫正技术，适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，显示具体数值。 |  | 0.5 | 否
3.1 | 具备增益调节，B/M可独立调节，数字TGC分段≥8，同时可自动优化轴向及横向增益。 |  | 0.5 | 否
3.11 | 具有USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。 |  | 0.5 | 否
3.12 | 具备产科自动测量技术，产科专用测量分析工具，含自动半自动测量分析，系统根据图像识别技术自动测量胎儿双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值。 |  | 0.5 | 否
3.13 | 主机一体化耦合剂加热装置，温度分档可调。 |  | 0.5 | 否
3.14 | 具备智能随访技术，可一键将既往存储图像的成像参数、体标、注释等到当前正在进行的扫描，为临床诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息。 |  | 0.5 | 否
3.15 | 频谱多普勒最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号） |  | 0.5 | 否
3.16 | 凸阵探头频率范围至少包含：1-6MHz，单晶体，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 |  | 0.5 | 否
3.17 | 小器官线阵探头频率范围至少包含：2-11MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 |  | 0.5 | 否
3.18 | 小器官线阵探头频率范围至少包含：4-16 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性。 |  | 0.5 | 否
3.19 | 微凸腔内探头频率范围至少包含：3-10MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性，扫描角度≥180°。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 成人相控阵探头频率范围至少包含：1-5MHz，单晶体，支持造影，成人相控阵探头扫描角度≥120°（非扩展角度）。 |  | 0.5 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机*1，腹部探头*1，小器官线阵探头*2，成人相控阵探头*1，微凸腔内探头*1,与主机一体化超声造影分析软件*1，剪切波弹性成像*1。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件 ，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用 。供应商还应在发货前通知用户 ，器械的运输信息以及到货时间 ，以便做好验，提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤8小时,排除故障时间≤48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期≥6年 ，质保期内提供每年2次定期预防性维护 ，质保期内一切费用全免；投标人须承诺质保期满后整机年度保修合同不高于设备总价的5%。 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
第一类
第二类
第三类

## 包3
医疗设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：4K分辨率内窥镜荧光摄像系统
采购数量：1
预算总价：120万
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： □是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 4K分辨率内窥镜荧光摄像系统除具有普通高清腹腔镜功能外，还可对早期子宫内膜癌手术，早期宫颈癌手术，淋巴显影及前哨淋巴结探查，评估整个盆腹腔淋巴结转移情况，实时示踪淋巴系统，观察组织血流灌注和精准定位肿瘤边界，实时显示肿瘤位置，有助于恶性肿瘤患者个体化的精准治疗且提高手术效率及周转率；
二、主要技术参数
2.1 | 4K超高清荧光摄像系统主机像素≥800W，全数字化超高清4CMOS，3840*2160逐行扫描60Hz（提供检测报告） |  | 2 | 是
2.2 | 摄像系统荧光穿透深度≥10.5mm，可协助医师对组织下病灶进行探测（提供检测报告） |  | 2 | 是
2.3 | SFR值为50%时所对应的空间频率标称值≥85C/°，30%时所对应的空间频率标称值≥90C/°（提供检测报告），摄像头白光最小照度≤0.3Lx（提供检测报告）； |  | 2 | 是
2.4 | 场景模式≥6种，包括：胸腹腔镜、关节镜、宫腔镜、输尿管镜、耳鼻喉镜模式、可实现常规镜种一键切换 |  | 2 | 是
2.5 | 光输出最大中心照度：≥2500000LUX（提供检测报告）；冷光源红外截止性能小于3.5mW/lm。（提供检测报告） |  | 2 | 是
2.6 | 采用双光源设计，光源类型为LED和近红外激光光源，激光部分的峰值波长为808±10nm，能够输出白光和荧光光源，且激光为3R级医用激光光源（提供检测报告） |  | 2 | 是
2.7 | LED灯使用寿命≥60000小时（提供检测报告） |  | 2 | 是
2.8 | 色温＞5000K，显色指数＞90% （提供检测报告） |  | 2 | 是
2.9 | PAD控制系统可升级为语音控制 |  | 2 | 是
2.10 | 最大流量每分钟≥50升；注气方式：连续式注气 |  | 2 | 否
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 摄像主机至少支持3种4K超高清信号输出视频输出接口：支持HDMI2.0*1、3G-SDI×3*1、12G-SDI*1、3G/HD-SDI等；最高分辨率≥3840*2160，可提供高清输出接口 |  | 1 | 否
3.2 | 图像色域范围支持BT.2020、BT.709；支持四种显示模式：白光模式、荧光模式、黑白荧光模式和热力荧光模式下的多画面同屏显示 |  | 1 | 否
3.3 | 摄像系统荧光灵敏度≤0.06nm/ml，可协助医师对微小病灶和残余病灶进行侦测； |  | 1 | 是
3.4 | 具有双光谱智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷 |  | 1 | 是
3.5 | 具有烟雾较正功能，通过算法处理，减少超声刀、电刀使用时烟雾产生的干扰 |  | 1 | 否
3.6 | 具有血管增强功能，提高对血管的辨识度；具有宽动态功能，可扩展图像灰度范围，减少过度曝光的图像区域，修正过暗的图像区域，使图像亮度均一，轮廓清晰，更适合术中观察；具有暗处较正功能：可根据临床手术的观察需要，对暗处区域进行信号强化，保持正常且清晰观察；具有曝光较正功能：可配合临床手术的观察需要，抑制过度曝光，保持正常且清晰观察； |  | 1 | 否
3.7 | 图像支持精准自动曝光控制和图像降噪调节，曝光亮度和降噪10级区间手动自动 |  | 1 | 是
3.8 | 摄像头采用人体工学防误触设计，摄像头重量≤242g |  | 1 | 否
3.9 | 可以同品牌扩展4K+3D荧光同步实时显示，无须更换摄像头、摄像系统及镜子 |  | 1 | 是
3.1 | 亮度调节：设备具有亮度无极调节功能，输出总光通量为≥2200lm |  | 1 | 是
3.11 | 医用级专业高清高亮监视器，液晶屏≥31.5英寸；分辨率≥3840*2160；工作条件下噪声≤60dB |  | 1 | 否
3.12 | 采用10.5英寸独立控制主机图像调节；支持在线软件升级以保证用户使用最新的应用程序以及更精准更清晰画面；可控制调节荧光模式、颜色 |  | 1 | 否
3.13 | 多科室模式选择胸腔镜、腹腔镜、宫腔镜、耳鼻喉镜、输尿管镜等可实现一键切换 |  | 1 | 否
3.14 | 蓝宝石镜面组成；广角内窥镜；支持荧光和白光系统成像；视场角：≥75度；视向角：30度；直径：10mm，工作长度：330mm |  | 1 | 否
3.15 | 消毒方式：高温高压、浸泡 |  | 1 | 否
3.16 | 可与加热气腹管联合使用，对输出气体进行加热 |  | 1 | 否
3.17 | 含成人模式、儿童模式和气腹针模式；儿童模式下，压力调节范围：1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min； 流速调节区间：0.1-2 L/min，调节精度0.1 L/min； 流速调节区间：2-10 L/min，调节精度0.5 L/min； 流速调节区间：10-15L/min，调节精度1L/min。 |  | 1 | 否
3.18 | 支持 H.264/H.265（HEVC）编码；支持手机或平板登记修改患者信息、参数设置和影像管理 |  | 1 | 否
3.19 | 支持摄像系统手柄按键控制，实现手柄控制视频录制或图片拍摄；支持拍照数量和录制状态信息同步输出到监视器，支持自动检测输入信号；可录制各种格式的3D视频，并可根据需求播放任意格式（line by line或side by side）的3D视频 |  | 1 | 否
3.2 | 结构主体全部釆用优质钢材制作，人体工学把手，可方便移动；具有监视器挂臂调整功能，能够进行360，旋转调节且高度可调。所有脚轮均为静音制动脚轮 |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 4K荧光摄像主机1台、摄像头1个、荧光光源主机1台、国产32寸医用监视器1台、PAD控制系统1台、气腹机1台、4K刻录机1台、30度荧光4K腹腔镜1根、30度白光4K腹腔镜2根、导光束3根、国产台车1台、国产内窥镜消毒盒3个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件 ，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用 。供应商还应在发货前通知用户 ，器械的运输信息以及到货时间 ，以便做好验，提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤8小时,排除故障时间≤48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 质保期≥5年 ，质保期内提供每年2次定期预防性维护 ，质保期内一切费用全免；投标人须承诺质保期满后整机年度保修合同不高于设备总价的5%。 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
第一类
第二类
第三类

## 包4
医疗设备采购项目（第4包） 采购需求
设备名称：强脉冲光与激光设备
采购数量：1
预算总价：120万
所属医疗设备类别（可多选）：
是否可以采购进口产品： □是 √否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 有效治疗各种表浅血管病变，色素性病变，皮肤年轻化，皮肤重建，毛孔粗大，眶周细纹，外伤疤痕，紧致肌肤肤，妊娠纹非剥脱等治疗解决方案
二、主要技术参数
2.1 | 创新型单头设计，可搭配≥6 个不同波长的滤光片，具备 515nm,560nm,590nm,615nm,640nm,695nm滤光片； |  | 5 | 是
2.2 | 脉冲延迟：至少5-150ms 连续可视可调 |  | 5 | 是
2.3 | 光子多脉冲治疗模式下，可以分别设定每个子脉冲的能量密度，脉冲时间和脉冲间隔，每个子脉冲的能量密度独立可视可调，步进增量分别为 1J/cm2，0.5ms , 5ms |  | 5 | 是
2.4 | 具备530-650nm&900-1200nm血管超膜双波滤光片；最大能量密度≥30J/cm2； |  | 5 | 是
2.5 | 冷却系统：外置冷却水循环系统； |  | 5 | 是
2.6 | 非剥脱光纤点阵激光技术，波长1565nm； |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 强脉冲光手具波长：至少满足 400-1200nm ，为保证治疗效果，所有波段均覆盖 1000-1200nm； |  | 1 | 是
3.2 | 光子手具最高能量密度：≥35J/cm2； |  | 1 | 是
3.3 | 脉宽：4-20ms脉宽连续可调，非固定脉宽； |  | 1 | 是
3.4 | 具备400-600nm&800-1200nm痤疮超膜双波滤光片； |  | 1 | 是
3.5 | 脉冲均匀的方形波技术，脉冲方波均一稳定，脉冲始端无能量尖峰，脉冲末端无衰减 |  | 1 | 是
3.6 | 脉冲方式：具备多个同步脉冲方式，1-3个子脉冲可选，屏幕上可视可调； |  | 1 | 是
3.7 | 晶体光斑大小包括 8x15mm，15X35mm, 非光斑适配治疗头或遮光罩 |  | 1 | 是
3.8 | 冷却方式：持续兰宝石接触式冷却； |  | 1 | 否
3.9 | 数据库功能：可以存储病人病例； |  | 1 | 否
3.1 | 脉冲方式：具备不关机更换滤波片技术 |  | 1 | 否
|  | 一般技术参数小计分值 | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 治疗手具2套 、可更换滤波片（8片） 1套 、可更换蓝宝石导光晶体（2个）1套 、医生防护眼镜 4副 、患者防护眼罩2副、 操作手册 1本
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 应提供器械设备的技术文件 ，包括使用手册、维护手册等维护维修必须的材料信息等。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用 。供应商还应在发货前通知用户 ，器械的运输信息以及到货时间 ，以便做好验，提供场地安装要求图
4.4 | 调试 | 由设备生产厂商委派专职工程师完成设备调试功工作
4.5 | 提供技术援助 | 提供设备使用说明书及其它相关技术文档
4.6 | 培训 | 包括提供临床操作及维修人员培训，培训次数≥4次，并提供免费技术咨询服务
4.7 | 验收方案 | 按照投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间≤2小时,工程师到现场时间≤8小时,排除故障时间≤48小时。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 质保期内所有零配件和伴随服务全部免费。
3 | 质保期外服务内容与计划 | 整机质保期≥5年，手具故障保修≥3年。质保期内提供每年2次定期预防性维护 ，质保期内一切费用全免；投标人须承诺质保期满后整机年度保修合同不高于设备总价的5%。 质保期后终身维修，投标人须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 必要配件供应年限≥10年，提供配件报价清单及折扣率≤70%
第一类
第二类
第三类