## 术中脑电肌电诱发电位测量系统
上海中医药大学附属曙光医院医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：术中脑电/肌电/诱发电位测量系统
采购数量：1
预算总价：1200000元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在手术过程中定位和识别颅脑和周围运动神经以及混合运动感觉神经电信号，包括脊髓和脊神经根。该系统能提供脑电图（EEG）、肌电图（EMG）、运动诱发电位（MEP）和体感诱发电位（SSEP）等监测。该系统可用于手术室和重症监护室，为医疗保健专业人员提供相关信息，以指导手术，评估患者的神经和血管的状态。
二、主要技术参数
2.1 | 设备通道数：具备≥32通道 |  |  | 3 | 是
2.2 | 集成化设备，前置放大器与数模转换模块集成一体 |  |  | 3 | 是
2.3 | 放大器电极输入孔带有独立检测指示灯，分别显示每个输入端信号 |  |  | 3 | 是
2.4 | 需配置8通道外科专用硬件模块，放大器与刺激器集成一体，无需放大器延长投盒及线缆，以减少干扰 |  |  | 3 | 是
2.5 | 8通道外科专用硬件模块，可监测MEP、椎弓根螺钉完整性测试、TOF等信号 |  |  | 3 | 是
2.6 | 恒流刺激器：≥16个高电流输出端口，≥2个低电流输出端口，4个高电压输出端口，支持MEP输出 |  |  | 3 | 是
2.7 | 同一个软件具备2种运行模式，8通道专用模式及32通道专用模式 |  |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | 采样率≥20KHz/通道 |  | 0.5 | 1 | 否
3.2 | 噪声水平：<2.0 μV p-p（1-200Hz） |  | 1 | 1 | 是
3.3 | 输入阻抗：≥ 2000MΩ |  | 1 | 1 | 是
3.4 | 共模抑制比≥120dB |  | 1 | 1 | 是
3.5 | A/D转换≥16bit |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.6 | 前置放大器与控制器相连，具备过载后自动恢复功能 |  | 0.5 | 1 | 否
3.7 | 刺激频率最高100次/秒，具备单一脉冲刺激、脉冲串刺激，双脉冲串刺激模式 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.8 | 恒流刺激范围：0-100mA。 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.9 | 恒压经颅电刺激器：0-1000V,单一脉冲刺激、脉冲串刺激，双脉冲串刺激模式 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.1 | 恒压经颅电刺激器：快充模式和慢充模式。 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.11 | 恒压经颅电刺激器极性：单向（正向或反向）、双向脉冲信号模式 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.12 | 恒压刺激器刺激脉宽：30-500uS。 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.13 | 自动电刀干扰检测功能 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.14 | 内置超过20种手术专业模块，避免不正确的设置后果 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.15 | 诱发电位功能：实时显示波形数据包括数据绝对值、每个波形与基线的差值、每个波形与基线的百分比数据 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.16 | 脑电图功能：原始脑电图显示及回访，具有CSA、DSA等图谱及趋势显示 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.17 | 系统内置D波监测模块 |  | 1 | 1 | 是
3.18 | 系统内置椎弓根螺钉自动测试功能，有自动分析和报警功能 |  | 1 | 1 | 是
3.19 | 系统内置具有近神经接近模式功能，方便了解刺激点与神经间距离 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.2 | 中文软件：原厂中文软件，非国内汉化或外挂不稳定版，有利于对设备参数的理解，方便用户操作 |  | 2 | 2 | 是
3.21 | TOF测试：能直接全自动测得各个波形衰减程度的数值，以直方图格式显示 |  | 0.5 | 0.5 | 是
3.22 | 肌电图功能：自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，可自定义编辑界面 |  | 0.5 | 0.5 | 否
3.23 | 放大器及刺激器接口为国际通用接口，可直接连接通用电极耗材，无需任何转接器，无需专机专用耗材 |  | 2 | 2 | 是
3.24 | 可与骨科导航设备进行连接使用，实现监测与定位、入路同步完成 |  | 0.5 | 0.5 | 是
3.25 | 可与高速动力系统进行联合使用 |  | 0.5 | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  |  | 19
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 电生理主机一套， 笔记本电脑一台， 配套电源线一根， 设备台车一台， 笔记本电脑一台（匹配科室现有电生理设备）
4.2 | 随机工具 | 工具齐全
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
厂家工程师现场安装调试，无需医院提供额外工具
4.4 | 调试 | 设备厂家在设备使用前进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 设备厂家提供使用手册，首次使用设备厂家安排工程师现场全程提供技术支持
4.6 | 培训 | 由原厂对临床操作人员提供不少于2次，总计12课时的专业培训
4.7 | 验收方案 | 按照招投标文件配置清单进行验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤24小时电话响应，≤48小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供详细配置清单； （2）提供所投设备的终身免费软件升级； （3）提供原厂售后服务承诺书，原厂保修期≥ 5 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费； （4）每年对设备至少进行 2 次巡检与保养； （5）承担所有信息接口相关费用。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （2）提供质保期满后每次维修的工时的单价； （3）提供预防性维护保养计划。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率。
第一类
第二类
第三类