## 胃肠机
上海交通大学医学院附属瑞金医院胃肠机采购需求
设备名称：胃肠机
采购编号： 0026-W00028660 预算总价：2500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 该设备应满足临床消化系造影、泌尿系造影等常规放射诊断及治疗的需要；能实现全身各部位的平板数字化透视及数字化摄片，实现数字图像储存管理功能。
二、主要技术参数
2.1 | 床体具有电动升降功能，方便儿童上下床,床面可调高度范围≥20cm |  | 3 | 是
2.2 | 具备低剂量透视平台技术，最大透视管电流≤5mA |  | 3 | 是
2.3 | 连续摄影采集像素及速率≥15fps |  | 3 | 是
2.5 | 脉冲透视速率可选挡位≥7 挡位，可根据临床检查需求切换 |  | 3 | 是
2.6 | 易损件球管为主机制造商生产，球管大焦点尺寸≥1.2mm |  | 3 | 是
2.7 | 动态平板类型：整板动态平板探测器，无线传输且平板可移出至床体外，方便轮椅以及特殊体位拍摄,平板尺寸≥17x17英寸 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 18
三、一般技术参数
3.1 | 床体可电动倾斜，倾斜角度范围至少覆盖－25度～+85 度 |  | 1 | 是
3.2 | 高压发生器功率≥50kW |  | 1 | 是
3.3 | 电流时间积≥800mAs |  | 1 | 是
3.4 | 球管焦点焦点数量≥2个，小焦点≥0.7mm |  | 2 | 是
3.5 | 球管焦点可根据拍摄部位自动切换，球管大焦点功率≥90kW |  | 2 | 是
3.6 | 球管阳极热容量≥400kHu |  | 2 | 是
3.7 | 动态平板可选视野≥5视野 |  | 2 | 是
3.8 | 动态平板探测器重量≤4kg |  | 2 | 是
3.9 | 动态平板像素点≤160μm |  | 2 | 是
3.1 | 从曝光到获得预示图像的最短时间≤1s |  | 1 | 是
3.11 | 一体化控制台显示器数量≥2台，可同时观察透视及摄影点片图像 |  | 2 | 是
3.12 | 透视存储≥900 每序列 |  | 1 | 是
3.13 | 图像工作站硬盘容量≥500G |  | 1 | 是
3.14 | 硬盘存储≥60000幅 |  | 1 | 是
3.15 | 具有实时动态高亮度控制功能、具有实时动态图像显示、回放功能、具有实时边缘增强功能、窗宽、窗位调整功能 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 22
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 高压发生器1个、X 线管组件1套、限束器1套、床体及附件1组、动态平板探测器1块、数字图像采集处理系统1套、主显示器2台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 光学相干断楼扫描仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院光学相干断楼扫描仪采购需求
设备名称：光学相干断楼扫描仪
采购编号：0026-W00028720 预算总价：1600000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备用途：用于眼前后节结构断层成像及血管成像，眼前后节疾病诊断所需的定性与定量分析
二、主要技术参数
2.1 | OCT光源中心波长≤1050 nm不计允差 |  | 10 | 是
2.2 | OCT扫描速度≥20万次/秒 |  | 5 | 是
2.3 | 眼底成像波长≤830nm |  | 5 | 是
2.4 | 注册证适用范围包含眼前节血流成像及眼后节血管成像 |  | 3 | 是
2.5 | 眼后节OCT扫描最大范围≥26mm |  | 3 | 是
2.6 | 具有内置前节镜头，前后节成像可由电机自动切换无外置镜头下即可显示全景前节断层图像同时显示角膜 及双侧房角 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | OCT激光光源：扫频激光 |  | 2 | 是
3.2 | OCT横向向光学分辨率≤10μm |  | 1 | 是
3.3 | 具备血流成像自动拼图功能，拼图具备血管密度量化功能 |  | 1 | 是
3.4 | 眼底成像技术：共聚焦成像技术 |  | 1 | 是
3.5 | 具备基于深度学习的人工智能分层，支持手动调整分层线并可自动扩展调整范围 |  | 1 | 是
3.6 | 具备一键全自动对准及对焦功能 |  | 1 | 是
3.7 | 最小瞳孔要求≤ 2 mm |  | 1 | 是
3.8 | 可在非超广角镜头下使用标准镜头进行黄斑及视神经精细成像 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 光学相干断层扫描仪主机1套、OCT分析软件1套、外固视灯1套、电脑主机1套、电动升降台1个、打印机1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修