## 数字化医用X射线摄影系统（DR）
数字化医用X射线摄影系统（DR）采购需求
设备名称：数字化医用X射线摄影系统（DR）采购需求
采购编号：0026-W00028781 预算总价：120万元
预算单价： 120万元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于X射线摄影检查。
二、主要技术参数
2.1 | 高压发生器功率：≥80KW。 |  | 5 | 是
2.2 | X线球管最大阳极转速：≥9500转/分钟。 |  | 1 | 是
2.3 | X线球管双焦点最大承受功率：≥30KW/90kW。 |  | 5 | 是
2.4 | X线球管阳极热容量：≥400KHU。 |  | 5 | 是
2.5 | 平板探测器量子捕获效率（在0.05lp/mm,DQE）：≥70%。 |  | 1 | 是
2.6 | 床面横向移动范围：≥20cm。 |  | 1 | 是
2.7 | 具备悬吊式球管支架技术。 |  | 5 | 是
2.8 | 摄影床可升降，升降范围：≥30cm。 |  | 2 | 是
2.9 | 胸片架滤线栅栅比：≥12:1。 |  | 3 | 是
2.1 | 高压发生器、球管等主要部件与设备主机为同一品牌。 |  | 5 | 是
2.11 | 平板探测器像素尺寸：≤125μm。 |  | 1 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 34
三、一般技术参数
3.1 | 探测器材料：采用碘化铯+非晶硅材料或更优。 |  | 0.5 | 否
3.2 | 主机控制面板触摸屏尺寸：≥10英寸；系统控制台显示器尺寸≥20英寸。 |  | 0.5 | 否
3.3 | 平板探测器：尺寸为17″×17″；采集矩阵≥3000X3000；采集图像输出灰阶度≥15bit。 |  | 0.5 | 否
3.4 | 平板探测器：从曝光到获得预示图像的最短时间≤5S；空间分辨率≥3.5lp/mm。 |  | 0.5 | 否
3.5 | 高压发生器：最大管电压≥150KV，最大管电流≥800mA，最短曝光时间≤1mS。 |  | 0.5 | 否
3.6 | 双焦点球管：小焦点≤1mm，大焦点≤1.5mm。 |  | 0.5 | 否
3.7 | 球管架移动范围：前、后、左、右、上、下移动，水平纵向移动范围≥250cm ，水平横向移动范围≥100cm，垂直方向移动范围≥140cm。 |  | 0.5 | 否
3.8 | 具备球管与摄影床、胸片架的自动跟踪功能。 |  | 0.5 | 否
3.9 | 束光器可根据部位自动选择照射野。具备三重线束硬化滤过功能。 |  | 0.5 | 否
3.1 | 胸片架：具备与球管实时联动功能；支架中心垂直移动范围≥150cm。 |  | 0.5 | 否
3.11 | 具有图像处理功能，包括但不限于X线曝光视野确认、伽马曲线灰阶校正、图像显示增强处理、图像测量、图像剪辑功能。 |  | 0.5 | 否
3.12 | 具备多级边缘增强、噪音抑制功能、放大镜功能。 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 6
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每台设备配置：包括但不限于铅衣*2套、铅衣架*2个、铅板围档*2套、工作站*1套，无线平板探测器*2块、远程会诊系统*1套、数据采集盒*1个。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无随机工具，软件免费升级，所有升级不收取人工费 供应商承担投标设备与采购人其他平台对接所产生的平台接口（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）所有费用。
4.3 | 安装 | R需要 £不需要
设备运抵现场后，采购人即通知供应商。供应商在接到通知后3 个工作日内，派工程技术人员抵达现场，在采购人安装场地准备完成并进行设备安装，并制定安装计划提供给采购人。
4.4 | 调试 | 厂家工程师根据安装计划完成设备安装、调试，并确保设备移交给采购人能达到其正常的运行性能。
4.5 | 提供技术援助 | 随设备附带有装机手册、使用说明书等。
4.6 | 培训 | 设备安装后，厂家需对采购人使用人员进行正规的设备操作使用培训，培训次数不少于2次，并提供长期免费技术咨询服务。
4.7 | 验收方案 | 依据采购人要求准备，安装调试后，双方对设备进行性能考核，双方都认可性能考核通过视为正式验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 2 小时或以内电话响应，24 小时或以内到达现场。
5.2 | 服务内容与计划 | （1）提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构； （2）厂家承诺承担设备安装、正常使用相关配套安装设施。 （3）供应商承担投标设备与采购人其他平台对接所产生的平台接口（LIS或HIS或PACS或DICOM协议接口）所有费用。
5.3 | 维保内容与价格 | 整机全保修期≥6年。 提供整机定期保养不少于4次/年；并保修期满后承诺年保修价格不高于设备产品价格的3%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 必要配件供应年限≥ 10 年，提供配件报价清单及折扣率。