## 彩色多普勒超声系统
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：彩色多普勒超声系统
采购编号：0026-W00022853 预算金额：150万 采购数量：1
面向企业分类： 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统， 主要用于腹部、心脏、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
二、主要技术参数
2.1 | 显示器要求：≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定），可以更好的保护显示器，避免损坏 |  | 6 | 是
2.2 | 声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响 |  | 5 | 是
2.3 | 剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒 |  | 5 | 是
2.4 | 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸） |  | 5 | 是
2.5 | 血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，测量精度最小可达20um |  | 5 | 是
2.6 | 频谱模式下凸阵探头最大探测深度≥11cm |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 精准测量分析 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力 | 1 | 否
3.2 |  | 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。 | 1 | 是
3.3 |  | 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 | 1 | 否
3.4 |  | 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调 | 1 | 否
3.5 |  | 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI | 1 | 否
3.6 | 其他 | 高频线阵探头频率：4-15MHz | 1 | 否
3.7 |  | 血管探头频率：3-10MHz | 1 | 否
3.8 |  | 单晶体相控阵探头频率：1.5-4.5 MHz | 1 | 否
3.9 |  | 单晶体腹部凸阵探头频率：1.5-6MHz | 1 | 否
3.1 |  | 腔内凸阵探头频率：3-11 MHz | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1、主机1台 2、高频线阵探头1把 3、血管探头1把 4、单晶体相控阵探头1把 5、单晶体腹部凸阵探头1把 6、腔内凸阵探头1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供产品软件终身免费升级，不收取人工费
4.3 | 安装 | 设备到货后7天内，安排专业工程师进行安装，并由专业临床应用工程师对设备进行调试
4.4 | 调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供终身免费技术支持
4.6 | 培训 | 供应商需提供现场培训和其他形式的培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 保修响应时间2小时内，24小时内到场。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内，每年提供至少2次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期满后，年度整机保修价格不高于产品价格的5%；若不续保，单次维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单，质保期满后保证零配件供货期不低于10年，承诺保外备品备件价格不高于市场价的8折。
第一类
第二类
第三类