## 转运床
转运床等（一批）（2025）采购项目 采购需求
设备名称：转运床
采购数量：148套（包括转运床（A）54套、转运床（B）63套、转运床（C）9套、推床10套、输液椅12套）
预算总价： 301.2万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于病人转运、术前准备和术后复苏用途
二、主要技术参数
2.1 | 转运床A（核心产品）的主要技术参数要求（第二类医疗设备）（需提供样品） |  | / | /
2.1.1 | 规格：全长≥1900mm；全宽≥600mm。安全工作载荷：≥250KG。车体的上下升降通过立柱式电机控制；床体左右两侧都配置控制脚踏板，可轻松操作床体功能。 |  | 3 | 是
2.1.2 | 护栏高度不低于32cm，具有角度指示刻度，可升起、放下、水平固定三种模式，水平固定便于点滴穿刺，最大承重10kg，带有W形安全锁，护栏上的凹型设计可防止导管滑落，PP工程塑料；护栏塑料件与床架间连接结构为铝合金压铸一体压铸成型。配有不锈钢两段升降式输液架，床头、床尾、床体中间各2个点滴架插座。配备氧气瓶支架放置容量4L氧气瓶。 |  | 3 | 是
2.1.3 | 框架采用钢制/部分铝制品制成。床整体金属材料车底架及车框架采用钢塑喷涂结构，稳固，可靠，安全性高。采用自有设备、烤漆工艺，对车体金属表面处理采用双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，再进行静电粉末喷涂，钢管内外均有涂层（提供材料第三方检测机构出具的检测，报告检测报告时间应在开标时间前3年内） |  | 3 | 是
2.1.4 | 背板可透X光片，通过气弹簧控制背部的升降；腿部也可通过折叠隐藏式手柄调节。背部调节范围：0-75度；腿部：0-30度；整体向前倾斜：0-15度；整体向后倾斜：0-15度。 |  | 3 | 是
2.1.5 | 输液监控终端监控终端需提供有效期内的医疗器械注册证，硬件和软件相互结合，无需固定在输液架上，可移动使用。采用4.3寸高清彩色触摸屏，按键与触屏双输入方式。输液速度：0.01-2000ml/h，注射精度：精度≤±2%。注射器规格：2、5、10、20、30、50 ml。残留报警模式: 长度模式（1-18mm,默认：2mm);时间模式(1-10min,默认：2min);容量模式(1-5ml,默认：2ml)，默认长度模式。屏幕上可显示唯一识别二维码，可以通过扫码实现信息、数据互通，实现统一管理。注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式。具备延长管脱落报警功能。具备自动和手动BOLUS功能。具有无线WIFI功能。内置电池，可供以5ml/h速率下运行10小时。 |  | 3 | 是
2.1.6 | 转运监护仪，支持12导心电诊断功能，适用于成人、小儿、新生儿。5英寸可触摸显示屏；具有心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)功能；具备Micro USB数据导出接口；防水等级IP44；具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血流动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能；具有生理报警及技术报警；支持可充电锂电池，续航时间≥5.5h。 |  | 3 | 是
3.1 | 转运床B的主要技术参数要求（第一类医疗设备）（需提供样品） |  |  | /
3.1.1 | 规格：全长≥1900mm；全宽≥600mm。安全工作载荷：≥250KG。 配备两个独立液压泵，头尾两侧独立升高、降低 |  | 2 | 是
3.1.2 | 护栏可水平固定、易于点滴穿刺，最大承重10KG，护栏上的T型凹状槽可防导管滑动；侧护板上设有角度显示，可显示背板升起的角度。配备氧气瓶支架及收藏输液架。氧气瓶支架可放置容量4L氧气瓶。 |  | 2 | 是
3.1.3 | 床框采用梯形框架结构，采用钢制/部分铝制品制成。床板采用厚度为1.0mm的冷轧钢板。摇手采用ABS注塑成型，摇把采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为铝合金材质，钢制万向节。 |  | 2 | 是
3.1.4 | 转运床两侧设有控制踏板，一脚制动，四轮同时固定。具有直行、横移、旋转等功能；转运床可在最大15°斜坡稳定，锁紧后防止滑行和倾倒。（提供脚轮第三方检测机构出具的检测，报告检测报告时间应在开标时间前3年内） |  | 2 | 是
4.1 | 转运床C的主要技术参数要求（第一类医疗设备）
4.1.1 | 规格：全长≥1900mm；全宽≥600mm。安全工作载荷：≥250KG。护栏:采用提拉式PP塑料护栏，两片式，具有外形表面美观无麻点，耐腐蚀，易清洗。支架全铝镁合金支架。 车体框架采用50*30*1.5mm的矩形冷轧钢管，300*200mm的三角形支撑架，金属表面经脱脂、磷化、除油、防腐、防锈等处理后，表面静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀性和耐冲击性。 |  | 1 | 是
4.1.2 | 转运床两侧设有控制踏板，采用中控刹车系统，配备150mm双面中控脚轮。配备氧气瓶支架及收藏输液架。氧气瓶支架可放置容量4L氧气瓶。背部升降系统采用高品质静音气弹簧控制，背部升降0—70°。 |  | 1 | 是
5.1 | 推床和输液椅的主要技术参数要求
5.1.1 | 推床规格：全长≥1900mm；全宽≥620mm。安全工作载荷：≥150KG；4轮设计，其中两个轮子为大直径，其中2个小轮带刹车；左右含护栏各一副，可升降 ；转运床垫面料表面防水处理，易于清洗。床垫可拆卸。 |  | 1 | 是
5.1.2 | 输液椅规格：全长≥600mm；全宽≥700mm，椅子颜色可选；椅架采用优质钢材焊接而成。椅架采用静电喷塑处理；靠背采用气动调角器,角度可自由调节,约35度；扶手采用实木加工烤漆而成，下方带有阁脚。 |  | 1 | 是
技术参数总计分值 |  |  | 30
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 卖方应随机提供设备日常维修、保养和测试所必需的产品附件，其价格包括在投标总价中。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件终身免费升级
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
供应商负责上门安装，由客户验收。
4.4 | 调试 | 供应商负责上门安装，由客户验收。
4.5 | 提供技术援助 | 供应商或厂家提供售后服务热线和指定工程师联络方式
4.6 | 培训 | 供应商安排上门培训，人数和场地由医院方决定，培训时间不限，学会为止。
4.7 | 验收方案 | 由医院和供应商共同验收并调试产品，医院方认可产品数量、配置齐全、功能完好再签收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 故障报修的响应时间不多于2小时,工程师到场时间不多于8小时,不超过24小时内解决问题；如24小时内无法解决，则提供产品替换
5.2 | 服务内容与计划 | 安装、调试、培训、验收合格后，整机（含配制清单中的所有设备及材料）原厂保修≥3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。若有更换零配件，则该零配件保质期为更换之日起≥一年内。保证所提供设备停产后5年内的维修配件供应；提供应急备用方案；
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后，对仪器提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用
5.4 | 备品备件供货与价格 | 提供质保期后主要零配件清单、所需的易损件（至少包含双面静音脚轮、气压弹簧、刹车踏板、输液架）和备品备件的清单报价及扣率
第一类
第二类
第三类