## 无影灯
无影灯采购需求
设备名称：无影灯
采购数量：20个
预算总价：200万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 消除手术区域的阴影，提供均匀、明亮的手术视野，帮助医生准确操作，降低手术风险。
二、主要技术参数
2.1 | 采用LED照明技术，灯盘为圆形，灯头中心及四周无任何镂空，采用一体化设计，灯盘材质为铝合金，表面为光滑圆弧型、无缝隙，无裸露铆钉，易擦洗。灯盘直径≤620mm，灯盘高度≤80mm，重量≤13.5kg |  | 6 | 是。提供彩页、实物图以及材质证明证明，原件备查
2.2 | 设备使用年限≥10年，防水防尘等级≥IP55 |  | 6 | 是。提供无影灯铭牌照片和CMA证明文件，原件备查
2.3 | 非大光斑下，20%照明深度≥1300mm，检验结果负偏离≤15mm；60%照明深度≥750mm。单板+单管(%)无影率：所有照度设置时≥50%，公差≤10%. |  | 6 | 是。提供注册证附件产品技术要求证明，负偏离和公差提供注册用型式检验报告证明，原件备查
2.4 | LED灯头灯泡数量均≥65个,控制面板位于灯头处（非无影灯弹簧臂转轴处），采用按键式（非液晶屏幕），更节能直观，辐射更小，操作便捷，具备一键腔镜光模式，腔镜模式照度≥300lux |  | 6 | 是。提供注册证附件产品技术要求证明和实物照片，原件备查
2.5 | 无影灯头灯盘外周配有防撞橡胶装置，背侧具有一体成型环形把手，把手尺寸不超过灯盘边缘。 |  | 5 | 是。提供彩页和实物照片证明
2.6 | 最高配置同轴四臂，弹簧臂绕旋转臂旋转范围：≥360︒，且灯头绕C臂旋转范围：≥330︒，悬臂系统达到医用级别的标准，每一个部件都能满足临床医疗对质量和安全要求，中心轴及弹簧臂需经过医疗系统验证流程。 |  | 5 | 是。提供注册用型式检验报告。
| 主要技术参数小计分值 |  | 34
三、一般技术参数
3.1 | 具有良好的层流效果，符合DIN1946-4层流净化手术室感控的要求。 |  | 0.5 | 是。提供第三方机构证明材料
3.2 | 无影灯单灯最大照度均可达160,000Lux, 具备亮度提示和调节功能，照度至少12 级可调 |  | 0.5 | 是。提供说明书证明，原件备查
3.3 | 无影效果：标准深腔管内底部剩余照度100%，双板+单管(%)无影率≥51%;单管(%)无影率：100% |  | 0.5 | 是
3.4 | 灯泡使用寿命：≥50000小时，且可升级更换 |  | 0.5 | 是
3.5 | 色彩还原指数Ra：≥95, R9：≥95；光斑直径d10≥200mm，光斑均匀度d50/d10≥55% |  | 0.5 | 是。提供说明书证明，原件备查
3.6 | 灭菌手柄最大安装力和拆卸力≤10N；灯头的垂直位移最大作用力不超过20N |  | 0.5 | 是。提供检测报告
3.7 | 具备色温可选，范围4400K--5600K。 |  | 0.5 | 是
3.8 | 消毒手柄采用PPSU材质，材料安全无毒、环保，更耐高温、稳定性强不易受到腐蚀。 |  | 0.5 | 是。提供实物图片证明
3.9 | 具有RoHS声明，产品中不含铅、汞、多溴联苯等有毒有害物质，保证医护人员健康安全。 |  | 0.5 | 是
3.10 | 做过油漆表面的附着力划格试验，油漆附着力达到零级，保证生命周期内，产品在消毒擦拭后油漆不会脱落。 |  | 0.5 | 是
3.11 | 为保证运输过程不会造成对产品的影响，须具有产品包装测试，且包装箱的6个面均需耐冲击。 |  | 0.5 | 是。提供第三方检测报告原件扫描件
3.12 | 产品性能稳定，适应不同环境及温度下（5°至35°）的正常使用 |  | 0.5 | 是。提供第三方证明材料原件扫描件
| 一般技术参数小计分值 |  | 6
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 每套配置 1 中心轴 1套 2 弹簧臂 2套 3 灯头 2套 4 电源盒 2套 5 可消毒手柄(2件) 1套
4.2 | 随机工具 | 提供产品软件终身免费升级，不收取人工费
4.3 | 安装 | 需要
设备到货后7天内，安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 由专业临床应用工程师对设备进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供终身免费技术支持
4.6 | 培训 | 供应商需提供现场培训和其他形式的培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | 保修期7年。质保期内，每年提供至少2次免费维护保养，并出具维护保养报告。提供原厂售后服务承诺。供应商设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥ 2次/年，并提供标准维护保养报告; （2）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的4%；（3）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）所需的易损件和备品备件的折扣率不高于70%；（2）相关耗材和配件折扣率不高于80%；（3）保证投标产品停产后5年以上的配件供应期。
第一类
第二类
第三类