## 包件2
血细胞分离机医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：血细胞分离机
采购数量：4台
预算总价：1,520,280元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 招标设备用于单采血小板采集，设备采集过程需保护献血者自身安全和血液安全。
关键技术参数
★1 | 设备具备单针采集模式。 |  | / | 是
★2 | 1.能够进行多台仪器的联网，可连接PC、网络和打印机，实时提供在线数据监控。（须提供技术支持资料） 2.软件可与采购人智慧采血信息系统进行数据交换，并负责端口连接（费用包含在投标总价中），且免费提供软件升级服务。（仅须提供承诺函） |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 开机准备快速简单，无需盐水预充等其他工作，采集后即可得到所需产品，不需额外处理。 |  | 5 | 是
2.2 | 自带扫码器，具备二维码信息扫码识别功能，可自动录入耗材、操作员和献血者信息。 |  | 5 | 是
2.3 | 可进行多种成分采集以及治疗性采集，至少包括血小板、血浆、粒细胞、淋巴细胞采集。 |  | 5 | 是
2.4 | 须具备抗凝剂动态流量监测及报警装置 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 设备重量≤36公斤、设备关闭箱盖尺寸长*宽*高≤60*40*50CM。 |  | 2 | 是
3.2 | 可自动预估采集时间和循环数。 |  | 2 | 是
3.3 | 根据献血者参数自动计算采后血小板计数。 |  | 2 | 是
3.4 | 安全模式须包含
3.4.1 | 全自动袖带压功能 |  | 2 | 是
3.4.2 | 采血、回输压力监测及报警装置 |  | 2 | 是
3.4.3 | 自动监测采集管路中空气并报警提示的功能 |  | 2 | 是
3.5 | 采用液晶显示器，全中文人机界面。 |  | 2 | 是
3.6 | 预设的参数可根据献血者在采集过程中的状况进行随时的调整。 |  | 3 | 是
3.7 | 后续设备配套耗材（单采血小板采集耗材）须同时满足在20-24℃、不间断震荡条件下可保存血小板5天的需求，符合现行版WS 399《血液储存标准》。 |  | 3 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 车架、电源线
4.2 | 安装 | þ需要 ¨不需要
提供对产品的现场搬运方案、提供产品安装所需的专用工具和辅助材料。
4.3 | 调试 | 安排专业技术人员到现场对设备进行安装、调试。配合招标人完成设备使用前的校准、检测及确认等相关工作，并提供相应的配置资源。
配套耗材（单采血小板采集耗材）*5套，包括两个与耗材一体的血小板保存袋
4.4 | 提供技术援助 | 提供技术援助、技术咨询服务方案
4.5 | 培训 | 投标人根据招标人需求，安排专业技术人员提供免费上门技术培训，确保招标人相关技术人员熟练操作设备的各项性能，包括硬件和软件。专业技术人员的能力包括对服务设备的维修、保养、培训等售后工作，可提供证明其能力的材料。
4.6 | 验收方案 | 交付日期：自合同签订生效之日起20天内完成交付。 1 当货物到达采购人指定的安装现场后，根据现场情况，包括但不限于楼层承重等提供并实施相应解决方案。双方依据供货清单共同对产品进行验收。 1.1 验收内容包括但不限于：货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺、安全标准、合同履约时间、地点、方式等。 1.2 验收要求：外包装完整，开箱后设备无划痕破损，设备型号、数量、随机附件等应与合同一致。随机至少还应提供全套、完整的技术资料，中文设备说明书、中文操作手册、《网络安全能力声明》等。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）质保期：≥3年，在满足质保期要求基础上提供原厂质保期延长服务； （2）投标人应承诺提供设备全生命周期内的原厂售后服务（包括维保、维修），并确保全生命周期内主要零配件的原厂供应。投标人须提交详细的售后及备件保障方案。 （3）投标人应具有完备、合理的售后服务体系，售后维修人员经培训、考核合格后上岗； （4）投标人的售后管理措施应针对本设备，且须切实可行； （5）每年提供定期维护保养，维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、机械或电气的检查，以及补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修； （6）提供所投设备的终身免费软件升级； （7）提供原厂售后服务承诺书； （8）提供生产厂家盖章的售后服务承诺函：经原厂培训通过的工程师每年须对设备实施测转速、温度等校验工作。 （9）投标人确保在质保期内安装的任何零配件，都是其货物生产厂家原产或经认可的合格全新正品。 （10）投标人必须保证设备年开机率≥95%（按日历日计算，每少一天，顺延保修一天）。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥2次/年，并提供标准维护保养报告； （2）质保期满后整机年全保价格不得高于整机总价的5%； （3）质保期满后，每次维修免除人工费； （4）投标人须按照招标人要求、生产商及产品说明书要求对设备进行预防性维护和周期性检修；
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单、报价； （2）具有储备充足的零配件备库，质保期满后以不高于市场价7折的优惠价供应零配件和耗材。
5.5 | 信息安全要求 | 本项目投标时须提供以下承诺： （1）投标人书面承诺：设备全生命周期内，设备调试、故障排查、参数配置、固件升级、漏洞修复等全部运维工作仅由工程师现场上门完成；永久关闭远程运维、设备自动向厂商云端回传数据功能，不提供任何远程处置方案。 （2）投标人书面承诺：设备软硬件不存在任何远程访问相关能力。整机不支持远程运维、远程调试、远程登录、远程诊断、远程数据回传、厂商云端后台接入；硬件不预留远程通信接口，固件及整机软件无隐藏远程通道、无远程后门、无可临时开启的远程控制开关，第三方渗透测试不得检出任何可外部访问的远程服务端口。
第一类
第二类
第三类