## 需求
多导睡眠记录系统及雷达睡眠监测仪项目 采购需求（第1包）
设备名称：多导睡眠记录系统（多导睡眠呼吸监测仪）及雷达睡眠监测仪（多导睡眠呼吸监测系统）
采购数量：见配置要求
预算总价人民币元：2800000.00
所属医疗设备类别（可多选）：
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于采集、记录、储存、分析患者睡眠时的生理参数及脑电图的采集、实时监测，协助医生分辨患者不同的睡眠分期，辅助医生进行睡眠障碍疾病的临床诊断，支持睡眠障碍与神经系统变性疾病的研究，和相关学术科研工作。同时一套系统可以连接管理多台睡眠监测仪并自动生成报告。
二、主要技术参数
多导睡眠呼吸监测仪（核心设备）
2.1.1 | 至少可采集分析14大项睡眠生理信号指标，包括心电、体位、脑电、眼动电、下颌肌电、腿动*2、微觉醒、快眼动密度统计、快眼动期异态睡眠监测（RBD）、脉率、血氧饱和度、呼吸事件、体动、视频等。同时可扩展体温、血压、心率变异分析等信号参数共计38导，并可扩展至76导、114导、152导 |  | 3 | 是
2.1.2 | 主机系统由医用脉搏血氧仪（指环式）、呼吸体动传感器及（贴片式）生物医学传感器组成，包括脑电传感器、心电体位传感器、眼动电传感器、下颌肌电传感器、腿动传感器等 |  | 3 | 是
2.1.3 | 具备同步视频监测功能，具备收录回放功能，包括软件收录回放和分析 |  | 3 | 是
2.1.4 | 具备远程集中管理系统功能：睡眠中心可远程查看异地多个睡眠设备的监测状态，例如是否正常开启检测，以及各检测设备生成的报告信息，病人信息，检索报告，查看报告结果，编辑报告等功能。 |  | 3 | 是
2.1.5 | 具备呼吸体动传感器:非接触、检测精准，采用毫米波生物雷达技术，可智能锁定及采集运动轨迹，监测采集睡眠呼吸暂停与低通气等多通道参数指标； |  | 3 | 是
雷达睡眠监测仪（多导睡眠呼吸监测系统）
2.2.1 | 主机采用毫米波雷达无线检测技术，非接触监测，可避免导线连接出现的首夜效应对睡眠监测数据的影响 |  | 2 | 是
2.2.2 | 雷达信号频率≥50GHz |  | 2 | 是
2.2.3 | 设备无需电极片，无需鼻气流管、胸腹绑带、导电膏等耗材 |  | 2 | 是
2.2.4 | 具备睡眠分期分析功能，至少包含： N1期、N2期、N3期、REM期、清醒和离床期的持续时间，以及各分期在 TST 和 TRT 的百占比。 |  | 2 | 是
2.2.5 | 采用雷达技术判读呼吸事件可自动分类分型，为提高临床诊断性，类型包含独立的呼吸暂停低通气 AHI、独立的阻塞性呼吸暂停+低通气 OAHI、独立的阻塞性呼吸暂停 OAI、独立的中枢性呼吸暂停 CAI、独立的混合性呼吸暂停 MAI及独立的低通气 HI 等 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25
三、一般技术参数
多导睡眠呼吸监测仪（核心设备）
3.1.1 | 脑电传感器、心电体位传感器、眼动电传感器、下颌肌电传感器均内置电池：可支持24小时数据记录； |  | 1 | 是
3.1.2 | 医用脉搏血氧仪（指环式）：可采集分析脉率，血氧，氧减指数、睡眠分期等动态数据。同时也可扩展心电、心率变异性分析、体温、血压为临床提供数据支持 |  | 1 | 是
3.1.3 | 中文操作界面，中文报告生成系统，具备AASM睡眠分析操作系统（可与R&K睡眠规则互相转换） |  | 0.5 | 是
3.1.4 | 具备儿童、成人两种分析系统 |  | 0.5 | 是
3.1.5 | 快眼动密度分析：具备REM Density快速眼动密度分析功能，可监测在睡眠状态下快速眼动期脑电活动频率，同时具备快速眼动期睡眠行为障碍（RBD）分析模块并自动出具报告 |  | 1 | 是
3.1.6 | 专项报告功能：微觉醒、多发小睡、刺激觉醒和呼吸疾病等报告 |  | 0.5 | 是
3.1.7 | 具备腿动（LM）和周期性腿动（PLM）的分析：包括睡眠期和清醒期、REM和NREM的独立分析功能 |  | 0.5 | 是
3.1.8 | Word快捷键功能：采用windows10及以上系统，在Word文档中可进行任意编辑；可产生分夜报告，分别报告诊断和治疗情况；报告可输出到Excel，便于数据统计 |  | 0.5 | 是
3.1.9 | 正常工作的情况下，在1m范围内可以正常检测到体动信号； |  | 0.5 | 是
3.1.10 | 无线连接，无导联线，支持实时数据传输； |  | 1 | 是
3.1.11 | 数据格式开放：可转换EDF、ASCII格式，支持第三方数据和软件进行分析，支持输入EDF文件、数据编辑、视频编辑、CD刻录、病人资料输出等，支持远程会诊 |  | 0.5 | 是
雷达睡眠监测仪（多导睡眠呼吸监测系统）
3.2.1 | 主机体积小巧，操作简便且监测准确，可对 0.8m-1m 范围内的患者进行非接触监测，同时可进行院内及院外监测 |  | 0.5 | 是
3.2.2 | 输出报告包含睡眠期间的低氧负荷指数，包含但不限于SBII、HB和pRED_3p指数。 |  | 1 | 是
3.2.3 | 设备预留无线接口，可同步来自血氧设备的数据，做多维度睡眠数据分析； |  | 0.5 | 是
3.2.4 | 血氧仪测量方式为透射式，范围及精度 70% - 100%，±2%，同时血氧仪探头配置Type C接口，可正反插拔且耐久 |  | 0.5 | 是
3.2.5 | 脉率的测量范围及精度 30bpm - 99bpm，±2bpm；100bpm - 250bpm，±2% |  | 0.5 | 是
3.2.6 | 设备构成包含腕式血氧仪，内置 OLED 触摸屏，可实时显示血氧、脉搏等 |  | 0.5 | 是
3.2.7 | 血氧内容包含：氧减发生次数、氧减指数（次/小时）、氧减最大深度（%）、氧减最大持续时间（秒），最大、最低和平均血氧饱和度以及血氧分布 |  | 0.5 | 是
3.2.8 | 管理系统标配远程实时监测模式，可实时显示呼吸频率、雷达图谱、脉率、血氧饱和度数值以及患者在/离床状态，具备心率分析功能，包括：最低心率、最高心率、平均心率； |  | 1 | 是
3.2.9 | 系统支持模糊搜索历史报告；支持电子签名；支持随访评估功能 |  | 0.5 | 是
3.2.10 | 睡眠总结包含：睡眠记录开始结束时间、总记录时间、总睡眠时间、睡眠潜伏期、入睡后清醒总时间、睡眠效率等 |  | 1 | 是
4.2.11 | 输出图表包含：睡眠分期、呼吸率、心率、氧减事件持续时长、血氧、阻塞、中枢和混合型呼吸暂停事件、以及呼吸能量图、体动能量图、呼吸时频图等 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
五、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | =DISPIMG("ID_26FD6D45307C40B8BA0DA5F45A40B812",1)
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
4.3 | 安装 | √需要
中标人负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，中标人应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术咨询和培训。提供中文操作手册、技术支持电话
4.6 | 培训 | 中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
4.8 | 承诺函 | 支持从HIS信息系统中获取患者和项目信息，支持将检查或检测结果数据和报告同步到HIS，如需第三方HIS厂家做接口程序实现该功能，所发生的费用由中标人承担。
六、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间小于1小时，工程师于12小时内到达现场给出解决方案，48小时内不能修复提供备用机。设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务
5.2 | 服务内容与计划 | 中标人按配置清单要求，提供原装投标之前近6个月内全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如履约验收不能满足采购人要求，则采购人有权向中标人提出终止合同、退换或索赔的要求
5.3 | 维保内容与价格 | 整机免费保修 60 个月，并且每年提供至少4次整机保养服务。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由中标人承担。提供出保后整机维保费用报价。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1）保质期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费 2）备件费先修后付款，节假日维修按同样标准收费 3）在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件
第一类
第二类
第三类