## Sheet1
光学相干断层扫描仪项目采购需求（第3包）
设备名称：光学相干断层扫描仪
采购数量：一套
预算总价人民币元：2000000.00
所属医疗设备类别（可多选）：
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 适用于眼前节和眼后节进行断层成像检查、眼后节血流成像和测量；眼部结构的可视化扩中心角膜厚度、瞳孔直径、前房深度、晶体厚度等的测量，实现对疾病诊疗定性、定量分析。
二、关键技术参数
光学相干断层扫描仪（核心产品）
2.1★ | 眼底成像光源中心波长：≥840nm,不计允差（需提供产品注册检验报告或第三方检验报告证明材料） |  | 0 | 是
光学生物测量仪
2.2★ | 眼轴长度测量光源中心波长：≥1050nm (提供产品注册检测报告证明或第三方检测报告证明材料） |  | 0 | 是
三、主要技术参数
光学相干断层扫描仪（核心设备）
3.1.1 | 外接可拆卸眼前节适配器（眼前节镜头）（需提供产品注册证的注册结构及组成证明文件） |  | 6 | 是
3.1.2 | 扫描速度：≥400000次A-scan/秒 |  | 6 | 是
3.1.3 | 眼后节最大扫描长度（组织中）：≥26mm |  | 4 | 是
3.1.4 | 屈光补偿范围：-33D～+45D |  | 4 | 是
3.1.5 | 实时眼球追踪≥128Hz |  | 2 | 是
3.1.6 | 眼底图成像范围视场角：47°x 47° |  | 2 | 是
光学生物测量仪
3.2.1 | 角膜曲率测量光源数量：≥32个 |  | 2 | 是
3.2.2 | 测量原理：扫频OCT测量技术 |  | 2 | 是
3.2.3 | 白-白角膜直径测量范围：≥6-16mm |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
四、一般技术参数
光学相干断层扫描仪（核心设备）
4.1.1 | 无任何外接广角镜下，眼底OCTA成像功能：单次成像范围≥26mm*21mm |  | 2 | 是
4.1.2 | 眼前节分析软件：自动或手动测量ICL（眼内镜）拱高，前房深度，前房体积，房角隐窝距离，巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量。支持360全景房角自动量化。前节OCTA成像及量化。 |  | 1 | 是
4.1.3 | 具备眼前节OCTA成像功能及前节OCTA量化：前节OCTA血流密度：支持网格ETDRS，圆形区域，自选区域，自定义模式；前节OCTA血流面积：支持圆形和自选区域。具备眼后节OCTA成像功能及后节OCTA量化：后节OCTA血流密度，支持自定义边界，自定义的ETDRS工具，支持自定义网格，环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ（黄斑中心凹无血管区），自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度。支持可自定义的网格和ETDRS的血管线密度分析。支持无灌注面积自动量化 |  | 2 | 是
4.1.4 | 脉络膜分析软件：可呈现任意扫描范围脉络膜中大血管影像。支持自动或手动测量脉络膜厚度，自动量化脉络膜体积，支持任意扫描尺寸可自定义的脉络膜中大血管层血流量化，量化包括CVI（脉络膜血管体积密度），CSI（脉络膜基质体密度），CVV/a（脉络膜血管体积比），CSV/a（脉络膜基质体积比），以及2D平面的血管密度量化 |  | 1 | 是
光学生物测量仪
4.2.1 | 可视化测量：一次拍摄可呈现多方位角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像 |  | 1 | 是
4.2.2 | 瞳孔直径测量范围：≥2-13.6mm |  | 1 | 是
4.2.3 | 晶体厚度测量范围：≥0.5-7.5mm |  | 1 | 是
4.2.4 | 人工晶状体计算公式：包含常规人工晶状体计算公式SRKⅡ，SRK T，Hoffer Q，Holladay ，Haigis及角膜屈光术后人工晶状体计算公式。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
五、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 | 见附件2
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
5.3 | 安装 | √¨需要 ¨不需要。
中标人负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
5.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，中标人应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.5 | 提供技术援助 | 中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术咨询和培训。提供中文操作手册、技术支持电话
5.6 | 培训 | 中标人应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
5.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
5.8 | 承诺函 | 支持从HIS信息系统中获取患者和项目信息，支持将检查或检测结果数据和报告同步到HIS。如需第三方HIS厂家做接口程序实现该功能，所发生的费用由中标人承担。出具承诺函。
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间：2小时，工程师于8小时内到达现场给出解决方案，24小时内不能修复提供备用机。设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务
6.2 | 服务内容与计划 | 中标人按配置清单要求，提供投标之前近6个月内全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如履约验收不符合要求，则采购人有权向中标人提出终止合同、退换或索赔的要求
6.3 | 维保内容与价格 | 整机免费保修 60个月，并且每年提供至少4次整机保养服务。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由中标人承担。提供出保后整机维保费用报价。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 1）保质期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费 2）备件费先修后付款，节假日维修按同样标准收费 3）有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件
第一类
第二类
第三类