## 包1-彩色超声诊断设备（含超声内镜）
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：彩色超声诊断设备（含超声内镜）
采购编号：0026-W00022851 预算金额：360万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、血管、浅表小器官、肌骨、神经、泌尿、儿科、腔内、术中、介入、肛肠等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展。
二、主要技术参数
2.1 | 具备解剖M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置,M型取样线≥3条 |  | 3 | 是
2.2 | 具备实时多门多普勒功能，在同一心动周期内，可实时获取2个取样点的多普勒频谱，为临床提供更多血流动力学诊断信息 |  | 3 | 是
2.3 | 具备针对弥漫性病变弹性成像功能，具备肝纤维化的分级定量,具备应变直方图显示 |  | 3 | 是
2.4 | 具备造影谐波成像功能和实时状态下双计时器显示 |  | 3 | 是
2.5 | 彩色多普勒具备显示位置调整:线阵扫描感兴趣区的图像范围至少包含-30° ~ +30° |  | 3 | 是
2.6 | TGC时间增益补偿 ≥8段，LGC侧向增益补偿 ≥8段 |  | 3 | 是
2.7 | 超声电子上消化道内窥镜弯曲角度：上下≥150°，左右≥120° |  | 3 | 是
2.8 | 光源主机一体式主机 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 具备≥23英寸高分辨率监视器，分辨率≥1920x1080，具备自由臂设计，可实现上下左右多方位调节，具备≥10.4 英寸彩色液晶触摸屏 |  | 1 | 是
3.2 | 可任意互换电子探头接口：可激活≥4个 |  | 1 | 是
3.3 | 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能,慢放倍率可实时调节 |  | 1 | 是
3.4 | 数字处理通道数≥700万，动态范围≥320DB |  | 1 | 是
3.5 | 取样容积大小及位置范围：宽度至少包含 0.5mm至 20mm，逐段可调 |  | 1 | 是
3.6 | 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） |  | 1 | 是
3.7 | PWD正向或反向血流速度≥8m/s，CWD正向或反向血流速度≥16m/s |  | 1 | 是
3.8 | 超声电子上消化道内窥镜视野角度≥140° |  | 1 | 是
3.9 | 超声电子上消化道内窥镜视野方向≥40° |  | 1 | 是
3.1 | 超声电子上消化道内窥镜先端部直径≤14mm，插入部直径≤12.5mm |  | 1 | 是
3.11 | 超声电子上消化道内窥镜钳道直径≥3.8mm |  | 1 | 是
3.12 | 超声电子上消化道内窥镜有效长度≥1250mm，全长≤1550mm |  | 1 | 是
3.13 | 电子内窥镜处理器特殊光模式：≥5种模式（白光除外） |  | 1 | 是
3.14 | 电子内窥镜处理器可兼容电子胃镜，电子肠镜，电子十二指肠镜，电子支气管镜，超声胃镜，超声支气管镜、电子小肠镜 |  | 1 | 是
3.15 | 电子内窥镜处理器拥有光照限制：限制最大光强，防止患者出血被光照凝结 |  | 1 | 是
3.16 | 电子内窥镜处理器压力切换：至少包含4种切换模式 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.彩色超声诊断设备 1台 2.超声电子上消化道内窥镜 1根 3.电子内窥镜处理器：一台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，3个工作日内安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，3个工作日内由相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 固定的设备巡检不少于4次/年，若遇维修超72小时的提供备用机。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后年度整机保修价格不高于产品价格的5%，每年提供不少于4次的设备整体维护保养。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，自设备安装完成后保证零配件供货期不低于6年，承诺保外备品备件价格不超过市场价的9折。

## 包2- 彩色超声诊断系统
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：彩色超声诊断系统
采购编号：0026-W00022853 预算金额：250万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类： 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、浅表等临床应用;并具备实时三维经胸及经食管超声心动图成像技术，以超声临床诊断应用和相关科研为主。
二、主要技术参数
2.1 | 具备儿童单晶体心脏探头，且最高频率≥9MHz，成像角度≥120° |  | 4 | 是
2.2 | 具备成人心脏相控阵三维探头（经食管）探头材质为单晶体，频率范围处于2-8Mhz内，经食管三维成像角度≥105˚×105˚ |  | 4 | 是
2.3 | 具备侧向增益补偿技术，可支持相控阵、矩阵探头等，增益调节：2D/Color/Doppler, TGC分段≥8， LGC分段≥8，取样宽度及位置范围：宽度0.5-20mm |  | 4 | 是
2.4 | 具备实时任意多平面成像：同屏显示任意相交互的两幅图像，支持横向、旋转和仰角转向，支持二维、彩色、负荷、心腔造影、心肌造影，自动定量等多种模式下应用 |  | 4 | 是
2.5 | 具备三维心腔成像功能：支持平面光源及深度光源成像，应用于所有心脏容积图像，高分辨率三维渲染模式真实显示心脏立体结构，新的容积算法，模拟光在组织中的传播，并实时显示，突出显示病变部位及组织毗邻关系 |  | 4 | 是
2.6 | 具备自动组织瓣环位移能够追踪二尖瓣和其他瓣环随时间运动轨迹，计算瓣环位移随时间变化曲线，支持彩色室壁运动叠加技术并且参数化显示瓣环平面运动 |  | 4 | 是
2.7 | 具备自动左心耳三维定量工具，自动识别左心耳结构，并自动追踪、描记、获取左心耳开口相关参数 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 高分辨率液晶显示器≥21.5英寸,分辨率≥1920×1080,无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠 |  | 0.5 | 是
3.2 | 触摸屏可以与主显示器实时同步显示动态图像 |  | 0.5 | 是
3.3 | 通用成像探头接口≥4个，微型无针式接口，4个接口通用，可任意互换，并可同时支持多支矩阵三维探头 |  | 0.5 | 是
3.4 | 具备自适应核磁像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声,多级可调（≥5级），支持所有探头 |  | 0.5 | 是
3.5 | 支持单晶体矩阵探头技术，至少包括支持成人心脏经胸三维、儿童心脏经胸三维及经食管三维矩阵技术 |  | 0.5 | 是
3.6 | 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 |  | 0.5 | 是
3.7 | 可支持微视血流成像模式，捕捉显示超微细血流及超低速血流信号 |  | 0.5 | 是
3.8 | 二维成人单晶体心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含1-5MHZ |  | 0.5 | 是
3.9 | 高频线阵血管探头，频率至少包含3-12MHZ |  | 0.5 | 是
3.1 | 三维成人矩阵单晶体心脏相控阵探头（经食管），频率至少包含2-7MHZ |  | 0.5 | 是
3.11 | 二维新生儿心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含4-12MHZ |  | 0.5 | 是
3.12 | 二维儿童单晶体心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含2-9MHZ |  | 1 | 否
3.13 | 三维成人矩阵单晶体心脏相控阵探头（经胸），频率至少包含1-5MHZ |  | 0.5 | 是
3.14 | 具备专业冠脉血流成像模式，可支持所有心脏成像探头 |  | 0.5 | 是
3.15 | 自适应自动多普勒技术，可一键实时追踪血管位置，调整彩色多普勒（包括取样框角度、位置、取样容积位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性 |  | 0.5 | 是
3.16 | 支持透视心腔镜：成人和儿童心脏实时三维铸型化显示模式，直观显示心脏空腔结构铸型，支持容积透明度0-20级可视调节和可移动光源任意位置投射，在心脏灰阶和彩色实时三维模式下均可使用 |  | 1 | 是
3.17 | 三维自动二尖瓣定量。三维模式下自动识别追踪定位瓣环和瓣叶结构，动态分析二尖瓣收缩期复杂的解剖结构。获得静态和动态模型可视化二尖瓣结构。支持自动和手动编辑二尖瓣模型 |  | 0.5 | 是
3.18 | 实时双容积视野成像，支持内面观和对面观，可一键同时显示同一心脏容积图像不同观察方向两个容积切面，支持实时和冻结状态下的经胸和经食管实时三维图像显示 |  | 2 | 是
3.19 | 内置DICOM 3.0 标准输出接口，系统主机内置≥2TB硬盘 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.彩色超声诊断系统主机 1台 2.二维成人单晶体心脏相控阵探头 1支 3.二维新生儿心脏相控阵探头 1支 4.二维儿童单晶体心脏相控阵探头 1支 5.三维成人矩阵单晶体心脏相控阵探头 1支 6.高频线阵血管探头 1支 7.三维成人矩阵经食道单晶体心脏相控阵探头 2支
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有随机装配工具，需提供
4.3 | 安装 | 设备到货后5天内，安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后5天内，安排相关资质工程师进行调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供操作手册，每年定期技术回访
4.6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在4小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
5.2 | 服务内容与计划 | 供应商提供详细的服务内容与计划。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后年度整机保修价格不高于产品价格的5%。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，自设备安装完成后保证零配件供货期不低于10年，承诺保外备品备件价格不高于市场价8折。

## 包3-彩色多普勒超声系统
上海市第十人民医院医疗设备采购需求
设备名称：彩色多普勒超声系统
采购编号：0026-W00022853 预算金额：150万 采购数量：1
面向企业分类： 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统， 主要用于腹部、心脏、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用。
二、主要技术参数
2.1 | 显示器要求：≥23.8英寸高分辨率彩色液晶显示器，亮度可对比度通过预设可调，≥4个显示器关节支撑臂，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动，具有独立的显示器锁定装置（非关节臂锁定），可以更好的保护显示器，避免损坏 |  | 6 | 是
2.2 | 声衰减成像技术，可对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示，用干脂肪肝和肝纤维化的量化评估诊断。能够提供客观量化指标、规避人为因素影响 |  | 5 | 是
2.3 | 剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒 |  | 5 | 是
2.4 | 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸） |  | 5 | 是
2.5 | 血管内中膜自动实时测量功能，无需冻结图像，即可实时自动获取及更新6组IMT内膜厚度值，测量精度最小可达20um |  | 5 | 是
2.6 | 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 精准测量分析 | 超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力 | 1 | 否
3.2 |  | 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置。 | 1 | 是
3.3 |  | 血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 | 1 | 否
3.4 |  | 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调 | 1 | 否
3.5 |  | 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI | 1 | 否
3.6 | 其他 | 高频线阵探头频率：4-15MHz | 1 | 否
3.7 |  | 血管探头频率：3-10MHz | 1 | 否
3.8 |  | 单晶体相控阵探头频率：1.5-4.5 MHz | 1 | 否
3.9 |  | 单晶体腹部凸阵探头频率：1.5-6MHz | 1 | 否
3.1 |  | 腔内凸阵探头频率：3-11 MHz | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1、主机1台 2、高频线阵探头1把 3、血管探头1把 4、单晶体相控阵探头1把 5、单晶体腹部凸阵探头1把 6、腔内凸阵探头1把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供产品软件终身免费升级，不收取人工费
4.3 | 安装 | 设备到货后7天内，安排专业工程师进行安装，并由专业临床应用工程师对设备进行调试
4.4 | 调试
4.5 | 提供技术援助 | 提供终身免费技术支持
4.6 | 培训 | 供应商需提供现场培训和其他形式的培训
4.7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 保修响应时间2小时内，24小时内到场。
5.2 | 服务内容与计划 | 质保期内，每年提供至少2次免费维护保养，并出具维护保养报告
5.3 | 维保内容与价格 | 供应商设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
5.4 | 备品备件供货与价格 | 质保期满后，年度整机保修价格不高于产品价格的5%；若不续保，单次维修仅收取零件费，不收上门费、服务费及差旅费等其他费用，并提供主要零配件和消耗品的价目清单，提供自设备安装后保证备品备件供货期不少于10年，承诺保外备品备件价格不高于市场价的8折。
第一类
第二类
第三类