## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 全身超声彩色多普勒超声诊断仪（妇科）
采购编号：0026-W00028766 预算总价： 2000000
预算单价： 1000000 采购数量： 2套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、泌尿科、新生儿、心脏、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、浅表组织与小器官等方面的临床诊断和教学工作
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | 自动实时声速匹配，可根据人体组织真实情况进行调节，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示 |  | / | 是
2 | 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页 |  | / | 是
3 | 高分辨率液晶显示器≥23英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面，并自动用不同的颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构 |  | 3 | 是
2 | 甲状腺智能扫查技术，一次按键可自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析 |  | 3 | 是
3 | 产科自动分析功能，在产科二维实时扫查过程中不用按键，即可自动识别捕捉胎儿相关标准切面≥24个，并同屏同步自动存储于图像剪贴板区域，提供后续查阅，同时具有实时自动标准切面质控评分条功能，非标准切面不进行自动获取。 |  | 4 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
1 | 主机成像系统
1.1 | 智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。 |  | 1 | 否
1.2 | 支持局部放大、一键全屏放大 |  | 1 | 是
1.3 | 高清成像技术，独立分级调节≥5级 |  | 1 | 否
2 | 成像技术
2.1 | 造影成像技术
2.1.1 | 可与斑点噪声抑制技术结合使用 |  | 1 | 否
2.1.2 | 造影连续采集时间最长≥10分钟 |  | 1 | 否
2.1.3 | 实时微血管造影成像技术，可清晰显示组织内微小血管的灌注及走行 |  | 1 | 否
2.1.4 | 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，在一段动态视频和一张静态图像上，均可通过血管内不同的颜色直观的显示组织内血流灌注的时间先后顺序、血管分布和灌注特点 |  | 1 | 否
2.2 | 弹性成像技术
2.2.1 | 支持压力应变式弹性成像 |  | 1 | 是
2.2.2 | 具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。 |  | 1 | 否
2.2.3 | 主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。 |  | 1 | 否
2.2.4 | 支持剪切波弹性成像 |  | 1 | 是
2.2.5 | 支持一维点式剪切波弹性成像和二维实时剪切波 |  | 1 | 否
2.2.6 | 弹性定量参数包括剪切波速度、杨氏模量、剪切模量，定量组织的硬度信息，支持切换 |  | 1 | 否
2.2.7 | 具备组织硬度定量分析软件，含定量分析、定量分析比、定量分析直方图 |  | 1 | 否
2.2.8 | 支持组织硬度测量，一维剪切波测量结果含平均数、中位数、四分位数IQR、中位数Median、IQR/Median、SD、当前测量深度等量化数据；二维剪切波测量结果含平均数、中位数、四分位数IQR、中位数Median、最小值、最大值、IQR/Median、SD、当前测量深度、测量区域、可信度指数等量化数据 |  | 1 | 否
3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
3.1 | 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量 |  | 1 | 否
3.2 | 定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度 |  | 1 | 否
3.3 | 频谱自动测量分析软件 |  | 1 | 否
3.4 | 专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。 |  | 1 | 否
4 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元
4.1 | 内置双硬盘（非外接硬盘），硬盘容量：机械硬盘HDD≥1600G，固态硬盘SSD≥200G；电影回放≥480秒 |  | 1 | 否
4.2 | 具备并开通DICOM连接 |  | 1 | 否
5 | 探头规格
5.1 | 单晶腹部凸阵探头2把，频率范围至少包含：1.0-8.0MHz 腔内探头1把，频率范围至少包含：3-13MHz 腹部容积探头1把，频率范围至少包含：2.0-7.0MHz |  | 1 | 否
5.2 | 血管/小器官线阵探头2把，频率范围至少包含：3.0-17.0MHz 单晶心脏相控阵探头1把，频率范围至少包含：1.0-6MHz 超高频线阵探头1把，频率范围至少包含：8.0-25.0MHz |  | 1 | 否
6 | 二维显像主要参数
6.1 | 扫查深度≥39cm |  | 1 | 是
6.2 | 直观显示可视可调动态范围：≥300dB |  | 1 | 否
7 | 频谱多普勒
7.1 | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度≥28.0m/s |  | 1 | 否
7.2 | 取样宽度及位置范围：包含宽度0.5mm至30mm，多级可调 |  | 1 | 否
8 | 彩色多普勒
8.1 | 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键 |  | 1 | 是
8.2 | 微细血流成像，保留超低速微细血流的信号，提升微细血流信号的敏感性和成束性，机器具备独立按键 |  | 1 | 否
8.3 | 扫描速率：相控阵探头，≥85°角，18cm深度时，彩色扫描帧率≥18帧/秒；显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围包含：-18°～+18° |  | 1 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数得分总计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机两台 单晶腹部凸阵探头两把 血管/小器官线阵探头两把 腔内探头一把 单晶心脏相控阵探头一把 腹部容积探头一把 超高频线阵探头一把
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方提供技术援助，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册。提供探头检测相关信息（含探头针位图等）。
6 | 培训 | 卖方应免费对买方进行培训，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备安装后，经过稳定的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
3 | 质保期外维保内容 | 1、质保期满后，供应商应对设备提供终身维修。质保期外有偿维保方案应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务免收任何人工费、差旅费，仅收取零配件费用，维修采用先修后结的方式。 2、年度定期预防性维护保养次数，不少于1次；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足； 2、提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价； 3、出保后零件费用不高于市场价的70%收取。