## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 多模态血管检查仪
采购编号： 0026-W00028768 预算总价： 1900000
预算单价：1900000 采购数量： 一套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 R第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于经颅超声、颈动脉超声、血管超声等方面的临床诊断和科研教学工作。可满足临床开展新技术应用的需求;多模态系统同时具备独立的脑血流调节功能数据处理专用软件，对经颅多普勒脑血流分析仪的脑血流、连续血压生理信号的数据进行传输、显示和处理，获得脑血流自动调节功能的数据。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1 | 具备血管增强技术，增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力；具备数字化减影技术、减少血管结构噪声；用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级的增强程度档位可调（附图证明） |  | / | 是
2 | 显示器和触摸屏同步显示实时图像，系统自动呈现≥4种不同对比度图像，在实时状态下快速切换，医生可自定义选择其中一个作为检查条件（附图证明） |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 具备独立的脑血流调节功能数据处理专用软件（提供独立软件医疗器械产品注册证），可以对经颅多普勒脑血流分析仪的脑血流、连续血压生理信号的数据进行传输、显示和处理，利用通用公式获得脑血流自动调节功能的数据 |  | 5 | 是
2 | 独立的脑血流调节功能数据处理专用软件实时接收、记录经颅多普勒仪、无创连续血压波形的数据，并在软件界面显示具备实时传递函数分析功能，可以得出不同频段的相位、增益、一致性等参数指标 |  | 5 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
1 | 主机系统 | 主机显示器≥22英寸 | 1 | 否
|  | 主机具备耦合剂加热装置，≥三档可调 | 1 | 否
|  | 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸，触摸屏角度可调，可调角度≥19度 | 1 | 否
2 |  | 探头接口采用致密无针式探头接口、可全部激活相互通用，具有磁吸式连接技术。 | 2 | 是
4 | 先进成像技术 | 具有动态组织对比增强技术 | 1 | 否
5 |  | 自动彩色闪烁伪像抑制技术，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像 | 1 | 否
6 |  | 自动频谱多普勒优化技术，冻结瞬间自动优化频谱为最佳图像，无需其他按键优化 | 1 | 否
7 |  | 具有全聚焦相干成像技术，支持所有探头及应用条件，全聚焦相干成像全场无焦点和无聚焦带 | 1 | 否
8 | 二维显像主要参数 | 接收超声信号系统动态范围≥320dB | 1 | 否
9 |  | 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit | 1 | 否
10 |  | 增益调节：深度增益补偿≥8段，B/M可独立调节； | 1 | 否
11 |  | 二维成像线密度 ≥ 512线/帧 | 1 | 否
12 | 彩色多普勒 | 显示方式至少包含：速度图（CDV）、能量图（CPA）; | 1 | 否
13 |  | 扫描速率：相控阵探头，扫描角度90°，18cm深度时，彩色扫描帧速率≥10帧/秒； | 1 | 否
14 |  | 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV） | 1 | 否
15 |  | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的偏转范围至少包含：-30°～ +30° | 1 | 否
16 | 频谱多普勒 | 频谱多普勒取样容积范围至少包含：0.5mm---20.0mm多级可调; | 1 | 否
17 |  | 最低平均血流速度：≤5mm/s ; | 1 | 否
18 |  | 零位移动≥13级；显示控制至少包含：反转显示（上/下） 、零移位、B-刷新、放大、D扩展、B/D扩展，局放及移位； | 1 | 否
19 |  | 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10m/s，CWD血流速度≥20m/s; 最低测量速度≤ 1.0mm/s | 1 | 否
20 | 探头规格 | B/D 兼用：线阵: B/PWD；相控阵：B/PWD、B/CWD； | 1 | 否
|  | 线阵探头频率范围至少包含：4.0 MHz -10.0MHz； | 1 | 否
21 |  | 相控阵探头频率范围至少包含：2 MHz -4.0MHz； | 1 | 否
22 | 独立的脑血流调节功能数据处理专用软件参数 | 具备经验模态分解分析图实时显示功能，根据频率和幅度的不同来区分血流波动成分，反映脑血管的调节能力和血流稳定性 | 2 | 是
23 |  | 具备频段自定义设置功能，并具备脑血流自动调节功能统计报告功能 | 2 | 是
24 |  | 具备实时计算并显示平均血流指数和实时计算并显示自动调节指数 | 2 | 是
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数得分总计 |  |  | 40
五、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 1）主机一套 2）相控阵探头一把 3）线阵探头一把 4）脑血流调节功能数据处理软件1套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方提供技术援助，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册。
6 | 培训 | 卖方应免费对买方进行培训，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备安装后，经过稳定的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
六、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 整机(含探头）原厂质保期≥5年。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由卖方承担；具有固定的售后服务机构
3 | 质保期外维保内容 | 1、质保期满后，供应商应对设备提供终身维修。免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。 2、年度定期预防性维护保养次数，不少于2次；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足； 2、提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价； 3、出保后零件费用不高于市场价的60%收取。