## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称：眼底相机带造影
采购编号：0026-W00028769 预算总价： 190万元
预算单价：190万元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 £第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 可以在固定场所、基层筛查、巡回医疗及外出会诊。可用于早产儿视网膜病变、婴幼儿的视网膜疾病检查及新生儿眼病筛查，并可用于眼外成像、眼红光反射、眼角膜、眼前节房角、视网膜母细胞瘤等检查。
二、关键技术参数（标记★）
1 | 眼底照相机
1.1 | 成像光源：卤素光源 |  | / | 是
1.2 | 手柄连接：手柄与主机以≥2米光纤有线方式连接，手柄与主机分离，非充电式手柄 |  | / | 是
1.3 | 光源传导方式：通过≥2米光纤传导光源至手柄，环形光场设计，眼底光照均匀无暗斑。 |  | / | 是
2 | 眼科光学相干断层扫描仪
2.1 | 注册证适用范围至少包含眼前节、眼后节断层成像及眼后节血流成像 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 眼底照相机
1.1 | 成像范围：≥140度 |  | 4 | 是
1.2 | 散瞳要求：≤3.8mm，至少具备正常瞳孔及小瞳孔两种模式 |  | 4 | 是
2 | 眼科光学相干断层扫描仪
2.1 | 注册证结构及组成/主要组成成分至少包含眼前节适配器 |  | 4 | 是
2.2 | OCT扫频光源中心波长≥1060nm，不计允差（提供具备CMA认证的产品检验报告） |  | 4 | 是
2.3 | 眼底成像光源中心波长≥840nm，不计允差（提供具备CMA认证的产品检验报告） |  | 4 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 20
四、一般技术参数
1 | 具备无赤光拍照功能 |  | 2 | 是
2 | 具有荧光造影系统功能 |  | 2 | 是
3 | 荧光造影系统：无需更换镜头或手柄一键切换光源及滤光片 |  | 2 | 是
3 | 具备预设焦距一键归位功能或自动复位功能。 |  | 2 | 是
4 | 一键眼前节拍照功能：自动调节焦距至眼前节拍摄适宜的焦距数值。 |  | 1 | 否
5 | 拍摄方式至少包含CMOS摄影机、免闪光拍摄、可连续动态摄影、可单张拍摄；拍摄控制按钮与手柄分离，并用有线方式控制快门，有效防止拍摄时的抖动和拍摄延误。 |  | 1 | 否
6 | 焦距调节：电脑控制面板、有线连接脚踏调焦；可通过数值和进度条实时显示焦距位置，提供精确的调焦指导。 |  | 1 | 否
7 | 照明光显色指数：Ra≥95%。 |  | 1 | 否
8 | 光照均匀性：≤0.26。 |  | 1 | 否
9 | 调焦速度设置：≥4档。 |  | 1 | 是
10 | 光强度调节速度：≥3档。 |  | 1 | 是
11 | 摄像机类型：超高分辨率医用CMOS；像素：≥500万。 |  | 1 | 否
12 | 图像抓取速度：≥75fps。 |  | 1 | 否
13 | 台车具有可升降动能 |  | 0.5 | 否
14 | 脚踏开关：有线连接，具备照明光强度控制按钮，摄像机焦距控制按钮及快门按钮。 |  | 1 | 否
15 | 具备追拍功能：断电重启等可对原有患者24小时内追拍眼底图像，系统自动提示可选新建患者或追拍至原有患者数据内。 |  | 0.5 | 否
16 | 设备主机操作系统配置要求：嵌入式Window10及以上全中文操作系统CPU ：Intel i5及以上；内存：≥8G；硬盘：≥1TB；显示器：≥24寸高清液晶显示器，数据接口：≥2个USB接口。 |  | 0.5 | 否
17 | 图片保存格式：至少包含JPG、PNG两种以上格式。 |  | 0.5 | 是
一般技术参数得分小计 |  |  | 20
技术参数得分总计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 眼底照相机1套、眼科光学相干断层扫描仪1套、智能训练终端1套、红光调制闪烁弱视治疗仪1个、多功能弱视近视综合治疗仪器1个、VR设备1个、弱视综合治疗仪1个
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 调试由厂家专职工程师负责
5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方提供技术援助热线，提供中文操作手册。
6 | 培训 | 卖方应免费对买方进行培训，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备安装后，经过稳定的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
3 | 质保期外服务内容与计划 | 1、自验收合格正常使用日起，提供主机和眼科光学相干断层扫描仪免费质保期≥60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足； 2、提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价；列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修 3、出保后零件费用不高于市场价的60%收取。