## Sheet1
医疗设备采购需求
设备名称： 产科超声彩色多普勒超声诊断仪（高端）
采购编号：0026-W00028767 预算总价： 1600000
预算单价：1600000 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 þ第二类 þ第三类
面向企业分类：þ面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨专门面向中小企业采购
¨专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、成人心脏、泌尿科、浅表组织与小器官等方面的临床诊断和教学工作
二、关键技术参数（标记★）
1 | 主机内置产筛软件，自动检测识别≥20个中孕期产前筛查切面，同时实现自动注释及测量 |  | / | 是
2 | 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据的产程报告 |  | / | 是
三、重要技术参数
1 | 探头智能响应技术：拿取探头后，探头自动激活，并进入到扫描状态 |  | 3 | 是
2 | 容积探头具备CW连续波多普勒成像 |  | 3 | 是
3 | 智能盆底检查技术：自动识别Valsalva状态下，最大裂孔平面位置;自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径 |  | 4 | 是
重要技术参数得分小计 |  |  | 10
四、一般技术参数
1 | 主机成像系统
1.1 | LCD显示器 ≥23英寸，显示器自带 HDMI 接口 |  | 1 | 是
1.2 | 液晶触摸屏≥15英寸 |  | 1 | 是
1.3 | 成像模式包含：2D，Color,PW,CW,TDI,3D,4D |  | 1 | 是
1.4 | 软件波束形成器平台 |  | 1 | 否
2 | 成像技术
2.1 | 二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，二维成像即可对血流进行实时显示 |  | 1 | 否
2.2 | 具备实时四维动态容积对比成像技术 |  | 1 | 否
2.3 | 胎心容积自动切面识别技术支持彩色多普勒模式成像 |  | 1 | 否
2.4 | 3D模式下可自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面4个标准平面。自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后角6组生物指标 |  | 1 | 否
2.5 | 具备高分辨率低速血流显示技术 |  | 1 | 否
2.6 | 产筛切面质量控制功能，系统将获取的切面的结构与标准解剖示意图切面显示的结构进行对比 |  | 1 | 否
2.7 | 先心病筛查技术：可引导扫描流程，自动识别胎心四腔心切面、三血管气管切面，并测量心轴的角度。并具有示例图像对比判断胎心是否正常。 |  | 1 | 否
2.8 | 胎心容积自动切面识别技术支持M模式成像 |  | 1 | 否
2.9 | 二维线阵探头支持CW连续波多普勒成像 |  | 1 | 否
2.1O | 二维凸阵探头支持CW连续波多普勒成像 |  | 1 | 否
2.11 | 具备实时四维自动动态跟踪胎儿面部成像功能 |  | 1 | 否
2.12 | 具备储存后的图像再次优化调节功能，后处理参数≥30种 |  | 1 | 否
3 | 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)
3.1 | 胎儿生物学自动测量技术，测量项目≥11项，至少包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长、NT、IT、小脑、CM、侧脑室、心轴 |  | 1 | 是
3.2 | 不规则体积测量技术，支持同时测量≥3个低回声的不规则体的体积 |  | 1 | 否
3.3 | 自动计算容积组织的血管指数VI，FI和VFI |  | 1 | 否
3.4 | 二维模式帧频≥3000帧/秒 |  | 1 | 否
4 | 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元
4.1 | 支持一键式输出3D打印格式：至少包括STL 文件、Stanford Polygon 文件、Alias Wavefront Object 文件、Point Cloud 文件、3D Manufacturing Format 文件 |  | 1 | 否
4.2 | 具备并开通DICOM连接 |  | 1 | 否
5 | 探头规格
5.1 | 单晶体腹部凸阵探头1把，频率范围至少包含：2.0-5.0MHz 血管/小器官面阵线阵探头1把，频率范围至少包含：4.0-13.0MHz 腔内探头1把，频率范围至少包含：4.0-9.0MHz 腹部容积探头1把，频率范围至少包含：2.0-7.0MHz 腔内容积探头1把，频率范围至少包含：4.0-9.0MHz |  | 1 | 是
6 | 二维显像主要参数
6.1 | 二维成像扫描深度≥48cm |  | 1 | 是
6.2 | 系统动态范围≥400dB |  | 1 | 是
7 | 频谱多普勒
7.1 | PW最小取样容积≤0.2mm |  | 1 | 否
7.2 | 频谱多普勒血流模式预设≥6个，频谱多普勒基线/零位移动≥15级 |  | 1 | 是
8 | 彩色多普勒
8.1 | 彩色多普勒最大测量速度≥4.0 m/s |  | 1 | 否
8.2 | 彩色多普勒最小测量速度≤0.3 cm/s |  | 1 | 否
8.3 | 最大彩色多普勒帧频≥450帧/秒 |  | 1 | 否
一般技术参数得分小计 |  |  | 30
技术参数得分总计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品配置要求 | 主机一台 单晶体腹部凸阵探头一把 血管/小器官面阵线阵探头一把 腔内探头一把 腹部容积探头一把 腔内容积探头一把
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由投标人承担）
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用
5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方提供技术援助，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册。提供探头检测相关信息（含探头针位图等）。
6 | 培训 | 卖方应免费对买方进行培训，维修人员完成正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
7 | 验收方案 | 设备安装后，经过稳定的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方即签署验收文件，设备被视为验收通过
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间≤2小时，工程师于24小时内到达现场给出解决方案。
2 | 质保期内服务内容与计划 | 投标人按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到招标人要求，如不能满足招标人要求，则招标人有权向投标人提出退换或索赔的要求。提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、在上海具有固定的售后服务机构
3 | 质保期外维保内容 | 1、质保期满后，供应商应对设备提供终身维修。质保期外有偿维保方案应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的6%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务免收任何人工费、差旅费，仅收取零配件费用，维修采用先修后结的方式。 2、年度定期预防性维护保养次数，不少于1次；
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | 1、在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足； 2、提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价； 3、出保后零件费用不高于市场价的70%收取。