## 磁共振成像系统
上海市公共卫生临床中心设备采购需求（第1包）
设备名称：磁共振成像仪
预算总价：12500000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
项目概况：需求3.0T磁共振成像系统1套，用于上海市公共卫生临床中心门急诊患者全身各部位疾病检查，满足临床诊疗需求。
二、关键技术参数（标记★，不满足即为废标）
1.1 | ★磁场强度≥3.0T（需要提供技术白皮书并显著标出） |  | / | 是
1.2 | ★患者检查孔径≥70cm（需要提供技术白皮书并显著标出） |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 头线圈基座无需外部装置即可调节角度，最大角度≥18 |  | 4 | 是
2.2 | 磁体重量(含液氦)≤5800KG |  | 4 | 是
2.3 | 射频放大器最大功率 ≥35kW |  | 4 | 是
2.4 | 梯度放大器最大输出电压 ≥2200V |  | 4 | 是
2.5 | 原厂多功能柔性线圈 (大号)≥18通道 |  | 4 | 是
2.6 | 原厂多功能柔性线圈 (小号)≥18通道 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 磁场均匀度典型值10cm DSV ≤0.002ppm | 0.4 | 是
3.1.2 |  | 磁场均匀度典型值20cm DSV ≤0.02ppm | 0.4 | 是
3.1.3 |  | 梯度场强（非有效值 ) ≥45mT/m | 0.4 | 是
3.1.4 |  | 梯度切换率（非有效值) ≥200 T/m/s | 0.4 | 是
3.1.5 |  | 梯度功率放大器最大输出电流≥750A | 0.4 | 是
3.1.6 |  | 梯度放大器最大输出功率≥1.65MW | 0.4 | 是
3.1.7 |  | 头颈联合（神经血管）矩阵线圈通道数≥20 | 0.4 | 是
3.1.8 |  | 全脊柱矩阵线圈通道数≥24 | 0.2 | 是
3.1.9 |  | 为了保证弛豫定量的精准性，自旋回波（SE）序列的回波（TE）数量≥30 | 0.4 | 是
3.1.10 |  | 体部线圈重量（含线缆/连接线）≤1.6KG | 0.4 | 是
3.1.11 |  | 头颈联合相控阵线圈重量 （包含基座）≤6.0KG | 0.4 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 系统最大接收通道数 ≥170通道 | 0.4 | 是
3.2.2 |  | 线圈接口数目 ≥6个 | 0.4 | 是
3.2.3 |  | 射频放大器发射带宽 ≤550kHz | 0.4 | 是
3.2.4 |  | 头颈联合线圈内置线圈匀场系统 | 0.4 | 是
3.2.5 |  | 扫描床内置呼吸门控传感器 | 0.4 | 是
3.2.6 |  | 垂直移动时扫描床最大承重 ≥250Kg | 0.4 | 是
3.2.7 |  | 最大水平移动范围 ≥280cm | 0.4 | 是
3.2.8 |  | 每通道同时并行采样接收带宽 ≥1MHZ | 0.4 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 磁体长度（不含外壳）≤172cm | 0.4 | 是
3.3.2 |  | 磁体长度（含外壳）≤188cm | 0.4 | 是
3.3.3 |  | 5GS磁力线轴向 ≤4.70m | 0.4 | 是
3.3.4 |  | 5GS磁力线径向 ≤2.7m | 0.4 | 是
3.3.5 |  | 射频发射频率稳定性（5分钟）≤2×10-10 | 0.4 | 是
3.3.6 |  | 匀场线圈组数 ≥8个 | 0.4 | 是
3.3.7 |  | 2D自旋回波最短TE时间 （256x256采集矩阵）≤1.8ms | 0.4 | 是
3.3.8 |  | 快速自旋回波最短TE时间（128x128采集矩阵）≤1.8ms | 0.4 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 液氦容量 ≤1550L | 0.4 | 是
3.4.2 |  | 液氦消耗量(正常使用) 0.00升/小时 | 0.2 | 是
3.4.3 |  | 无线蓝牙心电门控 | 0.2 | 否
3.4.4 |  | 全脊柱相控阵线圈范围 ≥1.2m | 0.4 | 是
3.4.5 |  | 具有圆柱形的三维匀场容积空间 | 0.2 | 否
3.4.6 |  | 提供压缩感知技术，且最大加速倍数≥25 | 0.4 | 是
3.4.7 |  | 提供同时多层成像技术 | 0.4 | 否
3.5.1 | 其他 | 提供基于波谱技术的肝脏脂肪、铁定量序列 | 0.4 | 是
3.5.2 |  | 提供基于磁共振数据的三维实影渲染仿生成像技术 | 0.2 | 是
3.5.3 |  | 梯度最小爬升时间≤0.3ms | 0.4 | 是
3.5.4 |  | 最大扫描视野（X轴）≥55cm | 0.4 | 是
3.5.5 |  | 最大扫描视野（Y轴）≥55cm | 0.4 | 是
3.5.6 |  | 提供基于深度学习的K空间域重建成像技术 | 0.3 | 是
3.5.7 |  | 提供基于深度学习的信号域采集成像技术 | 0.3 | 是
3.5.8 |  | 提供压缩感知技术心脏自由呼吸电影成像序列 | 0.4 | 是
3.5.9 |  | 线圈1 ≥16通道 | 0.1 | 是
3.5.10 |  | 线圈2 ≥24通道 | 0.1 | 是
3.5.11 |  | 提供关节软骨成像 | 0.2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 提供线圈包括：原厂头颈线圈*1，原厂脊柱线圈*1，原厂大号柔性线圈*1，原厂小号柔性线圈*1，原厂腹部线圈2片，以及线圈1*1，线圈2*1;铁磁探测器、高压注射器、无磁转运床、无磁轮椅，机房环境所需设备
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 工具齐全,完成与申康信息统计接口对接及医院信息系统对接
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
提供产品安装及机房建设所需详细图纸设计及方案、提供产品的现场搬运方案
4.4 | 调试 | 提供设备调试方案及服务
4.5 | 提供技术援助 | 提供原始相关技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品技术白皮书、图纸、操作手册、配套软件、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。
4.6 | 培训 | 提供临床操作及维修人员培训，并说明培训次数、内容等 1、供应商派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行现场定期培训≥3次及不限次数指导，直至其完全掌握设备的操作、临床应用、维护等。
4.7 | 验收方案 | 按照供应商投标文件，以及相关的法规政策完成设备验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 1.可提供24小时远程维修技术支持，通过电话、传真、邮件等获得技术支持。提供400、800或其它客户服务专线电话，全年365天开通。 2.响应时间要求：每年响应时间为全年24小时*365天，≤2小时响应，≤12小时到达现场，供应商必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构
5.3 | 维保内容与价格 | 1.原厂保修期≥ 2 年，保修期内免费更换零配件及免收工时费 2.保修期满后整机年保修价格不高于合同价的 10 %
5.4 | 备品备件供货与价格 | 终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，质量保证期满后，以75%的优惠价供应维修零配件

## 神经外科手术导航定位系统
上海市公共卫生临床中心设备采购需求（第2包）
设备名称：神经外科手术导航定位系统
预算总价：200万元
预算单价：200万元 采购数量： 1套
所属医疗设备类别：¨第一类 ¨第二类 þ第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品： ¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 适用于手术定位精度要求小于1毫米的神经外科手术。
二、主要技术参数
2.1 | 设备一体化底盘设计：所有核心模块（包括但不限于机械臂、光学定位系统、主机和显示屏）需物理集成在同一个移动底座中，形成一个不可拆分的整机单元，无额外组件占用手术室面积。（需提供产品技术白皮书及说明书佐证材料） |  | 3 | 是
2.2 | 光学定位仪、机械臂及显示屏需集成在同一主机台车中，整机重量≤300kg。 |  | 3 | 是
2.3 | 手术工具/导向器可通过螺丝固定于机械臂末端。 |  | 3 | 是
2.4 | 机械臂重量≤40kg。 |  | 3 | 是
2.5 | 系统具备3D结构光光学定位仪或具备磁场发生器，即可实现对患者头面部位置和姿态进行精准定位。 |  | 4 | 是
2.6 | 探针工具：所有探针工具均无需具备光学跟踪定位标志块/球，可实现不受光路遮挡的定位注册。 |  | 4 | 是
2.7 | 为实现快速注册，系统需具备可安装于机械臂末端的3D结构光光学定位仪，或具备磁场发生器定位。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1.1 | 设备可适用于神经外科手术，且适用范围无患者年龄限制。 |  | 2 | 是
3.1.2 | 光学定位仪注册扫描时间≤3分钟 |  | 1 | 否
3.1.3 | 整机台车高度≤2000mm |  | 1 | 是
3.2.1 | 整机台车需具备万向脚轮 |  | 1 | 否
3.2.2 | 单人单次即可完成一体化设备的手术室内转运。 |  | 1 | 是
3.2.3 | 主机需配有≥5个USB端口，用户可通过USB端口不受限制的读取和传输医学影像及手术计划数据。 |  | 1 | 否
3.2.4 | 系统机械臂末端可固定光学定位仪，光学定位仪可跟随机械臂运动完成扫描定位。 |  | 1 | 是
3.2.5 | 系统配有设备连床支架组件，可将光学定位仪、机械臂、手术床形成固定连接。 |  | 1 | 是
3.3.1 | 机械臂可旋转关节≥4个，且可旋转关节均由电机或电磁锁定。 |  | 1 | 否
3.3.2 | 用户可通过脚踏开关控制机械臂运动状态 |  | 1 | 否
3.3.3 | 机械臂与3D结构光光学定位仪，显示屏需集成在同一主机台车中，术前无需手动连接和调试，可即快速开展手术。 |  | 1 | 是
3.3.4 | 无标记点注册完成后，可通过3D结构光定位仪或磁场发生器实现注册精度验证。 |  | 1 | 是
3.3.5 | 主机处理器性能≥2.5GHz，液晶显示屏≥14英寸，显卡显存≥2GB，内存≥8GB，硬盘≥1TB。 |  | 1 | 否
3.4.1 | 所有注册探针均需支持高温高压消毒灭菌，可支持无次数限制使用。 |  | 1 | 是
3.4.2 | 支持MRI、CT、PET、DTI等医学影像DICOM数据读取、预览和显示，可一键导入单一目录下所有文件和子文件夹的医学影像文件；可将颅内血管三维可视化显示，可将三维颅内血管叠加在三维脑皮层表面，将脑皮层血管结构充分的展现出来，辅助医生进行路径规划。 |  | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
全部设备技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机台车1台 机械臂1个 探针2个 引导器1个 5mm工具适配器1个 2.5mm工具适配器1个 立体定向规划系统软件1套 注册模块1套 骨钉15个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务。完成与医院信息系统的对接。
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
供应商确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备.
4.4 | 调试 | 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购单位技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对采购单位操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行质量验收，供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.3 | 服务内容与计划 | 质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用，所投产品软件终身免费升级。
5.2 | 维保内容与价格 | 1、设备质保期≥96个月
3、质保期内提供每年2次定期预防性维护，卖方工程师向买方提供定期保养报告，质保期内一切费用全免。 4、质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。质保期满后以不高于75折的优惠价供应维修零配件。