## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院病理扫描仪采购需求
设备名称：病理扫描仪
采购编号：0026-W00028717 预算总价：1250000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
病理扫描仪需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
可实现病理切片的全自动高通量扫描，支持无人值守作业，片仓可兼容主流自动化染封设备，实现制片到扫描的无缝高通量作业；支持扫描与加载并行操作，具备异常切片自动处理功能，可有效提升整体扫描效率；设备支持多种图像格式存储，具备智能图像评价、多层扫描融合、阅片标注等功能，可满足病理切片数字化扫描与后续阅片分析的需求。
二、主要技术参数
2.1 | 整体要求：全封闭一体化设计（非显微镜加装电动平台结构），防尘、防潮及防干扰光；全自动一键式扫描，无人值守，单次可加载切片数≥600张；双工位设计，扫描时下一张待扫玻片进入等待区准备，提高扫描效率。 |  | 4 | 是
2.2 | 成像设备：采用面阵扫描技术，采用大靶面面阵CMOS相机，非线阵相机，像素≥2500万，帧率≥140帧/秒。 |  | 4 | 是
2.3 | 扫描分辨率：20倍物镜下扫描分辨率≤0.24μm/pixel；40倍物镜下扫描分辨率≤0.12μm /pixel。 |  | 4 | 是
2.4 | 系统成像速度：15mm*15mm组织面积下速度：20倍物镜下扫描时间≤20s，40倍物镜下扫描时间≤45s。 |  | 3 | 是
2.5 | 对焦精度：细对焦重复定位精度≤10nm，20μm阶跃定位时间≤40ms。 |  | 3 | 是
2.6 | 智能图像评分系统，对每张切片可以进行图像质量0-100分的智能评分。 |  | 3 | 是
2.7 | 支持跳过玻片、重扫玻片以及设置玻片扫描优先级。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.1 | 光源：采用高速频闪光源，而非普通的常亮LED光源，保证在高速扫描时提供足够的光通量。 |  | 2 | 是
3.2 | 系统同时搭载两个真实物镜，20X物镜数值孔径≥0.80NA；40X物镜数值孔径≥0.95NA，可以软件自由切换两种物镜，无需手动切换。 |  | 2 | 是
3.3 | 扫描范围：≥24mm*45mm。 |  | 1 | 是
3.4 | 定位控制：对焦轴采用双级对焦，预对焦重复定位精度≤1.0μm；扫描轴定位控制x、y轴重复定位精度≤50nm。 |  | 1 | 是
3.5 | 扫描工作站装有扫描控制软件、数字切片浏览软件，用于扫描过程的控制和扫描结果WSI图像的浏览。 |  | 1 | 是
3.6 | 扫描工作站：处理器；硬盘≥4TB；内存≥64G；显示器≥23.8英寸。 |  | 1 | 是
3.7 | 扫描模式：通过软件控制进行自动装片和卸片，可进行手动模式和自动模式切换。 |  | 2 | 是
3.8 | 扫描玻片至少支持以dcm、dcmz、tiff、svs、csp格式存储； |  | 2 | 是
3.9 | 扫描软件功能：可进行≥15层的多层融合扫描；支持缩略图旋转和镜像；支持修改扫描间隔和对焦密度；支持实时观察镜下图并手动对焦，实时显示玻片扫描状态及进度；可支持一维码和二维码和OCR识别文字，支持自定义命名切片,并自定义存储路径、按日期归类文件；可识别不同类型玻片优化扫描。 |  | 2 | 是
3.10 | 阅片软件功能：支持按时间、名称排列目录下图像；支持文件树形管理，可浏览到硬盘里所有分级目录；支持输入本地路径查找到相应目录的搜索功能；支持点击导航图快速切换图像视野；支持导航图上显示或清除浏览的历史轨迹记录；支持全视野倍率之间无极变倍或固定倍率缩放；支持自动播放切换图像视野；支持一个屏幕同时显示至少9张数字病理图像，并对9张数字切片进行同步缩放、拖动、旋转，实现同一部位的对比图像浏览；支持预览本地特定病理图像格式文件（至少包含.dcm、.dcmz、.tiff、.svs、.csp）；支持按不同分辨率输出当前视窗图像及比例尺信息；支持功能强大的图像调节，伽马、对比度、RGB等调节，支持颜色校正；支持对图像标注（文本、矩形、椭圆、箭头、量尺、画笔等）、撤销、截图以及保存，支持测量绘制图形面积和直线长度；支持一键隐藏所有标注；支持显示文件大小、图像尺寸、扫描分辨率、扫描倍率和扫描耗时等切片信息。 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 主机2台、电脑2台、显示器2个、片仓60个、样品测试片2盒、块规2个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 1、售后服务体系与人员要求：投标人须建立完善、本地化的售后服务体系，明确售后服务机构、服务热线、服务流程；提供专职售后维修团队组成、人员资质、从业经验及服务保障措施。 2、售后管理措施要求：建立健全售后响应、故障处理、回访跟踪、档案管理及投诉处理机制，明确响应时限、到场时限、故障解决时限，实行全过程闭环管理，定期向采购人提交服务报告。。 3、维修保养服务内容及计划：提供完整的设备维修保养服务计划，包含日常巡检、定期保养、故障诊断、维修处置、零部件更换等内容，并针对各类故障制定专项解决方案。 4、软件升级服务要求：投标人提供所投产品版本内终身免费软件升级。 5、原厂售后服务承诺要求：投标人须按要求提供设备生产厂家出具的原厂售后服务承诺书，并加盖原厂公章，承诺内容须全面响应本招标文件要求。 6、质保期及延长质保要求：在满足本项目规定质保期基础上，投标人须明确是否提供原厂质保期延长服务，延长质保须与原厂质保范围一致，不得降低服务标准。
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为72个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1、主要零配件供货：提供设备完整主要零配件清单，包含零件名称、型号规格、原厂编号、品牌、单价、质保期限。 2、易损件及备品备件供货：提供全品类易损件、备品备件清单，明确名称、规格、单价、折扣率、保障备件充足、供应及时。 3、耗材供货：提供设备 专用耗材清单，包含耗材名称、规格、单价、折扣率、使用寿命、更换周期，确保耗材符合设备使用标准，不影响设备性能及使用寿命。