## 包一4K关节镜系统
上海市同济医院2026年医疗设备采购需求
设备名称：4K关节镜系统
采购编号：0026-W00029014 预算总价：1500000元
预算单价：1500000元 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 √第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 本次4K关节镜系统用于我院运动医学的微创诊疗方案。主要功能须实现在镜下通过动力刨削系统、等离子手术系统切除病变部位软组织及骨性组织，可通过“高清成像+精细操作”实现对关节内病变的诊断与治疗一体化。
二、主要技术参数
2.1 | 摄像系统水平分辨线≥2000线，垂直分辨线≥1500线 |  |  | 3.5 | 是
2.2 | 摄像头采用4K CMOS图像传感器芯片，芯片像素≥850万 |  |  | 3.5 | 是
2.3 | 医用冷光源使用寿命≥60000小时 |  |  | 3.5 | 是
2.4 | 等离子手术设备自带蠕动泵，具备蠕动泵转速控制功能，可控制盐水滴注速率 |  |  | 3 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  |  | 13.5
三、一般技术参数
3.1.1 | 4K医用内窥镜摄像系统 | 摄像主机：≥4.3寸触摸屏，可实现触摸屏上显示图像状态，并调整参数设置等操作 |  | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 摄像系统输出分辨率 4K（3840×2160）和1080P（1920×1080 ），支持同时输出两种分辨率 |  | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 摄像系统图像帧率≥60帧/秒 |  | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 摄像系统扫描方式：逐行扫描 |  | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 摄像系统至少具备多种输出端口：HDMI×2、DVI×1（高清1080P）、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1、USB3.0×1 |  | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 摄像系统具备存储功能：内置USB3.0存储接口，可通过主机触控屏或摄像头按键操作实现拍照、录像功能，视频自动分段存储，可刻录4K或高清影像，4K刻录分辨率：不小于4096×2160 |  | 0.5 | 是
3.1.7 |  | 摄像系统支持BT.2020、BT709 Full、Adobe RGB等色域 |  | 0.5 | 否
3.1.8 |  | 摄像头具备≥5个控制按键，可实现录像、拍照、白平衡调节、光源亮度调节等操作 |  | 0.5 | 否
3.1.9 |  | 摄像头支持≥6倍电子放大 |  | 0.5 | 是
3.1.10 |  | 摄像头防水等级≥IPX7 |  | 0.5 | 否
3.2.1 | 医用内窥镜冷光源 | 具备触控屏，≥5.7寸 |  | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 光源主机采用LED发光芯片 |  | 0.5 | 否
3.2.3 |  | 光源主机色温范围至少包含3000K-7000K |  | 0.5 | 是
3.2.4 |  | 光源主机具有待机功能，可单独关开光源 |  | 0.5 | 否
3.2.5 |  | 光源主机显色指数≥90 |  | 0.5 | 否
3.2.6 |  | 导光束插口有保护装置，具有意外拔出自动关闭保护功能 |  | 0.5 | 否
3.2.7 |  | 光源主机具有安全警示功能：当光源发光异常、LED温度异常升高，系统具备声音报警功能 |  | 0.5 | 否
3.2.8 |  | 导光束支持高温高压消毒灭菌 |  | 0.5 | 否
3.3.1 | 关节内窥镜 | 镜面采用蓝宝石材料 |  | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 工作长度≥175mm，镜体外径≤4mm |  | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 有效景深范围：至少包含3～100mm |  | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 视向角≤30° |  | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 双阀镜翘，直径≤5.8mm，工作长度≤140mm |  | 0.5 | 否
3.3.6 |  | 光纤接口可兼容其他品牌导光束 |  | 0.5 | 否
3.3.7 |  | 具备镜鞘自锁功能 |  | 0.5 | 否
3.4.1 | 动力刨削系统 | 具有LCD触控液晶显示屏 |  | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 动力主机具有双手柄通道，可自由切换工作模式 |  | 0.5 | 否
3.4.3 |  | 动力主机可自动识别刨刀、磨头类型，具有转速记忆功能 |  | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 动力主机具有双往复模式选择，支持转速调节，频率调节 |  | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 手控手柄，通过手柄按键可操控刀头的正转、反转、往复转及停止，并能在预设速度（高速和低速）之间交替切换 |  | 0.5 | 是
3.4.6 |  | 动力系统具有刨刀切割窗锁定位功能，可避免进入人体后损伤软组织 |  | 0.5 | 否
3.4.7 |  | 动力手柄支持高温高压消毒灭菌 |  | 0.5 | 否
3.5.1 | 等离子手术系统 | 等离子主机具备可触摸显示屏，可全触摸式智能操作 |  | 0.5 | 否
3.5.2 |  | 等离子主机工作频率≤110kHz |  | 0.5 | 否
3.5.3 |  | 主机具备彩色灯条，切割模式、凝血模式可根据不同颜色直观区分 |  | 0.5 | 否
3.5.4 |  | 等离子系统切割模式不少于9档可调，凝血模式不少于5档可调 |  | 0.5 | 是
3.5.5 |  | 等离子系统具有治疗时间计时功能 |  | 0.5 | 否
3.5.6 |  | 等离子设备具备自检功能 |  | 0.5 | 否
3.5.7 |  | 等离子系统具有内窥镜保护功能：碰到金属短路报警并停止输出，防止损坏内窥镜 |  | 0.5 | 否
3.6.1 | 关节镜手术器械 | 剪线器，工作长度≤130mm，开口剪线钳 |  | 0.5 | 否
3.6.2 |  | 抓线钳，工作长度≤130mm，鱼嘴型 |  | 0.5 | 否
3.6.3 |  | 鸟嘴钳，工作长度≤130mm，头翘45° |  | 0.5 | 否
3.6.4 |  | 软组织抓钳，工作长度≤130mm，鱼唇带齿 |  | 0.5 | 否
3.6.5 |  | 卵圆篮钳，工作长度≤125mm，头端宽度≤6mm、开口角度≥35°，直型 |  | 0.5 | 否
3.6.6 |  | 卵圆篮钳，工作长度≤125mm，头端宽度≤6mm、开口角度≥35°，头翘 |  | 0.5 | 否
3.6.7 |  | 探勾，工作长度≤150mm，钩深≤4.2mm |  | 0.5 | 否
3.6.8 |  | 交换棒，长度≤330mm，直径φ4mm |  | 0.5 | 否
3.6.9 |  | 推结器，工作长度≤168mm，头端孔径≤1.3mm |  | 0.5 | 否
3.6.10 |  | 缝合钩，工作长度≤145mm，左弯45° |  | 0.5 | 否
3.6.11 |  | 缝合钩，工作长度≤145mm，右弯45° |  | 0.5 | 否
3.6.12 |  | 缝合钩，工作长度≤141mm，直型 |  | 0.5 | 否
3.6.13 |  | 镍钛丝，长度≤550mm，直径≤0.2mm |  | 0.5 | 否
3.6.14 |  | 骨锤，长度≤181mm |  | 0.5 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  |  | 26.5
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  | 1、4K摄像系统： 1) 摄像主机（本包件核心产品，需提供二类注册证）：1个； 2) 摄像头：3个；3) 光源主机：1个；4) 导光束：3根；5) 4K显示器：1台 2、关节内窥镜： 1) 30°内窥镜（需提供二类注册证）：3个；2) 关节镜镜鞘：3个；3) 穿刺器：3个 3、刨削系统： 1) 刨刀主机（需提供二类注册证）：1台；2) 刨刀手柄，手控：3个 4、等离子手术系统： 等离子主机（需提供三类注册证），含脚踏，3台 5、专业台车：4层台车，带活动臂，1台 6、手术器械： 1) 剪线钳，左开口：2把 2) 抓线钳，小鱼嘴：2把 3) 鸟嘴钳，头翘45°：2把 4) 软组织抓钳，可抓可取：2把 5) 卵圆篮钳，直型：2把 6) 卵圆篮钳，头翘：2把 7) 探勾：2把 8) 交换棒：2把 9) 推结器：2把 10) 缝合钩，左弯45°：2把 11) 缝合钩，右弯45°：2把 12) 缝合钩，直型：2把 13) 镍钛丝：10根 14) 骨锤：2把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 |  | R需要 ¨不需要
4.4 | 调试 |  | 供应商负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由供应商承担）
4.5 | 联机（若需要） |  | 医疗设备必须免费提供信息系统接口，并由供应商承担与医院相应信息系统的联机费用。
4.6 | 培训 |  | 供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训
4.7 | 验收方案 |  | 供应商代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 1、开机率及响应时间：开机率≥95 %（以365天/年计）； 2、故障紧急叫修时，维修响应时间≤2小时； 3、专业维修工程师到达现场时间≤24小时，24小时内排除故障或提供应急措施； 4、如在7天内无法修复，则提供与该设备相同的备用机
5.2 | 服务内容与计划 |  | 1、供应商按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由供应商承担。 2、供应商须确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向供应商提出退换或索赔的要求。
5.3 | 维保内容与价格 |  | 1、在质保期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由供应商承担； 2、安装、调试、培训、验收合格后，整机及手术器械免费质保≥3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件；提供原厂服务承诺书。
5.4 | 质保期外服务内容与计划 |  | 1、质保期满后，供应商应对设备提供终身维修。免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。 2、年度定期预防性维护保养次数，不少于4次；
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 1、在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足； 2、提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价； 3、出保后零件费用不高于市场价的75%收取。

## 包二术中多影像导航介入超声
上海市同济医院2026年医疗设备采购需求
设备名称：术中多影像导航介入超声
采购编号： 0026-W00029013 预算总价：1500000元
预算单价：1500000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √否
需求内容及描述 |  |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备用途说明：主要用于腹部、外科、外周血管、小器官泌尿、微创介入、术中及腹腔镜等临床超声应用及教研工作。
二、主要技术参数
2.1 | 超声主机液晶显示器≥24英寸，彩色液晶触摸屏≥15.5英寸，具备同屏显示（显示器与触摸屏同时显示实时/既往或第三方影像图像），滑屏翻页功能及手势操作功能，支持TGC增益调节。 |  |  | 2 | 是
2.2 | 微血管增强显像技术，≥10级色阶调节，能清晰可视细小血管和低速血流，具备HFR模式，支持凸阵、线阵、腔内（包括凸线双平面）、容积探头、腹腔镜探头、术中探头等。 |  |  | 2 | 是
2.3 | 凸阵、线阵、腹腔镜、术中等探头适用实时造影功能，具有造影双幅动态显示功能，造影动态图像连续不间断采集时间≥10分钟。超声主机显示屏幕可显示MI机械指数和DP声压指数。 |  |  | 2 | 是
2.4 | 主机可以支持三影像融合成像，具有实时超声图像与CT/MRI/PET中任意二者融合。 |  |  | 2 | 是
2.5 | 具备开槽设计的凸阵探头，该探头的最低扫描频率小于1.5MHz，支持平面内0°角进针。 |  |  | 2 | 是
2.6 | 探头具有指示灯，在冻结和扫查状态下能显示不同颜色，并能在介入操作时提示选择正确的进针方向。 |  |  | 2 | 是
2.7 | 主机可支持单晶体探头数量≥5把；且其中至少1把单晶体探头的最高显示频率≥25MHz。 |  |  | 2 | 是
2.8 | 主机工作频率范围：1.0MHz到25.0MHz；且支持凸阵、线阵及相控阵探头扫描。 |  |  | 2 | 是
2.9 | 配置探头：单晶体腹部探头：凸阵显示频率至少包含：1.0～8.0MHz 小器官探头：线阵显示频率至少包含：3.0～15.0MHz 腹腔镜探头：线阵显示频率至少包含：4.0～13.0MHz 术中探头：线阵显示频率至少包含：4.0～13.0MHz |  |  | 2 | 是
2.1 | 主机支持并可选配组合式术中三合一探头，包括T型、J型、I型三型变换。 |  |  | 2 | 是
主要技术参数小计分值 |  |  |  | 20
三、一般技术参数
3.1.1 | 彩色多普勒超声波诊断仪主机系统 | 全数字化超声平台，全数字多路波束形成器。 |  | 0.5 | 否
3.1.2 |  | 超声主机具备实时双幅投屏功能：可将超声显示屏及触摸屏内容实时同屏无线传输至第三显示屏，可用于术中监测及科研教学等场景。 |  | 0.5 | 否
3.1.3 |  | 具备穿刺针增强技术及穿刺引导功能，支持穿刺目标的定位及距离显示。 |  | 0.5 | 否
3.1.4 |  | 主机具有自适应背光功能：触摸屏上的亮度传感器可以根据使用环境自动调整显示亮度。 |  | 0.5 | 否
3.1.5 |  | 具备多影像实时随访功能，可直接获取和浏览CT/MR/X线/超声的DICOM图像，进行同屏对比诊断。 |  | 0.5 | 否
3.1.6 |  | 超声波束可全程发射及全程接收聚焦，扫查区域无焦点显示，近、中、远场图像均匀一致。 |  | 0.5 | 否
3.1.7 |  | 具备实时多声束空间复合成像功能，能多角度观察，复合线数不少于15条。 |  | 0.5 | 否
3.1.8 |  | 具备冻结或实时高清多级放大功能，最大级别≥50倍。 |  | 0.5 | 否
3.1.9 |  | 能对发射脉冲频带及能量进行双控制，脉冲信号能匹配造影剂微泡的非线性响应。通过调节DP指数,可直接调节MI机械指数，最低≤0.01。 |  | 0.5 | 否
3.1.10 |  | 具备在机造影定量分析功能,可以对造影剂峰值强度、灌注曲线下面积、到达灌注峰值时间等多参数进行定量分析评估，并支持多普勒（血流）定量分析。 |  | 0.5 | 否
3.1.11 |  | 具备应变式弹性成像功能，能以黑白、伪彩或彩色编码的方式显示，来判别病变组织的弹性大小，可应用于凸阵探头、线阵探头、腔内（包括凸线双平面腔内）探头、术中探头等。 |  | 0.5 | 否
3.2.1 | 测量与分析 | 常规测量软件包、支持多普勒血流测量及分析(含实时多普勒自动描记)。 |  | 0.5 | 否
3.2.2 |  | 至少具备腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、外周血管的专科测量包，能自动生成报告。 |  | 0.5 | 否
3.3.1 | 信息存储系统 | 具备图像存储与（电影）回放重现单元。 |  | 0.5 | 否
3.3.2 |  | 信号输入/输出：输出信号：高清输出接口。 |  | 0.5 | 否
3.3.3 |  | 参考信号：心电、心音。 |  | 0.5 | 否
3.3.4 |  | 数据连通性：医学数字图像传输、有线/无线数据传输系统、DICOM3.0接口图像传输部件。 |  | 0.5 | 否
3.3.5 |  | 图像管理与记录装置：超声图像存档与病案管理系统，内置CD-RW/DVD-RW。 |  | 0.5 | 否
3.3.6 |  | 主机系统：固态硬盘≥1TB，主机内置不少于10个USB接口，具备不少于6个USB3.0接口。 |  | 0.5 | 否
3.3.7 |  | 以往图像与当前图像同屏对比显示，可同时支持至少4幅图像实时同屏对比，可为一幅动态图像与三个静态图像对比，并且每幅图像支持单独回放。 |  | 0.5 | 否
3.3.8 |  | 原始数据处理，可进行伪彩、深度及测量等参数调节 |  | 0.5 | 否
3.4.1 | 系统通用功能 | 系统通道数≥1700万。 |  | 0.5 | 否
3.4.2 |  | 动态范围≥350dB。 |  | 0.5
3.4.3 |  | 无针触点式激活探头接口数量≥4个，可以互换使用（具备接口照明） |  | 0.5 | 否
3.4.4 |  | 预设条件：针对不同的检查脏器，可以预置最佳化图像的检查条件，及常用所需的外部调节及组合调节。 |  | 0.5 | 否
3.4.5 |  | 性能：超宽频带变频探头，在二维中心频率不少于6种，谐波中心频率不少于6种；多普勒频率不少于6种；变频个数可视可调。 |  | 0.5 | 否
3.4.6 |  | 类型：支持单晶体凸阵探头、单晶体线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内探头等 |  | 0.5 | 否
3.4.7 |  | 超声系统最大扫描深度≥50cm，发射声束聚焦：发射≥8段。 |  | 0.5 | 否
3.4.8 |  | 回放重现：灰阶图像回放≥2048幅，回放帧数不少于40000帧。 |  | 0.5 | 否
3.4.9 |  | 频谱多普勒：显示方式：脉冲、连续、 高脉冲重复频率。 |  | 0.5 | 否
3.4.10 |  | 最大测量速度：PWD≥±10.6m/s，CWD≥24m/s。 |  | 0.5 | 否
3.4.11 |  | 最低测量速度：PW≤0.01m/s(非噪声信号)。 |  | 0.5 | 否
3.4.12 |  | 取样宽度及位置：0.5－24mm可逐级调节，调节精度≤0.5mm。 |  | 0.5 | 否
3.4.13 |  | 零位移动：≥8级。 |  | 0.5 | 否
3.4.14 |  | 显示控制：反转显示（左右，上下），零移位，B-刷新（手控，时间，ECG同步），D扩展，B/D扩展，局放及移位。 |  | 0.5 | 否
3.4.15 |  | 彩色多普勒：至少具有速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示等显示方式。 |  | 0.5 | 否
3.4.16 |  | 彩色增强功能：至少具有方向性能量图，精细血流成像，高清血流成像，微血管成像，立体血流成像等功能。 |  | 0.5 | 否
3.4.17 |  | 显示取样框调整：线阵扫描感兴趣图像范围：不小于±30度。 |  | 0.5 | 否
3.4.18 |  | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。 |  | 0.5 | 否
3.4.19 |  | 主机支持并可选配中央开槽的零角度专业穿刺探头、双平面探头、经食道探头。 |  | 0.5 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 |  | 主机一台； 单晶体腹部探头一把； 小器官探头一把； 腹腔镜探头一把； 术中探头一把
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 |  | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 |  | R需要 ¨不需要
4.4 | 调试 |  | 供应商负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由供应商承担）
4.5 | 联机 |  | 医疗设备必须免费提供信息系统接口，并由供应商承担与医院相应信息系统的联机费用。
4.6 | 培训 |  | 供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训
4.7 | 验收方案 |  | 供应商代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 |  | 开机率及响应时间：开机率≥95 %（以365天/年计）； 故障紧急叫修时，维修响应时间≤2小时； 专业维修工程师到达现场时间≤24小时，24小时内排除故障或提供应急措施； 如在5天内无法修复，则提供与该设备相同的备用机
5.2 | 服务内容与计划 |  | 供应商按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由供应商承担。 供应商须确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向供应商提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒买方该设备存在的问题或隐患。
5.3 | 维保内容与价格 |  | 在质保期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由供应商承担；整机免费质保≥3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。提供原厂服务承诺书。 质保期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。
5.4 | 备品备件供货与价格 |  | 在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足。 提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价； 出保后零件费用不高于市场价的80%收取。

## 包三便携式近红外脑功能成像装置
上海市同济医院2026年医疗设备采购需求
设备名称：便携式近红外脑功能成像装置
采购编号：0026-W00029015 预算总价：1200000元
预算单价：1200000元 采购数量：1台
所属医疗设备类别：□第一类 þ第二类 □第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
£ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 √ 否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备通过检测近红外光吸收变化，多点测量大脑皮层氧合与脱氧血红蛋白浓度，生成脑血流、脑代谢及循环状态图谱图像，用于脑功能评估、科学研究及临床辅助诊断与康复监测。
二、主要技术参数
2.1 | 通道数：单主机，非级联，≥53通道（非断层）；包含≥16发射探头，≥16接收探头，探测器为雪崩二极管APD； |  | 2 | 否
2.2 | 检测波长：LED光源，700nm≤波长≤900nm； |  | 2 | 否
2.3 | 波长间隔：最长波与最短波之间的波长间隔≥120nm，单波长发射探头光功率≥45mW； |  | 3 | 否
2.4 | 探头防水性达到IPX7或以上，探头与头帽均具备生物安全相容性；提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方专业检测机构出具的检测报告作为证明材料； |  | 2 | 是
2.5 | 便携式穿戴设备：背包穿戴式采集，具有抗运动干扰能力，适用于自然活动状态下脑功能活动信号采集； |  | 2 | 否
2.6 | 配备完全兼容的科学研究专业分析软件，具备一站式数据分析功能，提供数据预处理、伪迹识别与校正、事件编辑、区块平均脑激活计算、一般线性模型GLM脑激活计算、脑网络连接计算、统计分析、批处理、结果可视化、超扫描分析等功能；提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； |  | 3 | 是
2.7 | 脑连接分析：支持个体数据脑连接计算及双脑数据神经同步计算，提供≥3种脑连接分析功能，提供≥2种二维脑连接图谱，提供≥5种视角的三维脑功能连接图谱；提供具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； |  | 3 | 是
2.8 | 超扫描数据分析：支持对超扫描采集的双数据进行小波变换相干性分析；提供≥2种数据对齐方式；支持超扫描小波变换相干分析的数值和图片结果一键批量导出；提供国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 主机功耗：不高于50VA |  | 1 | 否
3.2 | 探头动态范围：≥100dB |  | 1 | 否
3.3 | 自适应增益调整动态范围：≥120dB |  | 1 | 否
3.4 | 采集软件：信号显示方式包括层叠曲线、散布曲线、拓扑二维图像和拓扑三维MRI图像融合显示等，同时同屏显示HBO、HBR、HBT三个3D脑激活图； |  | 1 | 否
3.5 | 在数据采集过程中，应至少同时显示HBO、HBR、HBT三种血红蛋白变化量各自的三维脑地形图，并支持自由角度旋转观察，不受固定视角限制，实现采集过程中脑区空间信息的灵活观察；提供软件截图作为证明材料； |  | 1 | 是
3.6 | 在任务检测或测试过程中，可通过流程图形式实时提示任务进程与事件标记；支持对同一被试或不同被试的多次采集数据进行对比分析，并可基于多次对比结果生成对比报告，对比报告应支持整体导出并用于打印输出； |  | 1 | 否
3.7 | 采集方式：分时采集；采样率：≥11Hz； |  | 1 | 否
3.8 | “L型”带内置弹簧装置，非直条型，配置好后无需反复插拔光纤； |  | 1 | 否
3.9 | 支持与脑电（EEG）、tDCS、TMS联用； |  | 1 | 是
3.10 | 自定义任务课题设计，支持语音提示，支持自定义刺激素材，包括视频、音频、图片、文字，支持自定义时间长度和播放时序； |  | 1 | 否
3.11 | 支持数据分析，支持时间窗、特征值、感兴趣区域，以及ROI计算因子，并能够执行相应计算； |  | 1 | 否
3.12 | 内置语言流畅性、脑卒中康复检查任务；提供配套肢体检测任务，能提取血红蛋白浓度变化定量指标，并生成对应的三维图谱，可一键数据分析并生成脑功能检查报告； |  | 1 | 否
3.13 | 内置言语流畅性、Go-Nogo、N-back等多个临床研究模板，并针对模板提供自动分析和参数提取，任务课题可一键切换； |  | 1 | 否
3.14 | 临床报告具有多种图表：包含散布曲线、拓扑二维图、拓扑三维图、特征值图表等，报告支持预览，可另存为word、pdf格式文本； |  | 1 | 否
3.15 | 伪迹移除/校正：可自动/手动识别运动伪迹，自动根据标准差和幅值的阈值去除/校正头动伪迹，手动去除/校正头动伪迹； |  | 1 | 否
3.16 | 3D定位数据分析：导入探头的3D空间定位数据，配准到标准头模，提供至少6种脑模板配准（包括但不限于 LPBA40、YEO等图谱），支持导入定位信息；提供软件截图作为证明材料； |  | 1 | 是
3.17 | 三维脑图结果：支持多视图同屏同时显示，包含正视图、左视图、右视图、后视图、俯视图及任意角度自由转换； |  | 1 | 否
3.18 | 一键批处理：支持BlockAverage、功能连接、GLM的数据文件一键批量处理；提供国内具备CMA或CNAS认证资质的第三方机构出具的检测报告首页和对应关键页作为证明材料； |  | 1 | 是
3.19 | 数据显示：支持显示原始光强信号曲线、光密度曲线、血红蛋白浓度曲线；支持区块平均激活图、GLM beta值激活图，脑网络连接图、统计参数图等结果的多种显示方式，包括二维拓扑显示、二维头模叠加显示、三维MRI图像融合叠加显示（玻璃视图效果等）等； |  | 1 | 否
3.20 | 图像保存：图像保存：支持波形、二维、三维图像的各种查看方式与保存为".tif"、".bmp"、".mat"等格式。 |  | 1 | 否
一般技术参数小计分值 |  |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1.主机：1台 2.发射接收探头：1套 3.电源适配器：1个 4.探头适配器：1套 5.头帽：2顶 6.系统软件：1套 7.分析软件：1套 8.加密锁：1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 系统升级按照厂家发布的最新适配版本免费更新。开放数据端口协议，后续可配合医院进行数据管理软件的联机。产品应能稳定运行，且软件需随着技术进步而升级，提供易于实施的软件升级方案。终身软件免费升级。
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4.4 | 调试 | 供应商负责设备到货搬运和安装就位，并提供详细的验收标准、验收手册（由此产生的费用由供应商承担）
4.5 | 联机（若需要） | 医疗设备必须免费提供信息系统接口，并由供应商承担与医院相应信息系统的联机费用。
4.6 | 培训 | 供应商应免费对采购人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训
4.7 | 验收方案 | 供应商代表、使用部门代表、相关职能部门代表共同验收
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 开机率及响应时间：开机率≥95 %（以365天/年计）； 故障紧急叫修时，维修响应时间≤2小时； 专业维修工程师到达现场时间≤24小时，24小时内排除故障或提供应急措施； 可提供备用机
5.2 | 服务内容与计划 | 供应商按配置要求，提供原装全新设备，安装调试过程中所需零配件均由供应商承担。 供应商须确保其产品质量、性能及技术参数达到采购人要求，如不能满足采购人要求，则采购人有权向供应商提出退换或索赔的要求。 安装、调试、培训、验收合格后，对该设备进行≥2次/年免费巡检，整机清洁，并提醒买方该设备存在的问题或隐患。
5.3 | 维保内容与价格 | 在质保期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工费用等）均由供应商承担；整机免费质保≥3年。质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。提供原厂服务承诺书。 质保期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，维修采用先修后结的方式。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 在中国境内设有专门的备品备件仓库，保证备件供应及时、充足。 提供投标产品在质保期外的主要零配件和易损件清单并进行报价； 出保后零件费用不高于市场价的80%收取。