## Sheet1
生化免疫流水线仪器及轨道扩容项目 采购需求
设备名称：生化免疫流水线仪器及轨道扩容
采购数量：一套
预算总价人民币元：2500000.00
所属医疗设备类别：
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品： þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 由轨道连接设备，用于免疫分析的全自动、可随机访问系统，由软件控制，用于多种项目的体外定性和定量检测的体外诊断（IVD），实现自动化管理及运行。
二、主要技术参数
全自动化学发光分析仪（核心设备）
2.1.1 | 单模块试剂通道：≥45个，自带5-10℃冷藏功能 |  | 3 | 是
2.1.2 | 采用一次性Tip/cup加样系统，减少交叉污染 |  | 3 | 是
2.1.3 | 可接入流水线，不影响原有进样模块，无需进样转换 |  | 4 | 是
2.1.4 | 急诊样品：可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试，真正实现急诊功能，急诊项目检测时间≤9分钟 |  | 4 | 是
2.1.5 | 检测项目要求：至少可开展肿瘤标志物（必须包含肺癌五项筛查标志物 神经元特异性烯醇化酶（NSE）、细胞角蛋白19片段（CYFRA 21-1）、癌胚抗原（CEA）、胃泌素释放肽前体（proGRP）、鳞状细胞癌抗原（SCC））；传染病（可提供人类免疫缺陷病毒（HIV）抗原抗体检测并出具相对应结果）；甲状腺功能检测项目；骨标志物及N末端B型利钠肽原（NT-proBNP）等心肌检测项目 |  | 4 | 是
2.1.6 | 可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，试剂包装≥100测试 |  | 3 | 是
2.1.7 | 定标要求：两点定标，校准有效期≥2月 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
全自动化学发光分析仪（核心设备）
3.1.1 | 免疫方法学：采用电化学发光或直接化学发光 |  | 1 | 是
3.1.2 | 检测速度：≥300测试/小时 |  | 1 | 是
3.1.3 | 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术，具有其他样本状态检测功能 |  | 1 | 是
3.1.4 | 样本处理：采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥300个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测 |  | 1 | 是
3.1.5 | 样本类型：样本类型包括血清、血浆、尿液等 |  | 1 | 是
3.1.6 | 平均样品需求量：≤30 ul |  | 1 | 是
3.1.7 | 混匀系统：采用无接触式涡轮混匀技术，避免交叉污染 |  | 1 | 是
3.1.8 | 样本稀释功能：可进行样本自动稀释和浓缩检测 |  | 1 | 是
3.1.9 | 重检功能：对异常结果标本实行实时或批量自动重检，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检 |  | 1 | 是
3.1.10 | 仪器具有可扩展性，仪器可模块组合式设计，可连接不同速度及功能的模块，未来具有模块拓展功能，可组成生化免疫一体机 |  | 1 | 是
3.1.11 | 拥有自我备机功能，具备仪器轨道发生故障时，有可独立装载标本的紧急进样口 |  | 1 | 是
3.1.12 | 数据管理系统：制造商原厂数据管理系统；可提供样本结果审核、高级质控、数据备份等功能 |  | 1 | 是
轨道
3.2.1 | 轨道运输速度≥2500管/小时 |  | 2
3.2.2 | 双向轨道运输模式 |  | 1
3.2.3 | 轨道可连接生化分析仪、免疫发光分析仪、血球分析仪、血凝分析仪等 |  | 1
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | 1 化学发光免疫分析仪，1套 2 随机调试设备用试剂、耗材，1批 3 糖类抗原199(CA199)、癌胚抗原(CEA）、甲胎蛋白（APF）三种试剂盒各一盒（300人份/盒）、质控品（含校准品）一套 4 轨道、转盘及接口组件，满足连接需求
4.2 | 随机工具、升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
4.3 | 安装 | √需要 （设备、轨道安装位置示意平面图见附件1）
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术咨询和培训。提供中文操作手册、技术支持电话
4.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
4.8 | 承诺函 | 投标方需承诺：设备及轨道接入采购人检验科现罗氏生化免疫流水线（Cobas 8000）上，实现自动化批量化检测工作。涉及接入流水线的硬件、软件、移机及接口费用等，均包含在本次投标总价内，不另外要求采购人支付任何费用。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间小于1小时，工程师应4小时内到达现场给出解决方案，24小时内不能修复的提供备用机。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务。卖方按配置清单要求，提供投标之前近6个月内全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如履约验收不符合要求，则买方有权向卖方提出终止合同、退换或索赔的要求
5.3 | 维保内容与价格 | 1.整机免费保修60个月，并且每年提供至少4次整机保养服务。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由供应商承担。提供出保后整机维保费用报价。 2.保质期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 1.备件费先修后付款，节假日维修按同样标准收费 2.在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件。 3.投标人应列明能确保设备正常使用的维修配件清单及价格（格式自拟），未列明的视为免费提供。 4.投标人应列明能确保设备正常使用所需试剂、耗材的清单及价格（格式自拟），未列明的视为免费提供。
第一类
第二类
第三类