## Sheet1
上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸机采购需求
设备名称：呼吸机
采购编号：0026-W00029220 预算总价：1200000元
采购数量：3套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：■是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 适用于成人、小儿的危重症机械通气治疗。
二、主要技术参数
呼吸机A（核心产品）:
2.1 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式。无创压力支持或容量支持过程中流量的最大吸气时间Timax可设置范围至少包括：0.1-4s（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.2 | 具有气道压力释放通气模式，具有压力自动释放功能，可通过设置呼气峰流速百分比自动调节低压释放时间，呼气峰流速百分比的范围至少包括：1%-80%（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.3 | 具有可变压力支持通气模式，可以设置压力支持水平和变化百分比，呼吸机自动随机输出压力支持水平（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.4 | 具有自动插管补偿功能，可分别在吸气/呼气和自主/指令通气过程中给予压力的补偿，可显示补偿后隆突端压力波形（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
呼吸机B:
2.5 | 具有高流速氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3-55 mbar(cmH2O)（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.6 | 具有一体化内置高流速氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值且范围至少包括：4-55mbar(cmH2O)（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.7 | 具有图形趋势≥30天（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
2.8 | 具有表格趋势≥30天，记录本条≥5000条（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 32
三、一般技术参数
呼吸机A:
3.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气；具有分钟指令通气模式，指令呼吸与患者的呼吸努力同步，可叠加自动流速功能. |  | 1 | 是
3.2 | 具有关联参数设置功能和关联标示：可以实现PEEP和吸气压力参数关联保持两个参数调整时的压差不变（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 1 | 是
3.3 | 显示屏幕：≥17英寸彩色触摸显示控制屏。具有智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力及顺应性，同时可以显示自主呼吸和指令通气的比率（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
3.4 | 采用顺磁式技术监测吸入氧浓度 |  | 0.5 | 是
3.5 | 可以显示呼吸环至少包括：压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环。三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图。同屏最多显示4条动态环图并可与波形、参数等同屏显示（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 1 | 是
3.6 | 可以测量最大吸气负压NIF，范围至少满足：–80-0 mbar（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 1 | 是
呼吸机B:
3.7 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气 |  | 0.5 | 是
3.8 | 显示屏幕：≥15英寸彩色触摸显示控制屏。具有智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力及顺应性，同时可以显示自主呼吸和指令通气的比率（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
3.9 | 可以测量口腔闭合压P0.1,范围至少满足：–25-0 mbar（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 1 | 是
3.1 | 具有白天和夜间两种模式并且屏幕上具有快捷键：即屏幕从明亮到深色可调，而且可手动和自动进行模式切换，手动设置时屏幕亮度以百分比表示。 |  | 0.5 | 是
3.11 | 具有叹息功能，叹息间隔至少满足：20s- 180min（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 呼吸机A*1套 呼吸机B*2套 每套包含（主机、台车、湿化器、2套呼吸管路、模拟肺、气源管、电源线）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修