## 3D4K手术显微镜
上海市儿童医院医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：3D/4K手术显微镜
采购数量：壹台
预算总价：350万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要用于耳鼻喉科、神经外科显微手术中，局部照明及放大病灶及周边组织的功能，辅助临床更好的完成病灶切除与重建的操作。
★1 | 镜体内需具备全内置的3D与4K摄像影像系统：分辨率≥3840*2160p，需为一体化设计，无需外接分光器和视频适配器。 |  | / | 是
★2 | 需具备一键自动平衡调节系统功能 |  | / | 是
★3 | 单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥610mm |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 照明光源：照明需为双氙灯照明或更优照明方案，主光源和备用光源需可以一键切换。 |  | 5 | 是
2.2 | 提供双激光自动对焦，需全内置设计，可自动调整直到目标平面与调焦平面重合 |  | 5 | 是
2.3 | 提供变倍存储功能，可存储当前工作状态下的放大倍数，并提供最大放大倍数和当前放大倍数间的一键切换功能 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 双人四目,适用于耳鼻喉科、神经外科等显微手术使用 |  | 1 | 否
3.2 | 提供集控触摸屏：需为触摸显示器，≥24英寸，可以控制主机 |  | 2 | 否
3.3 | 需采用完全复消色差镀膜技术或其他保证最佳对比度和清晰度的技术方案，并应用于全部光学系统 |  | 1 | 否
3.4 | 主刀镜（含目镜）：广角目镜，屈光补偿+5D/-8D，眼杯高度可调 |  | 1 | 否
3.5 | 主刀镜（含目镜）：12.5X双目镜筒，0-180°倾角可调 |  | 1 | 否
3.6 | 主刀镜（含目镜）：机头至少具备手动调焦、变倍和调光圈大小的旋钮； |  | 1 | 否
3.7 | 助手镜（含目镜）：至少具备锁控功能，360°旋转可调至对手镜位置 |  | 1 | 否
3.8 | 助手镜（含目镜）：配置全金属插入式直视镜筒 |  | 1 | 否
3.9 | 变焦锁定：适用于激光手术，通过触屏变焦锁定开 |  | 1 | 否
3.1 | 变焦变倍关联：自动将聚焦速度与放大倍率相匹配，在较高放大倍率时，将自动降低预选的聚焦速度。 |  | 2 | 否
3.11 | 变焦照明关联：限制所选工作距离的最大照明强 |  | 2 | 否
3.12 | 自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。 |  | 1 | 否
3.13 | 需具有四连杆支架：需具有电磁锁开关，≥6关节电磁锁 |  | 2 | 否
3.14 | 需具有四连杆支架：显微镜支架底盘尺寸≥800mm×800mm，过顶设计，支架水平有效臂展≥1500mm |  | 2 | 否
3.15 | 提供消毒套抽真空功能：可以将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧贴支架臂，降低术中污染风险。 |  | 2 | 否
3.16 | 提供3D及4K视频录制功能：需具有可外接USB数据存储，至少具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能 |  | 1 | 否
3.17 | 视频输出端口 HD-HDMI, HD-SDI,网络端口 |  | 1 | 否
3.18 | 提供黄荧光功能，造影剂荧光素钠，使用造影剂后，肿瘤组织可在540nm-690nm波长范围的光照下显影 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 主机、支架、主刀镜、助手镜、3D4K超清摄录像系统、24英寸触控屏、一键自动平衡、消毒套抽真空、自动聚焦功能
4.2 | 随机工具 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后30日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4.4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）本项目自验收合格正常使用日起，提供原厂整机免费质保期为≥60个月； （2）投标人须提供所投产品原厂出具的售后服务授权函及最终售后服务承诺书，承诺若投标人注销，原厂继续承担全部质保及维修责任； （3）制造商在中国境内设有全资子公司或办事处，并在本省/所在大区设有常驻售后服务机构； （4）投标产品在国内设有原厂备件保税仓或备件库； （5）投标人应针对本项目组建专门的售后服务团队，至少包括：项目负责人1名（3年以上同类设备管理经验）、原厂认证高级维修工程师≥1名、现场服务工程师≥1名； （6）提供所投设备的终身免费软件升级； （7）在满足质保期要求基础上提供原厂质保期延长服务； （8）若设备故障在72小时内无法修复，投标人需提供备用机
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥2次，并提供标准维护保养报告； （2）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （3）质保期满后每次维修只收取零件费，不收人工费； （4）提供预防性维护保养计划
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单及报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价； （3）提供相关耗材的清单、报价及折扣率； （4）零配件、易损件和备品备件以优惠价供应，折扣率请投标人提供
第一类
第二类
第三类

## 电子胃肠镜系统
上海市儿童医院医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：电子胃肠镜系统
采购数量：壹套
预算总价：180万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于上下消化道检查和治疗
★1 | 提供光学影像增强成像技术，如窄带成像技术或蓝激光成像技术或光学增强技术等 |  | / | 是
★2 | LED光源和图像处理装置集成一体化设计 |  | / | 是
★3 | 兼容性：兼容胃镜、肠镜、超声胃镜、小肠镜、电子鼻胃镜等 |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 提供出血点与深层血管可视化增强光学功能 |  | 4 | 是
2.2 | 提供荧光观察模式 |  | 3 | 是
2.3 | LED光源：≥4色 |  | 3.5 | 是
2.4 | 防水一触式接头 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 13.5
三、一般技术参数
3.1 | 图像处理装置 |  | / | /
3.1.1 | HDTV信号输出模式：16：9和16：10，并可兼容HDTV监视器。可支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出 |  | 0.5 | 否
3.1.2 | 提供自动白平衡调节功能 |  | 0.5 | 否
3.1.3 | 光学影像增强成像观察模式：对色调、构造和亮度进行联合强调 |  | 0.5 | 否
3.1.4 | 色调调节：红色调节≥±5档 |  | 0.5 | 否
3.1.5 | 提供自动增益控制功能 |  | 0.5 | 否
3.1.6 | 提供画中画功能 |  | 0.5 | 否
3.1.7 | 可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据 |  | 0.5 | 否
3.1.8 | 可以设定图像对比度 |  | 0.5 | 否
3.1.9 | 测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光 |  | 0.5 | 否
3.1.10 | 图像强调设定：电子强调内镜图像的细微形态或轮廓来提高图像锐度 |  | 0.5 | 否
3.1.11 | 图像大小选择：可以改变内镜图像的大小 |  | 0.5 | 否
3.1.12 | 快速实时冻结：可以从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来 |  | 0.5 | 否
3.1.13 | 患者数据输入：可以在术前输入最多≥30名患者的数据 |  | 0.5 | 否
3.1.14 | 内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上 |  | 0.5 | 否
3.1.15 | 自定义按钮，给以下按钮分配指定功能；内镜遥控按钮≥5个，脚踏开关≥2个，键盘自定义按钮≥3个 |  | 0.5 | 否
3.1.16 | 提供电子放大功能 |  | 0.5 | 否
3.1.17 | 设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储 |  | 0.5 | 否
3.2 | 监视器 |  | / | /
3.2.1 | 屏幕尺寸：≥27英寸 |  | 0.5 | 否
3.2.2 | 显示设备：TFT矩阵显示 |  | 0.5 | 否
3.2.3 | 显示模式：≥1280×1024 |  | 0.5 | 否
3.3 | 电子胃镜 |  | / | /
3.3.1 | 视野角：正常对焦模式：≥140° 近焦模式：≥140° |  | 0.5 | 否
3.3.2 | 提供高清成像功能 |  | 0.5 | 否
3.3.3 | 支持光学影像增强成像技术 |  | 0.5 | 否
3.3.4 | 景深：正常对焦模式：≥3-100mm 近焦模式：≥1.5-5.5 mm |  | 0.5 | 否
3.3.5 | 插入部外径：≤9.6mm |  | 0.5 | 否
3.3.6 | 先端部外径：≤9.9mm |  | 0.5 | 否
3.3.7 | 弯曲部弯曲角度：上 ≥210°，下≥ 90°，左≥100°，右≥100° |  | 0.5 | 否
3.3.8 | 钳子管道内径：≥2.8mm |  | 0.5 | 否
3.3.9 | 有内镜信息记忆功能：具备 |  | 0.5 | 否
3.3.10 | 清洗时无需盖防水帽：具备 |  | 0.5 | 否
3.4 | 治疗胃镜 |  | / | /
3.4.1 | 视野角：≥140° |  | 0.5 | 否
3.4.2 | 提供高清成像功能 |  | 0.5 | 否
3.4.3 | 支持光学影像增强成像技术 |  | 0.5 | 否
3.4.4 | 常规景深：≥3-100mm |  | 0.5 | 否
3.4.5 | 插入部外径：≤9.8mm |  | 0.5 | 否
3.4.6 | 先端部外径：≤9.9mm |  | 0.5 | 否
3.4.7 | 弯曲部弯曲角度：上 ≥210°，下 ≥90°，左≥100°，右≥100° |  | 0.5 | 否
3.4.8 | 有效长度：≥1030mm |  | 0.5 | 否
3.4.9 | 全长：≥1350mm |  | 0.5 | 否
3.4.10 | 钳子管道内径：≥3.2mm |  | 0.5 | 否
3.4.11 | 最小可视距离：距先端部≤3.0mm |  | 0.5 | 否
3.4.12 | 有内镜信息记忆功能：具备 |  | 0.5 | 否
3.5 | 放大肠镜 |  | / | /
3.5.1 | 视野方向：≥170° 长焦：≥85° |  | 0.5 | 否
3.5.2 | 景深：≥7-100mm 长焦：≥1-2 mm |  | 0.5 | 否
3.5.3 | 插入部外径：≤11.8mm |  | 0.5 | 否
3.5.4 | 先端部外径：≤11.7mm |  | 0.5 | 否
3.5.5 | 弯曲部弯曲角度：上 ≥180°，下 ≥180°，左≥160°，右≥160° |  | 0.5 | 否
3.5.6 | 有效长度：≥1330mm |  | 0.5 | 否
3.5.7 | 全长：≥1655mm |  | 0.5 | 否
3.5.8 | 钳子管道内径全部≥3.2mm |  | 0.5 | 否
3.5.9 | 最小可视距离：距先端部≤3.0mm |  | 0.5 | 否
3.5.10 | 有内镜信息记忆功能：具备 |  | 0.5 | 否
3.5.11 | 硬度调节：≥0-3档调节 |  | 0.5 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 26.5
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1、图像处理装置*1套 2、27寸监视器*1根 3、电子胃镜*1根 4、电子胃镜（治疗）*1根 5、电子肠镜（放大）*1根 6、注水泵、测漏器、内镜转运车各*1套
4.2 | 随机工具 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后30日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4.4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时，以及配套服务免零件费和人工费
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）本项目自验收合格正常使用日起，提供原厂整机免费质保期为≥36个月； （2）投标人须提供所投产品原厂出具的售后服务授权函及最终售后服务承诺书，承诺若投标人注销，原厂继续承担全部质保及维修责任； （3）制造商在中国境内设有全资子公司或办事处，并在本省/所在大区设有常驻售后服务机构； （4）投标产品在国内设有原厂备件保税仓或备件库； （5）投标人应针对本项目组建专门的售后服务团队，至少包括：项目负责人1名（3年以上同类设备管理经验）、原厂认证高级维修工程师≥1名、现场服务工程师≥1名； （6）提供所投设备的终身免费软件升级； （7）在满足质保期要求基础上提供原厂质保期延长服务； （8）若设备故障在72小时内无法修复，投标人需提供备用机
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥2次，并提供标准维护保养报告； （2）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （3）质保期满后每次维修只收取零件费，不收人工费； （4）提供预防性维护保养计划
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单及报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价； （3）提供相关耗材的清单、报价及折扣率； （4）零配件、易损件和备品备件以优惠价供应，折扣率请投标人提供
第一类
第二类
第三类

## 腹部超声诊断仪
上海市儿童医院医疗设备采购项目（第3包） 采购需求
设备名称：腹部超声诊断仪
采购数量：壹台
预算总价：150万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、神经、血管、儿科、急重诊等应用
★1 | 显示器要求：≥26英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥2560*1440，前后移动距离≥40cm，上下移动距离≥20cm |  | / | 是
★2 | 至少提供腹部声衰减模式、肝肾比测量、肝纹理功能，用于辅助定量评估肝脏脂肪变性程度 |  | / | 是
★3 | 支持在机实现微米级的超高分辨率造影成像技术，可显示出＜100um以下直径的微小血管 |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 提供超高分辨率造影成像技术，造影图像采集帧率≥500帧/秒，可显示出＜100um以下直径的微小血管，支持血管密度成像模式，血流速度成像模式，血流方向成像模式，血管密度方向成像模式 |  | 3 | 是
2.2 | 支持腹部粘度系数和频散系数测量，支持浅表粘度系数和频散系数测量，粘性图谱≥5档 |  | 3 | 是
2.3 | 支持血管脉搏波分析,提供反应血管管径变化的管径搏动曲线和搏动时空图,支持测量脉搏波速度早期/晚期均值和标准差、脉搏波速度、管径峰值/谷值、管径峰值/谷值标准差、管径差值、管径搏动比、顺应性 |  | 3 | 是
2.4 | 支持基于射频信号的血管硬度定量分析，可实时跟踪血管上下壁运动并显示血管壁的运动曲线，自动检测颈动脉的弹性和血管硬度 |  | 3 | 是
2.5 | 配置内置电池，不插电状态下，支持60分钟超声检查 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 提供基于原始射频信号的实时内中膜自动测量技术，可在实时图像上进行自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据 |  | 1.5 | 是
3.2 | 提供小儿髋关节自动测量功能，超声主机可自动识别组织结构，自动计算α角,β角，自动进行临床分型 |  | 1.5 | 否
3.3 | 提供超微细血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，可检测并显示组织内部及病灶血流灌注的低速血流，明显提高血流敏感度、血管空间分辨力 |  | 1.5 | 否
3.4 | 提供穿刺针增强显示功能，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，支持自适应校正角度 |  | 1.5 | 否
3.5 | 提供造影灌注图像与剪切波弹性图像同一切面同屏显示， 应用于微循环灌注和弹性联合评估和分析 |  | 1.5 | 否
3.6 | 提供弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据，具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析，支持高帧率剪切波弹性成像 |  | 1.5 | 是
3.7 | 提供造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥5个ROI |  | 1.5 | 否
3.8 | 全自动识别左室容积并计算射血分数，定量分析左心功能。 自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。通过辛普森法输出舒张和收缩末期容积、射血分数、每搏量和心输出量参数 |  | 1.5 | 否
3.9 | 剪切波弹性成像支持探头：凸阵探头、线阵探头 |  | 1.5 | 是
3.1 | 支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示 |  | 1.5 | 否
3.11 | 支持局部声速值，采用自动声速相关算法来测量了肝脏中的声速变化，根据肝实质回波信号测量声速大小，以量化与肝脏脂肪变性严重程度相关的脂肪含量 |  | 1.5 | 否
3.12 | 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等，节省操作时间。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用 |  | 1.5 | 否
3.13 | 具有控制面板集成一体化的两块不同大小的触摸屏，可自定义按键功能，随检查模式自动切换功能，可显示电池剩余电量 |  | 1.5 | 否
3.14 | 探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，可全激活 |  | 1.5 | 否
3.15 | 单晶体凸阵探头频率范围至少包括1.5-6.0 MHz |  | 1 | 否
3.16 | 线阵探头频率至少包括5.0-18.0 MHz |  | 1 | 否
3.17 | 单晶体相控阵探头频率至少包括1.5-4.5 MHz |  | 1 | 否
3.18 | 单晶体凸阵探头至少包括2.0-8.0MHZ |  | 1 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 25
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 主机1台+单晶体凸阵探头2把+线阵探头1把+单晶体相控阵探头1把
4.2 | 随机工具 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后30日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4.4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）本项目自验收合格正常使用日起，提供原厂整机免费质保期为≥60个月； （2）投标人须提供所投产品原厂出具的售后服务授权函及最终售后服务承诺书，承诺若投标人注销，原厂继续承担全部质保及维修责任； （3）制造商在中国境内设有全资子公司或办事处，并在本省/所在大区设有常驻售后服务机构； （4）投标产品在国内设有原厂备件保税仓或备件库； （5）投标人应针对本项目组建专门的售后服务团队，至少包括：项目负责人1名（3年以上同类设备管理经验）、原厂认证高级维修工程师≥1名、现场服务工程师≥1名； （6）提供所投设备的终身免费软件升级； （7）在满足质保期要求基础上提供原厂质保期延长服务； （8）若设备故障在72小时内无法修复，投标人需提供备用机
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥2次，并提供标准维护保养报告； （2）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （3）质保期满后每次维修只收取零件费，不收人工费； （4）提供预防性维护保养计划
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单及报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价； （3）提供相关耗材的清单、报价及折扣率； （4）零配件、易损件和备品备件以优惠价供应，折扣率请投标人提供
第一类
第二类
第三类

## 超广角激光扫描检眼镜
上海市儿童医院医疗设备采购项目（第4包） 采购需求
设备名称：超广角激光扫描检眼镜
采购数量：壹套
预算总价：120万元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备用途：眼底进行照相，获取眼底图像，供医生诊断参考
★1 | 成像范围: 单次成像范围≥170° |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | 成像模式:至少具备超广角视网膜像、超广角脉络膜像、超广角彩照、超广角自发荧光、视盘立体图 |  | 4 | 是
2.2 | 图像分辨率 ≥3900*3000像素，像素间距≤15μm |  | 3 | 是
2.3 | 拍摄模式:至少具备自动拍摄、手动拍摄两种拍摄模式 |  | 3 | 是
2.4 | 具备智能缩放功能：多图像叠加，自发荧光、荧光造影和彩照的叠加查看，支持不同影像之间随病程进行对比查看 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 13
三、一般技术参数
3.1 | 图像拍摄要求:免散瞳 |  | 2 | 否
3.2 | 成像要求:免散瞳，瞳孔最小直径≤2mm |  | 1 | 否
3.3 | 成像时间:图像获取时间≤0.4秒 |  | 2 | 否
3.4 | 通过激光扫描技术可以免散瞳一次性获取≥170°的超大广角视网膜图像或者脉络膜图像，通过眼位引导技术可获取更大的眼底极周边（锯齿缘）视网膜图像或者脉络膜图像 |  | 3 | 否
3.5 | 成像光源：激光成像 |  | 2 | 否
3.6 | 具备广角自发荧光功能：通过532nm绿激光激发眼底脂褐质发出荧光获取超广角自发荧光成像，可以显示色素上皮脂褐质细胞的代谢情况 |  | 2 | 否
3.7 | 激光波长：红激光： 630–670 nm；红激光： 515–540 nm |  | 2 | 否
3.8 | 软件功能
3.8.1 | 具备基础阅片功能：至少包括图片亮度、对比度、图像增益等参数调整；图像放大、自由排列多图查看等 |  | 1 | 否
3.8.2 | 具备3D演示功能：自动模拟医生检查眼底影像的全过程，可模拟屈光不正、白内障等状态进行演示 |  | 2 | 否
3.8.3 | 具备随访分析：同一部位、不同时期影像对比次数≥5次 |  | 2 | 否
3.8.4 | 具备测量和注释功能：支持长度、面积、杯盘比的精确测量以及标记功能（以mm或μm为单位） |  | 2 | 否
3.8.5 | 具备比较叠加功能：图像自动配准,支持不同模式的影像比较叠加 |  | 2 | 否
3.8.6 | 具备全景功能：拍摄≥2张图片，可以自动拼合 |  | 2 | 否
3.9 | DICOM兼容性：DICOM端口可开放，可连接医院信息系统 |  | 2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 27
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1.超广角激光扫描检眼镜1台 2.面罩 2个 3.电脑工作站 1台 4.电动升降台 1台 5.喷墨打印机 1台
4.2 | 随机工具 | 免费提供设备安装、调试设备的耗品、操作手册及维护保养手册，在不降低临床应用功能的前提下，制造商免费提供设备相关的软件升级
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
签约后30日内免费负责将设备运输、安装至使用方指定地点，并进行调试
4.4 | 调试 | 1、货物送达用户指定地点后，卖方应在3天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。 2、投标人须积极配合采购方和使用方按照合同等有效文件进行配置数量和功能验收
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 1、售后服务承诺中体现对培训的响应与保证，提供装机后的用户培训并每年按用户需求免费提供培训（包括指导） 2、支持多种培训模式，包括全员性培训、计划性培训、针对性培训、跟踪性培训等，支持多样化的培训方式，包括多媒体演示与讲解、现场操作演示与指导等，能够提供样机或样品等辅助培训有效开展，结合发生问题频次与原因分析，主动提供医院培训建议与方案，积极配合培训备案工作，免费提供培训课件、操作手册、掌上手册等
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，医院按照招标要求进行验收，投标人所提供产品验收方案和验收手册的合理性和完整性。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 投标人对所投产品报修响应时间≤2小时、到场时间≤24小时，以及配套服务免零件费和人工费
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）本项目自验收合格正常使用日起，提供原厂整机免费质保期为≥60个月； （2）投标人须提供所投产品原厂出具的售后服务授权函及最终售后服务承诺书，承诺若投标人注销，原厂继续承担全部质保及维修责任； （3）制造商在中国境内设有全资子公司或办事处，并在本省/所在大区设有常驻售后服务机构； （4）投标产品在国内设有原厂备件保税仓或备件库； （5）投标人应针对本项目组建专门的售后服务团队，至少包括：项目负责人1名（3年以上同类设备管理经验）、原厂认证高级维修工程师≥1名、现场服务工程师≥1名； （6）提供所投设备的终身免费软件升级； （7）在满足质保期要求基础上提供原厂质保期延长服务； （8）若设备故障在72小时内无法修复，投标人需提供备用机
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥2次，并提供标准维护保养报告； （2）质保期满后整机年保修价格不得高于整机总价的5%； （3）质保期满后每次维修只收取零件费，不收人工费； （4）提供预防性维护保养计划
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）提供主要零配件清单及报价； （2）提供所需的易损件和备品备件的清单、报价； （3）提供相关耗材的清单、报价及折扣率； （4）零配件、易损件和备品备件以优惠价供应，折扣率请投标人提供
第一类
第二类
第三类