## Sheet1
上海市胸科医院医疗设备采购需求（第1包）
设备名称：正电子发射及X射线计算机断层成像系统
采购编号：0026-W00028747 预算总价：23000000 元
预算单价：23000000 元/台 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 设备用于全身各脏器的功能代谢显像，尤其是肿瘤、心脏、神经系统疾病的精准诊断及研究。
二、主要技术参数
2.1 | 晶体厚度：≥21 mm |  | 4 | 是
2.2 | 晶体总体积（长×宽×高×数量块）：≥19,000,000 mm3 |  | 5 | 是
2.3 | 系统灵敏度（NEMA标准，3D采集，不接受等效灵敏度）：≥30 cps/kBq |  | 5 | 是
2.4 | 单个晶体体积（长×宽×高）：≥400 mm3 |  | 4 | 是
2.5 | 单个晶体截面尺寸(长×宽)：≥4.0mm×4.1mm |  | 4 | 是
2.6 | CT球管最大焦点尺寸（IEC 60336/1993）：≤0.9 mm×1.0 mm |  | 4 | 是
2.7 | 提供NMPA认证的原厂心脏高级分析功能（包括冠状动脉血流储备CFR和冠脉血流能力图CFC的计算软件）：是 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 提供TOF技术：提供TOF或DL TOF |  | 1 | 是
3.2 | PET探测器冷却方式：水冷 |  | 1 | 是
3.3 | PET轴向视野：≥31cm |  | 1 | 是
3.4 | 系统峰值噪声等效计数率（NEMA标准，不接受等效NECR）：≥475 kcps |  | 1 | 是
3.5 | PET/CT搭载的CT球管与PET/CT整机品牌一致：是 |  | 1 | 是
3.6 | CT球管最小管电流输出：≤10 mA |  | 1 | 是
3.7 | CT球管螺旋连续扫描能力：≥120 s |  | 1 | 是
3.8 | 3D采集散射分数：≤35% |  | 1 | 是
3.9 | 提供NMPA认证的原厂阿尔茨海默病神经学高级分析平台（须包含3D SSP三维立体定向投影技术）：是 |  | 1 | 是
3.10 | FDA认证的深度学习PET数据重建平台：提供 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、第三方产品要求
4.1 | 铅屏风 3个
4.2 | 表面污染仪1个
4.3 | 辐射巡检仪1个
4.4 | 放射源保险箱1个
4.5 | 注射器保护套1个
4.6 | 铅污物桶1个
4.7 | 铅衣，铅围脖，铅围裙7套
4.8 | 铅衣架1个
4.9 | 个人剂量报警仪5个
4.1 | 活度计1个
4.11 | 自动核药分装仪1个
4.12 | 分装热室1个
4.13 | 空气压缩机1套
4.14 | 高纯气体管路系统1套
4.15 | 层流通风橱1个
4.16 | 数据采集器2个
五、伴随服务要求
5.1 | 设备配置要求 | 配置清单
5.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本内软件推出，给予免费升级和安装
5.3 | 安装 | R需要 口不需要
5.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
5.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
5.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过30天的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期1年；终身维修。
5.8 | 其他 | 无
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_24__小时内到达现场。
6.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
6.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过120万元/年）。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
6.5 | 其他 | 无
七、商务要求
7.1 | 交付地址 | 胸科医院浦东院区
7.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
7.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过30天的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
7.4 | 付款方式 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
7.5 | 质量保证期 | 要求供应商提供自货物按合同规定验收合格之日起不短于12个月的免费质保。
7.6 | 质保金 | 不收取。
7.7 | 履约保证金 | 不收取。
7.8 | 其他 | 无