## 半导体激光手术系统
公卫中心场景类开办费3采购需求（第1包）
设备名称：半导体激光手术系统
预算总价：2000000元
采购数量：4 套
所属医疗设备类别：□第一类 第二类 √第三类
面向企业分类： √ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在医疗机构中使用，半导体激光集激光汽化、凝固功能于一体，与在腔内使用的光纤配合使用，达到闭合效果，适用于外科相关疾病的微创的治疗。
二、主要技术参数
2.1 | 出光方式：360 度环形出光/直出光 |  | 5 | 是
2.2 | 光纤直径可选规格：Φ200/300/400/600/800 µm多种规格可选 |  | 2 | 是
2.3 | LEED （线性能量密度）设定：参数内可设定激光光线性能量密度LEED 值及激光器输出参数，设备自动计算并声调提示光纤回撤速度。 |  | 5 | 是
2.4 | 光纤自动回撤系统：设备具备光纤自动回撤巡航设定功能 |  | 2 | 是
2.5 | 光纤为密封消毒无菌提供，可直接使用。 |  | 5 | 是
2.6 | 设备使用年限：设备使用年限＞5年 |  | 3 | 是
2.7 | 激光波长：≥1000nm |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 25分
三、一般技术参数
3.1 | 激光类型：高功率半导体(GaAs) |  | 0.5 | 是
3.2 | 激光器寿命：＞10000小时 |  | 1 | 是
3.3 | 激光发射模式：单脉冲、多脉冲、连续模式 |  | 0.5 | 是
3.4 | 终端激光输出功率不稳定度：优于±10% |  | 1 | 是
3.5 | 终端激光输出功率复现性：优于±10% |  | 1 | 是
3.6 | 终端发散角(全角）：＜350mrad |  | 1 | 是
3.7 | 能量输出：＜15w |  | 1 | 是
3.8 | 光射距离：发射半径≤4mm，有效保护病灶周围组织 |  | 0.5 | 是
3.9 | 数孔直径NA：≤Φ2.2 |  | 0.5 | 是
3.10 | 光纤接口：SM905标准接口，端口不加密 |  | 1 | 是
3.11 | 光纤耦合提示：设备自检光纤耦合状态，确保光纤末端能量输出 |  | 0.5 | 是
3.12 | 控制界面：触摸屏操控，含有多种语言操作界面，可预设中文菜单，软件终身免费升级。 |  | 0.5 | 是
3.13 | 参数预设系统：可按需求预设治疗参数，使用时直接调取使用。 |  | 0.5 | 是
3.14 | 参数预设功能：术前依据病人状况以及操作者个人操作习惯，个体化预设激光的能量、频率、发光模式、激光发射时长等。 |  | 0.5 | 是
3.15 | 故障代码提示：设备集合故障代码自动报错提示，便于使用者、技术人员快速解决，减少故障排查等待时间，提高维修效率 |  | 0.5 | 是
3.16 | 单脉冲持续时间：1ms-9000ms |  | 0.5 | 是
3.17 | 重复脉冲持续时间：1ms一9000ms |  | 0.5 | 是
3.18 | 重复脉冲间隔时间：0ms-9999ms |  | 0.5 | 是
3.19 | 脚踏开关：防护等级IPX8 |  | 0.5 | 是
3.20 | 瞄准光波长：600nm-700nm |  | 0.5 | 是
3.22 | 瞄准光强度：0-100强度可调 |  | 0.5 | 是
3.23 | 瞄准光传输：光纤，耦合到治疗光束。 |  | 0.5 | 是
3.24 | 瞄准光安全等级：3R类 |  | 0.5 | 是
3.25 | 冷却系统：独立风冷循环 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15分
技术参数总计分值 |  |  | 40分
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 半导体激光手术系统 4套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，到场时间在48小时内。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## 甲状旁腺荧光摄像系统
公卫中心场景类开办费3采购需求（第2包）
设备名称：甲状旁腺荧光摄像系统
预算总价：1250000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 R第二类 □第三类
面向企业分类： R面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 本系统能够探查830-1000nm波段的近红外信号，同时与荧光造影剂吲哚菁绿（ICG），美兰（MB)配合使用，可实时观察淋巴系统造影和血管系统造影。亦可不借助荧光造影剂对甲状旁腺进行自体荧光成像，适用于在手术中提供实时近红外荧光影像导航，并可借助5G互联网实现甲状腺手术远程指导及示教。
二、主要技术参数
2.1 | 激发光亮度等级以指示灯数目，显示≥20档，一目了然； |  | 2 | 是
2.2 | 光学通道：可实现吲哚菁绿，复他舒，甲状旁腺自体荧光分子成像，多成像通道模式； |  | 3 | 是
2.3 | 光学成像显影实现复他舒显影； |  | 2 | 是
2.4 | 具备甲状旁腺自体荧光成像功能，可无需借助任何药物/造影剂即可实现术中实时探查甲状旁腺； |  | 2 | 是
2.5 | 探测灵敏度：皮摩尔级； |  | 1 | 是
2.6 | 荧光响应动态范围信噪比SNR＞20dB、信背比SBR＞3时，荧光响应动态范围为≥20dB； |  | 2 | 是
2.7 | 支持同品牌5G直播平台，最大限度的保证了直播的兼容性和稳定性； |  | 2 | 是
2.8 | 光源激光分类为3R，在保证设备使用效果的同时，可以最大限度的保护医护人员和患者； |  | 2 | 是
2.9 | 具备激发光自灭保护功能，更好保障医患安全，自灭时间可自定义 |  | 2 | 是
2.10 | Linux系统操作系统，提供比windows系统更高的稳定性、操作性及安全性； |  | 5 | 是
2.11 | 回放模式：用于术后的定量数据分析，分析形式≥ 4种，包括但不仅限于：伪彩模式，动态点位选取，百分比转化，梯度线（等位线）模式； |  | 2 | 是
2.12 | 屏幕：触摸屏，21.5英寸，1920*1080 超大全真彩显示器 |  | 3 | 是
2.13 | 采集通道：4～16 通道,刺激通道 2 通道 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30分
三、一般技术参数
3.1 | 视频信号：视频图像≥1080p，每秒帧率≥25帧，画面流畅，无闪烁及干扰； |  | 0.5 | 是
3.2 | 主机镜头：专用红外高透镜头，最大程度捕捉红外荧光信号，使得成像清晰准确； |  | 0.5 | 是
3.3 | 光源功率调节：光源亮度多档可调，能够满足不同手术的需求； |  | 0.5 | 是
3.4 | 探测深度：自体荧光最大探测深度≥5mm，更容易找到深层的甲状旁腺组织，为术者提供最大可能的手术预判； |  | 0.5 | 是
3.5 | 通过操作系统的功能按键，能实现拍照和录像功能，支持动态录像状态下采集实时照片； |  | 0.5 | 是
3.6 | 具有物理指示灯，可以提示激发光源强度，指示灯数量≥2个； |  | 0.5 | 是
3.7 | 可以通过手柄物理按键实现激发光切换； |  | 0.5 | 是
3.8 | 在信噪比SNR＞20dB、信背比SBR＞3时，最低探测浓度≤3nmol； |  | 0.5 | 是
3.9 | 主机内置存储介质容量≥1TB，提供外置USB接口，能够支持将视频或者图片素材导出； |  | 0.5 | 是
3.10 | 软件提供多模块模式，软件操作界面友好，模块逻辑清晰，提供开发者升级模式； |  | 0.5 | 是
3.11 | 软件模块数量≥ 3个，包括但不仅限于：病人档案模块、实时模块、分析模块；病人档案模块：支持病人的信息存储，自动建立病人专属的文件夹，同时支持病人资料的检索和预览； |  | 0.5 | 是
3.12 | 实时模块：提供实时图像的浏览，支持图像的截图及录像； |  | 0.5 | 是
3.13 | 软件参数调节：支持软件参数预设模式，同时支持高级调节模式，调节功能包括但不仅限于：亮度、对比度调节； |  | 0.5 | 是
3.14 | 动态点位模式：支持任意选取图像上点位，可选取数量≥ 9个； |  | 0.5 | 是
3.15 | 支持回放模式下，任意分析形式的后处理视频或者图片导出，视频转化为伪彩视频存储在本地硬盘，并可将伪彩视频导出； |  | 0.5 | 是
3.16 | 具有荧光颜色扩展功能；具有AI扩展功能，支持同品牌AI盒子、可拓展AI功能； |  | 0.5 | 是
3.17 | 兼容同品牌内窥镜摄像系统，实现双显影联合应用；（提供技术白皮书或说明书） |  | 0.5 | 是
3.18 | 自动检测：具备自动检测和屏蔽高频设备干扰功能，自动排除刺激伪迹对于神经信号的干扰，排除假信号； |  | 0.5 | 是
3.19 | 刺激神经有清晰提示音，显示具体数字，医生可实时判断神经的定位 |  | 0.5 | 是
3.20 | 数据分析：波形的回顾和回看软件 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10分
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.控制主机1台（需提供符合采购需求要求类别的《中华人民共和国医疗器械注册证》），2.医用移动台车1台 3.显示器（医用监视器）1台， 4.医用键盘、鼠标（含触摸板）1套，医用级别 5.专用红外高透镜头1个 6.U盘1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，到场时间在48小时内。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## 超声刀
公卫中心场景类开办费3采购需求（第3包）
设备名称：超声刀
预算总价： 1100000元
采购数量： 2套
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 主机可以兼容超声及高频电能两种能量，用于外科手术中的软组织切割和凝血。
二、重要技术参数
1 | 主机至少具备超声刀，高频电刀单双极，等离子电切，双极血管闭合功能 |  | 5 | 是
2 | 主机双极血管闭合模式下，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。 |  | 4 | 是
3 | 可至少同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械 |  | 3 | 是
4 | 具备以太网接口，支持数据传输功能。 |  | 2 | 是
5 | 具备增强凝血功能：通过应用高级算法，同时结合超声刀头对组织的感应，实时调节能量输出，实现超声刀头应用于最大7mm血管凝闭功能。 |  | 3 | 是
6 | 具备单极共享凝结功能，可同时激发两个单极器械。 |  | 3 | 是
合计 |  |  | 20
三、一般技术参数
1 | 主机配备≥8英寸LCD触摸屏操控，分辨率达到1024 x 768 |  | 1 | 是
2 | 刀杆提供刻度标识，可以支持尺寸测量功能。 |  | 1 | 是
3 | 超声刀头尖端具备黑色防粘连涂层。 |  | 2 | 是
4 | 系统功率储备指数＞3. |  | 1 | 是
5 | 具备智慧组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，根据组织特性实时精准调控能量，保证切割不同组织始终流畅。 |  | 2 | 是
6 | 主机具备报警功能，报警发生时，可点击查看解决措施，便于操作者及时处理故障。 |  | 1 | 是
7 | 双极血管闭合模式，无需设置模式、功率，插入器械主机可自动识别，并进入双极血管闭合模式。 |  | 2 | 是
8 | 双极血管闭合模式凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。 |  | 2 | 是
9 | 高频单极切割模式≥2种：激励频率：≥434kHz；纯切功率：≥300W；混切功率：≥200W； |  | 1 | 是
10 | 高频单极凝结模式≥3种：激励频率：≥434kHz；凝血功率：≥120W。 |  | 1 | 是
11 | 高频双极凝结模式≥4种模式；双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率≥434kHz；双极柔和电凝的工作频率≥350kHz。双极凝结模式功率≥70W |  | 1 | 是
12 | 双极血管闭合功能工作频率≤350kHz±10%；额定功率≥300W±15% |  | 2 | 是
13 | 等离子双极模式≥3种，工作频率为≥430kHz，最大功率不小于347W。 |  | 3 | 是
一般参数分值合计 |  |  | 20
参数分值合计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 超声刀主机*2 能量集成模块*1 动力系统*1 台车*2 换能器*8 电刀单极脚踏*1 电刀双极脚踏*1
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_4_小时内维修响应，专业维修工程师要求_12__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。

## 电外科设备
公卫中心场景类开办费3采购需求（第4包）
设备名称：电外科设备
预算总价： 1800000元
采购数量： 1批
所属医疗设备类别：¨第一类 R第二类 R第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于各类外科手术中对人体软组织进行切割和凝血
二、重要技术参数
高频电刀（单极）、高频电刀（双极）
1 | 具备组织感应技术，≥2000万次/秒侦测组织阻抗，根据组织特性实时调控能量，保证切割不同组织。 |  | 4 | 是
2 | 双极血管闭合模式下，可用于外科手术中凝闭组织和直径≤ 7mm 的动脉血管、静脉血管及淋巴管。（提供技术说明书） |  | 3 | 是
氩气刀
3 | 采用双工作频率设计：单极≥512kHz、双极≥300kHZ（须提供设备铭牌作为证明性文件） |  | 2 | 是
4 | 输出功率：≥350W，额定负载：单极400Ω、双极50Ω（须提供设备铭牌及产品说明书作为证明性文件作为证明性文件） |  | 2 | 是
5 | 分体式、模块化设计，独立CPU安全管理控制，方便后期软、硬件维护升级。（须提供设备铭牌作为证明性文件） |  | 2 | 是
6 | 屏幕显示：≥7.0英寸LED液晶可触摸显示屏。 |  | 2 | 是
7 | 设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。 |  | 1 | 是
8 | 功能模式：开放模式、腔镜模式及内镜模式。工作模式:≥12种。具备单极电切≥5种（高切、纯切、混切1、混切2、混切3），单极电凝≥4种（强制凝、柔和凝、喷射凝、氩束凝），双极凝模式具备≥3种效果可调。（提供设备界面图片作为证明性文件） |  | 3 | 是
9 | 程序选择：具备基本程序及存储程序两种程序选择模块。智能程序存储功能：支持≥6组程序存储设置，支持子程序设置替换，独立记忆手术参数设定，提高手术效率。（提供设备界面图片及产品说明书作为证明性文件） |  | 3 | 是
合计 |  |  | 22
三、一般技术参数
高频电刀（单极）、高频电刀（双极）
1 | 额定输出功率≥300W。 |  | 1 | 是
2 | ≥8英寸LCD触摸屏操控，分辨率至少达到1024 x 768 |  | 1 | 是
3 | 提供一键恢复键，按此键恢复上次关机前的电刀参数设置（提供技术说明书） |  | 1 | 是
4 | 双极血管闭合模式，无需设置模式、功率，插入器械主机可自动识别，并进入双极血管闭合模式。双极血管闭合模式凝结完成自动停止输出，并发出声音提示。（提供技术说明书） |  | 1 | 是
5 | 可根据用户使用习惯预设保存参数配置，并自定义名称；在选择配置界面可选择已保存的参数配置。 |  | 1 | 是
6 | 高频单极切割模式≥2种：激励频率：≥434kHz； 纯切功率：≥300W；混切功率：≥200W； 高频单极凝结模式≥3种：激励频率：≥434kHz； 凝血功率：≥120W。 |  | 1 | 是
7 | 高频双极凝结模式≥4种模式； 双极凝结模式（精确模式、标准模式、宏模式）的工作频率≥434kHz； 双极柔和电凝的工作频率≥350kHz。 双极凝结模式功率≥70W； 双极血管闭合功能工作频率≤350kHz±10%；额定功率≥300W±15% |  | 1 | 是
8 | 主机可至少同时连接1把超声刀头、2把单极器械、1把双极器械，具备以太网接口，支持数据传输功能（提供技术说明书） |  | 1 | 是
LEEP刀
9 | 工作频率: 450KHz～470KHZ,具有闭环控制功能：双闭环功率检测技术,具有双核CPU校验功能，双核CPU校验功能； |  | 1 | 是
10 | 显示：双LED显示，能输出端口背光显示，具有背光警示和颜色识别功能。 |  |  | 是
11 | 单极 200W: PURE(纯切)1-200W, BLEND1（混切1）1-200W, BLEND2（混切2） 1-150W；双极电凝：1-60W 可调；SPARY(喷射电凝、强凝）1-100W 可调 ； SOFT(柔和电凝)1-100W。 |  | 1 | 是
12 | 报警功能： 安全自检报警：短路保护、开路保护、超时保护、高频泄漏保护、超压保护、过热保护等实时安全监测，并有清晰明确的代码显示和声光报警。 |  | 1 | 是
氩气刀
13 | 输出方式：间歇性输出。含两路单极手控输出、两路单极脚控输出及一路双极脚控输出等五路输出方式。 |  | 1 | 是
14 | 单双极切换：可使用手控及（或）脚控在单极模式与双极模式之间进行切换。设备上可以连接2个脚踏开关，可用脚踏或按键两种方式控制。 |  | 1 | 是
15 | 氩气装置采用双路减压控制，氩气输出多点监测，分节控制输出，全数字化自动控制，确保氩气流量输出稳定，最小流量控制步长为0.1L/min。具有自检发现气瓶过压(气瓶气压＞0.42MPa)、欠压(气瓶气压＜0.24MPa)时自动停止输出并声光提示功能。（提供设备界面图片及产品说明书作为证明性文件） |  | 1 | 是
16 | 自动保护装置：开路、短路自动保护功能。断线自检：具有中性极板未连接或者连接电缆断线时，自动停止输出并声光提示功能。具备开机自检功能，可进行自修复或显示错误代码、停止输出等功能。 |  | 1 | 是
17 | 具有氩气冲洗功能 |  | 1 | 是
18 | 使用年限≥8年。（须提供设备铭牌作为证明性文件） |  | 1 | 是
工作站
19 | 配置要求： 处理器内存至少是8G，硬盘至少是512G固态，21 寸显示器 |  | 1 | 是
一般参数分值合计 |  |  | 18
参数分值合计 |  |  | 40
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 高频电刀双极主机*1套（每套含台车*1、单极电刀笔*3、一次性中性电极*3、电刀单极脚踏*1、电刀双极脚踏*1）； 高频电刀单极主机*3套（每套含台车*1、单极电刀笔*1、一次性中性电极*1、电刀单极脚踏*1），为核心产品； LEEP刀*1套（含主机*1、台车*1、球状电极*1、环形电极*3、B形电极*1）； 氩气高频电刀*4套； 工作站*8套 注：除工作站外，其他所有产品均需提供符合采购需求要求类别的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_4_小时内维修响应，专业维修工程师要求_12__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。