## 招标需求
数字化X射线摄影系统项目 采购需求
设备名称：数字化X射线摄影系统
采购数量：一套
预算总价人民币元：2000000.00
所属医疗设备类别（可多选）：
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。
二、关键技术参数（★参数负偏离将导致废标）
数字化X射线摄影系统（核心产品）
2.1 | 高压发生器输出标称电功率：≥80kW |  | ★参数 | 是
2.2 | 球管阳极热容量：≥600kHU |  | ★参数 | 是
2.3 | 平板像素尺寸：≤100um |  | ★参数 | 是
三、主要技术参数（▲）
数字化X射线摄影系统（核心产品）
3.1.1 | 球管管套热容量：≥2000kHU |  | 4 | 是
3.1.2 | 限束器等效总滤过：≥2.5mm AL |  | 3 | 是
3.1.3 | 具备DAP（剂量面积乘积）仪：实时检测的DAP数据能够在采集工作站上显示 |  | 2 | 是
3.1.4 | 动态数字平板探测器，可拔插移动至摄影床和胸片架使用，具备动态X射线摄影功能 |  | 3 | 是
3.1.5 | 平板空间分辨率：≥5.0lp/mm |  | 4 | 是
3.1.6 | 具备动态采集功能，帧率：≥15fps |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
四、一般技术参数
数字化X射线摄影系统（核心产品）
4.1.1 | 双焦点：小焦点尺寸：≤0.6mm。大焦点尺寸：≤1.2mm |  | 0.5 | 是
4.1.2 | 阳极旋转速度≥9700rpm |  | 0.5 | 是
4.1.3 | 具备激光定位装置 |  | 0.5 | 是
4.1.4 | 悬吊X射线管垂直移动范围：≥160cm、纵向移动范围：≥220cm、横向移动范围：≥200cm、垂直旋转范围：≥±125°、水平旋转旋转范围：≥±180° |  | 0.5 | 是
4.1.5 | 球管侧近台操作系统：电容触摸屏≥10英寸以上，至少可实时显示球管运动、旋转角度、SID距离、摄影床升降高度等数据信息 |  | 0.5 | 是
4.1.6 | 近台摄影曝光条件操控功能：至少具有可调kV、mA、mS、mAs 4档曝光参数 |  | 0.5 | 是
4.1.7 | 探测器探测面积：≥420mm×420mm |  | 1 | 是
4.1.8 | 像素距阵：≥4200×4200 |  | 1 | 是
4.1.9 | A/D转换灰阶度：≥16bit |  | 1 | 是
4.1.10 | 平板探测器整体重量：≤3.5kg |  | 0.5 | 是
4.1.11 | X射线管组件与立式摄影胸片架和摄影床的平板探测器可自动跟随，具备隔室无线遥控功能 |  | 0.5 | 是
4.1.12 | 立式摄影胸片架、摄影床都具备AEC电离室自动曝光装置 |  | 0.5 | 是
4.1.13 | 固定式可升降摄影床四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥95cm 、横向≥25cm |  | 0.5 | 是
4.1.14 | 图像采集工作站：配置要求：CPU≥20核，频率：≥5.0GHz，内存：≥16GB，硬盘：≥1TB，显示器尺寸：≥19英寸 |  | 0.5 | 是
4.1.15 | 具有专业DR图像诊断处理软件，具有一次曝光可选择生成10种以上组织增强图像（需提供软件功能界面图片佐证材料） |  | 0.5 | 是
4.1.16 | 具有图像放大功能、低密度和高密度图像增强功能、图像亮度和灰阶度调节功能、图象翻转及旋转功能、图像正负像翻转功能、图像标注功能、一键式图像自动裁剪功能、图像排版和胶片打印功能 |  | 0.5 | 是
4.1.17 | 具有连续摄影图像采集功能，速率：15fps、6fps 2档可调 |  | 0.5 | 是
4.1.18 | 具有智能滤线栅功能：具备多级栅密度选择和6级以上滤线强度调整（需提供软件功能界面图片佐证材料） |  | 0.5 | 是
4.1.19 | 具有平板探测器监控功能：同步平板探测器位置监测、同步电池电量监测、同步无线信号强度监测 |  | 0.5 | 是
4.1.20 | 具有PACS、worklist、RIS网络连接功能 |  | 0.5 | 是
4.1.21 | 动态DR专用图像诊断处理工作站：CPU≥6核，≥12线程，频率：≥4.0GHz，内存：≥64GB，硬盘：≥4TB，高分辨率显示器尺寸：≥30英寸 |  | 0.5 | 是
4.1.22 | 具有动态心胸比例测量功能，心跳周期肺血流变化分析显像和血流占比自动测量功能 |  | 1 | 是
4.1.23 | 具有动态胸部影像骨抑制肺窗图像处理功能、呼吸周期膈肌位移、双肺野面积变自动跟踪和测量功能 |  | 1 | 是
4.1.24 | 具有呼吸周期双肺野面积变化自动检测、双肺野纵向运动程度分析和可视化诊断呼气运动弱化区域测量、呼吸周期肺通气分析和显像肺功能可视化诊断、自动测量患者在呼吸周期内的气道直径变化、关节和脊椎运动测量轨迹点、线、角度跟踪功能 |  | 1 | 是
4.1.25 | 具有动态DR图像选择范围传输PACS功能 |  | 0.5 | 是
医用彩色液晶显示屏及工作站
4.2.1 | 分辨率：≥3280*2048 |  | 1 | 是
4.2.2 | 点距：≤0.197*0.197mm |  | 0.5 | 是
4.2.3 | 响应时间：≤30ms |  | 0.5 | 是
4.2.4 | 最大亮度：≥800cd/m2、校准亮度：≥500cd/m2 |  | 0.5 | 是
4.2.5 | 对比度：≥1000：1、色彩：≥42bit |  | 0.5 | 是
4.2.6 | 可视角度：≥1700 |  | 0.5 | 是
4.2.7 | 显示屏尺寸：≥30英寸、显示区域尺寸：≥645*400mm |  | 0.5 | 是
4.2.8 | 工作站配置要求不低于: CPU 12核、内存32G、NVMe接口固态硬盘1T、网卡1Gb |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
五、伴随服务要求
5.1 | 产品配置要求 | 见附件2
5.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供装机工具，软件终身免费升级
5.3 | 安装 | √¨需要 ¨不需要。
投标人负责设备到货搬运和安装就位，并承担由此产生的费用
5.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在接到采购人通知后2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5.5 | 提供技术援助 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术咨询和培训。提供中文操作手册、技术支持电话
5.6 | 培训 | 卖方应免费对买方操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。提供中文操作手册
5.7 | 验收方案 | 设备安装后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标文件的要求，双方签署验收文件，设备被视为验收通过
5.8 | 承诺函 | 承诺为买方拆除原有旧DR设备，费用包含在投标总价内
六、售后服务要求
6.1 | 售后服务响应时间 | 维修及服务响应时间：1小时，工程师于4小时内到达现场给出解决方案，24小时内不能修复的每延误一天，保修时间延长一周。设备厂商在国内必须具有专业的维修工程师，能有效保证售后维修服务
6.2 | 服务内容与计划 | 卖方按配置清单要求，提供投标之前近6个月内全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到买方要求，如履约验收不符合要求，则买方有权向卖方提出终止合同、退换或索赔的要求
6.3 | 维保内容与价格 | 整机免费保修 60 个月，并且每年提供至少4次整机保养服务。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用、人工等费用)均由供应商承担。提供出保后整机维保费用报价。
6.4 | 备品备件供货与价格 | 1）保质期满后，维修仅收取零件更换费用，零配件价格按市场价70%收取，免收任何人工费、差旅费 2）备件费先修后付款，节假日维修按同样标准收费 3）在中国有零部件储备仓库，保证供应仪器的维修与配件
第一类
第二类
第三类

## 附件2（配置要求）
配置要求
| 名称 |  | 数量
1 | 数字化X射线摄影系统（DR） | 悬吊机架组件 | 1套
|  | 球管及组件 | 1套
|  | 立式胸片摄影架 | 1套
|  | 电动升降摄影床 | 1套
|  | 无线平板探测器 | 2块
|  | 无线平板探测器充电设备 | 1只
|  | 滤线栅 | 2块
|  | 高压发生器及电气控制柜 | 1套
|  | 长骨拼接支架 | 1套
|  | DR图像采集工作站及专用软件 | 1套
|  | 动态DR图像诊断处理工作站及专用软件 | 1套
|  | 遥控器 | 1只
|  | 对讲系统 | 1套
|  | 辐射剂量检测仪 | 1只
|  | 放射防护用品（铅衣、裙、帽、围脖、眼镜等） | 1套
2 | ≥6M医用彩色液晶显示屏及工作站 |  | 3套
3 | 电动升降阅片办公桌 |  | 3套
4 | 可调节医生工作座椅 |  | 3套
5 | 医用空气净化消毒机 |  | 1台
6 | 除湿机 |  | 2台