## Sheet1
医疗设备采购需求（包件1）
设备名称：一体化手术室集成控制系统3
采购编号：0025-W00017787 预算总价：1600000元
预算单价：800000元 采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 | [6 empty] | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 数字化手术室平台作为医疗影像信息的汇聚枢纽，发挥着关键作用。它能够打破不同厂商医疗设备之间的壁垒，将各类设备所采集的影像进行统一整合，无论是高清的影像细节，还是复杂的动态画面，都能精准采集，并实现流畅的显示与传输，且可联动控制手术室配套的灯，床，塔等设备，为手术室的数字化进程奠定坚实基础。
2 | 视频路由 在手术室内，视频路由能够对术野摄像机、动态医疗影像设备等多种来源的医疗影像进行精细化处理，画面切换自如，多画面拼接精准，让医护人员可以依据手术需求，从不同角度、不同设备获取关键影像信息。经过处理后的影像，能够稳定传输至手术间各个医用显示器，确保手术视野的全方位可视化。不仅如此，借助强大的主机，影像还可通过光纤或网络传输方式，突破空间限制，实时传送到院方指定位置的示教会议系统，实现医疗资源的共享与交流，极大地拓展了手术影像的应用场景。
3 | 视频录制 视频录制功能为手术资料的留存与回溯提供了有力保障。系统具备全面的录制能力，能够对所有接入的视频源进行高清录制，尤其值得一提的是其双通道录制特性，两个独立的录制通道可同时运作，互不干扰，既可以实时记录手术全程，又能针对关键节点进行实时图像截图，为后续的病例分析、学术研究积累丰富素材。在视频回放环节，系统支持快速搜索定位，医护人员能够迅速找到所需片段，节省宝贵时间，提升工作效率。
4 | 视频会议 高清视频会议模块，进一步提升了数字化手术室平台的协同能力。采用先进的双通道视频互联技术，深度兼容 rstp 等标准协议，构建起稳定的双工通道，不仅支持独立的视频连接通道，保障画面传输的流畅性与清晰度，还内置高清通讯模块，搭配高品质音响、灵敏麦克风以及高清摄像机，让手术室与外部能够实时高清互动。无论是远程专家会诊、手术指导，还是学术研讨交流，都能如同身临其境，推动医疗技术的交流与发展。
一、重要技术参数
一、数字化手术室集中控制系统
1.1 | 视频路由功能，用于管理不小于 16个视频输入和16个输出，分辨率≥3840x2160 60Hz。并包含以下特性：输入至少包含DVI、3GSDI,、CVBS，、HDMI，其中HDMI可转为DVI。DVI输出口,通过CAT6/7连接,无需延长器或是光纤。 | [5 empty] | 0.5 | 是
1.2 | 支持多个独立触摸控制，不同的信号源都可以通过触屏拖拽的方式拖到合适位置的屏幕上显示，活动拖拽以及不同视频信号之间切换运行流畅稳定；集成画中画功能,通过拖拽即能随意排版。 | [5 empty] | 0.5 | 是
1.3 | 主机单设备支持: 软件支持≥16个输入视频源，HDMI输入接口兼容DVI。DVI输出口通过 CAT6/7 连接,无需延长器或是光纤。6路POE千兆网口。3路USB接口 | [5 empty] | 0.5 | 是
1.4 | 系统支持控制配套的无影灯、手术床，如非同一制造商需有无影灯、手术床原厂授权 | [5 empty] | 6 | 是
二、数字化手术室集中系统控制录制模块
2.1 | 录制模块系统，视频录制系统可以在4K分辨率下用60帧每秒的规格记录影像并具备将记录下的影像进行编辑、处理及导出的功能。 | [5 empty] | 0.5 | 是
2.2 | 具有两个独立的录制频道。 | [5 empty] | 0.5 | 是
2.3 | 支持时移录制功能，实现从当前时间的一分钟、五分钟或最开始时间缓存录制。 | [5 empty] | 0.5 | 是
三、4K 超高清模块
3.1 | 配备可满足8个端口，可实现混合视频源交叉转换(全高清和4K) | [5 empty] | 0.5 | 是
四、手术无影灯（双母）
4.1 | 无影灯在20%照度下，大光斑光柱深度实测值≥1400mm | [5 empty] | 2 | 是
4.2 | 具备一键切换腔镜照明模式功能 | [5 empty] | 2 | 是
4.3 | 母灯配置阴影管理系统，单遮挡深腔无影率实测值≥100%，双遮挡深腔无影率实测值≥95%。 | [5 empty] | 2 | 是
4.4 | 子母灯显色指数实测值Ra≥97，母灯显色指数实测值R9≥97 | [5 empty] | 2 | 是
五、手术室吊塔
5.1 | 吊塔采用6系及以上的高强度铝合金型材，加工级别达到T6，抗拉伸强度≥270N/mm2 | [5 empty] | 1 | 是
5.2 | 采用双悬臂结构，具备电动升降功能，升降行程≥550mm，吊塔箱体可旋转角度≥345度 | [5 empty] | 1 | 是
5.3 | 双关节输注一体架支臂工作承重≥40KG，安全承重通过4倍工作承重测试。 | [5 empty] | 1 | 是
5.4 | 吊塔医用管道在通气状态下承受不小于45KG重物时，流速下降不超过3% | [5 empty] | 1 | 是
六、电动液压手术床
6.1 | 手术台液压系统应无渗漏现象，液压历时5h，手术台下降距离应不大于2mm | [5 empty] | 2 | 是
6.2 | 手术床最低高度≤500mm | [5 empty] | 2 | 是
6.3 | 腿板上倾实测值≥35°，腿板下倾实测值≥85° | [5 empty] | 1.5 | 是
6.4 | 台面在最高位置，取下所有附件，纵向摆动量≤5mm，横向摆动量≤4mm | [5 empty] | 1.5 | 是
6.5 | 腿板上倾实测值≥35°，腿板下倾实测值≥85° | [5 empty] | 1.5 | 是
| 重要技术参数分值小计 | [5 empty] | 30
二、一般技术参数
1 | 数字化手术室集中控制系统
1.1 | 系统采用Windows软件架构；，触摸屏可当显示器，分辨率至少为3840x2160 | [5 empty] | 0.1 | 是
1.2 | 支持手术检查单、实时视频和快照预览功能 | [5 empty] | 0.1 | 是
2 | 数字化手术室集中系统控制录制模块
2.1 | 可在4KP30/1080p60的规格记录影像，系统配备有USB口、服务器接口、PACS接口、外置CD-DVD接口，能与DICOM WL同步，视频编码为H264高保真压缩.储存容量不低于32TB。兼容HL7,高清缓冲以及第二个录制频道也能在1080P下以每秒60帧的速度记录影像。 | [5 empty] | 0.1 | 是
2.2 | 支持可同时处理4路4K超高清频率为60HZ的视频信号；支持分辨率可达3840X2160；视频输入/输出满足2个HDMI2.0口/2个1.2显示端口。 | [5 empty] | 0.1 | 是
3 | 远程会议（示教）联合视诊模块
3.1 | 满足手术室全高清视频会议,远程示教以及联合会诊要求；支持4K/60fps全高清实时视频内容，支持双显示，高清音频，可伸缩视频编码(SVC)，以及广角PTZ 摄像头.可为多人远程示教/诊断提供高品质的画面以及音频输入/输出.可以与桌面系统或是移动端无缝连接； | [5 empty] | 0.1 | 是
4 | 护士工作站系统
4.1 | 针对模块化墙板的嵌入式工作站，系统内部预装有应用程序，旨在和其他主要系统模块互联互通 | [5 empty] | 0.2 | 否
5 | 硬件配置
5.1 | 全高清触摸控制屏：医用级触摸屏通过图形界面控制，触摸显示；4K LED超高清外科手术监视器；外科医生医用显示屏：带 DICOM 医用灰阶显示，分辨率4k； | [5 empty] | 0.2 | 否
5.2 | 手术室4K高清全景摄像机：分辨率：4K 60fps。变焦：5x（光学变焦）；4K高清术野相机有效像素数不低于 500万像素 | [5 empty] | 0.2 | 否
5.3 | 悬挂吊臂；用于悬挂各类尺寸操作屏和显示屏。配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节；主体材料均采用高强度型材，保证强度要求；表面处理采用静电喷涂。 | [5 empty] | 0.2 | 否
5.4 | 配备专业品牌弹簧臂，移动轻巧，定位稳定，全方位设计，任意位置悬停，可满足手术中不同高度和角度的需要。配置阻尼刹车制动装置，设备无飘移，旋转移动松紧度可以调节。 | [5 empty] | 0.2 | 否
12 | 手术无影灯（双母）
12.1 | 具备LED冷光技术，每组LED光源具有单独透镜聚光，符合DIN1946-4层流标准 | [5 empty] | 0.5 | 是
12.2 | 色温范围至少包含3600K-5100K，且支持色温可调功能，不少于5级可调 | [5 empty] | 0.5 | 是
12.3 | 最大中心照度Ec：40000lx 到160000lx之间十级可调 | [5 empty] | 0.5 | 是
12.4 | 光斑直径：具备可调节功能，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤160mm，最大光斑直径d10≥300mm | [5 empty] | 0.5 | 是
12.5 | 辐照度Ee和照度Ec的比值≤3.5mW/(m2·lx) | [5 empty] | 0.5 | 是
12.6 | 单遮板无影率、深腔照明率不低于99% | [5 empty] | 0.5 | 是
12.7 | 光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10≥65%。最小光斑环境下d50/d10≥55% | [5 empty] | 0.5 | 是
13 | 手术室吊塔
13.1 | 箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上 | [5 empty] | 0.5 | 是
13.2 | 吊塔通过250N的动态冲击力测试，带电部位不可触及且设备完好 | [5 empty] | 0.5 | 是
13.3 | 安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉 | [5 empty] | 0.5 | 是
13.4 | 电动吊塔控制把手安装于托盘上，控制悬臂升降及刹车，方便吊塔操作 | [5 empty] | 0.5 | 是
14 | 电动液压手术床
14.1 | 左右腿板连接结构为一种锁紧式扳手（非旋钮结构），操作便捷 | [5 empty] | 0.5 | 是
14.2 | 具备实现一键屈曲/反屈曲功能，正屈夹角/反屈曲角度：220°±5°/110°±5° | [5 empty] | 0.5 | 是
14.3 | 全套高可靠性液压控制系统，由双系统组成，一套系统故障时可自动切换到另一套系统，实现故障可控，快速响应 | [5 empty] | 0.5 | 是
14.4 | 床面头倾脚倾≥25°，左倾右倾≥15°，底座头侧设置有红色标识的一键急停开关，用于手术过程中误触发操作的紧急处理 | [5 empty] | 0.5 | 是
14.5 | 床面长度：2100mm±50mm ，床面宽度：550mm±50mm，整个台面可进行电动纵向移动≥320mm，实现全体位C臂摄片 | [5 empty] | 0.5 | 是
14.6 | 床板采用模块化床体5段式设计，由头板、上背板、背板、臀板、腿板组成，支持头腿互换反向模式，额定承重：≥350kg | [5 empty] | 0.5 | 是
| 一般技术参数分值小计 | [5 empty] | 10
四、伴随服务要求
1 | 设备配置要求 | 序号 | 名称 | 模块 |  |  |  | 数量
|  | 1 | 数字化手术室系统主机硬件 | 主机单元 |  |  |  | 2套
|  | 2 |  | 室内高清摄像机
|  | 3 |  | 连接套件
|  | 4 |  | 鼠标键盘
|  | 5 |  | 标准线材包
|  | 6 | 数字化手术室系统主机软件 | 主机系统单元 |  |  |  | 2套
|  | 7 |  | 视频路由单元
|  | 8 |  | 视频录制单元
|  | 9 |  | 视频会议单元
|  | 10 |  | 视频会议客户端单元
|  | 11 |  | 组合画面模块
|  | 12 |  | 手术床控制模块
|  | 13 |  | 4K超高清模块
|  | 14 | 护士工作站系统 | 护士工作站主机 |  |  |  | 2套
|  | 15 | 全高清触摸控制屏 | 27寸触摸医用显示器 |  |  |  | 2套
|  | 16 | 外科医生显示屏 | 65寸显示器 |  |  |  | 4套
|  | 17 | 4K医用腔镜显示器 | 32寸医用显示器 |  |  |  | 2套
|  | 18 | 视频编码器 | 高清视频编码器 |  |  |  | 6套
|  | 19 | 视频解码器 | 高清视频解码器 |  |  |  | 2套
|  | 21 | 4K高清全景摄像机 | 4K高清全景摄像机 |  |  |  | 2套
|  | 22 | 4K高清术野相机 | 4K高清术野相机 |  |  |  | 2套
|  | 23 | 墙面嵌入式安装框架 | 安装框架 |  |  |  | 2套
|  | 24 | 吸顶音箱 | 吸顶音箱 |  |  |  | 2套
|  | 25 | 双通道无线耳麦 | 无线耳麦 |  |  |  | 2套
|  | 26 | 显示器吊臂 | 显示器吊臂 |  |  |  | 2套
|  | 27 | 示教室/会议室转播设备 | 示教室/会议室转播设备 |  |  |  | 4套
|  | 28 | 手术无影灯 | 手术无影灯：灯头组件*1、手柄组件*2、阴影管理模块*1 椭圆光斑模块*1、色温调节*1、环境柔光模块*1、腔镜模式模块*1 | 手术无影灯 | 手术无影灯 | 手术无影灯 | 2套
|  | 29 | 手术室吊塔 | 手术室吊塔 | 手术室吊塔 | 手术室吊塔 | 手术室吊塔 | 6套
|  | 30 | 电动液压手术床 | 电动液压手术床 | 电动液压手术床 | 电动液压手术床 | 电动液压手术床 | 2套
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予5年内免费升级和安装）。
3 | 安装 | R需要 □不需要
4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在8天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队。设备年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，需_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题，对相关软件进行免费升级。
3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内。
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后10个工作日内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 自货物按合同规定验收合格之日起不少于72个月。
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
★6.8 | 其它 | 系统内投标的手术无影灯及电动手术床需提供医疗器械注册证