## Sheet1
医疗设备采购需求（包件3）
设备名称：一体化手术室集成控制系统2
采购编号：0025-W00017786 预算总价：800,000元
预算单价：800,000元/台 采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 □第三类
面向企业分类：R 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在手术室内通过数字化手术室为医生、护士、患者、专家提供了高效的临床医疗相关数字化信息的获取方式，并以人体工学的方式实现使用交互，其中囊括了病人基本信息、生理体征、手术参数、医学影像等信息。在手术室内的相关医疗设备均可联入数字化手术室系统，如：全景摄像、术野摄像、腔镜设备、显微镜、监护仪等各种信号以实现医疗设备的信息一体化集成，并能够将外部视频设备及医院现有信息系统整合到数字一体化手术室系统。用户可通过嵌墙触控终端或移动终端对诸多信号进行路由显示、保存和管理。此外用户可通过光纤将手术信息拓展到手外区域，例如示教室、会议室、MDT和其他院区，实现视频会议及院内4K远程会诊等功能。
二、主要技术参数
2.1 | 每间手术室支持不少于16路输入和16路输出视频信号路由。系统能通过触摸屏操作终端发起视频会议，可查看视频会议列表，创建、加入、离开视频会议。新建一场会议步骤≤3步。至少支持四方会议。会议室显示画面的分辨率均≥3840×2160P，刷新率≥60fps，画面色度采样YCbCr支持4:4:4视频源输入标准。（提供四方头像会议界面截图，提供建立新会议的3步软件截图。提供第三方检测报告证明分辨率、刷新率、画面色度采样） |  | 3 | 是
2.2 | 可将手术室显示器图像、手术灯、手术床、腔镜、气腹机等设备的参数控制融合集成，在同一软件界面上快速调节；支持手术室常用场景的设置和保存。（提供数字化手术室系统设备控制软件界面场景截图（新建场景、保存场景、应用场景），场景截图需包含手术灯、手术床、腔镜、气腹机、能量平台等设备，以证明可完成场景的一键预设功能。） |  | 3 | 是
2.3 | 数字化手术室的医疗设备控制界面与被控设备操作界面UI风格、图标样式和操作逻辑保持一致；（提供图片证明） |  | 3 | 是
2.4 | 数字化手术室可控制功能包含但不限于手术灯照度调节、气腹机流量设置，手术床升台面动作控制、内窥镜摄像系统的白光亮度调节、荧光亮度调节。（提供第三方检测报告证明） |  | 3 | 是
2.5 | 与医院示教室、会议室等进行光纤直接无缝对接，将视音频信号提供至医院指定设备位置处。 |  | 3 | 是
2.6 | 吊塔可承受400 kg 物体撞击30 次，不发生断裂坍塌。吊塔外观件具有耐黄变性能，可耐受紫外线照射，色差小于7。（提供第三方检测报告） |  | 3 | 是
2.7 | 手术无影灯光斑直径≥5级可调（提供使用说明书证明），母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，最大光斑直径d10为≥270mm，光斑均匀性：d50/d10≥55%。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 3 | 是
2.8 | 手术无影灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C臂绕弹簧臂旋转范围：无限位，小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕小 C 臂旋转范围：无限位；（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 2 | 是
2.9 | 手术床最低台面≤500mm，手术床床垫厚度≥80mm（提供第三方检测报告证明），为多层减压记忆海绵制成，采用超声波烫接技术，同时床垫具有双层透气膜设计，透气不透水（提供彩页证明），且床垫皮层通过TB117-2013防火等级测试（提供第三方检测报告证明） |  | 2 | 是
25
三、一般技术参数
3.1 | 视频处理架构采用流媒体编解码技术，将所有医疗设备输出信号全部转换成光信号流，再将信号通过光纤输出给万兆交换机，再通过手术室嵌墙中控触屏将信号流分配给手术室及会议室显示器。（提供系统架构图证明以上环节实现的模式符合4K光纤流媒体架构的要求） |  | 2 | 是
3.2 | 视频路由可将识别到的信号源任意分配到其识别到的显示终端。本地视频路由切换时间实测值≤0.2秒，延时实测值≤1秒（提供第三方检测报告证明） |  | 2 | 是
3.3 | 系统界面实时显示录制过程中服务器硬盘及外接USB设备剩余录制空间。当磁盘空间不足时，及时提醒医护人员更换磁盘。（提供系统界面截图证明） |  | 1 | 是
3.4 | 手术视频录制可根据磁盘容量大小以及临床需求，选择所要录制影像的清晰度。（提供清晰度调节界面截图证明） |  | 1 | 是
3.5 | 可通过病人ID、病人姓名、用户名和文件日期、文件大小、文件类型等关键字对服务器存储的文档进行快速检索和排序。（提供文档检索界面截图证明） |  | 1 | 是
3.6 | 手术室视频画面处理器采用硬件画中画，至少支持PIP和PBP两种画中画格式，画面来源于视频源。画中画大画面输入输出≥3840x2160@60fps，支持YCbCr4:4:4。（提供第三方检测报告证明） |  | 2 | 是
3.7 | 支持设备故障、操作失败、录制异常、连接异常情况下的报警功能。报警功能至少分为三级，并以不同颜色示例。（提供报警功能提示界面截图及报警触发事件清单） |  | 1 | 是
2.5 | 视频编码器可在吊塔托盘下侧隐蔽式安装；（提供实际装机照片）。通过网络控制解码器可指定接收网络中任意编码器发送的视频图像；支持≥3840x2160P@60fps视频图像的传输，色度采样支持YCbCr 4:4:4，编解码传输延迟低于32ms；编码器接口至少包含HDMI、DP、12G-SDI，解码器接口至少包含HDMI、DP。（提供第三方检测报告证明） |  | 2 | 是
3.8 | 可实现与院方HIS系统的软件对接，一键通过HIS读取病人的手术基本信息，并形成病人手术基本型信息页签卡，支持后期数据的快速检索。（提供HIS的软件对接原理说明文件，提供HIS对接效果证明文档以及不少于20家的HIS对接用户名单，名单需包含用户及对接HIS厂家的名单列表。） |  | 1 | 是
2.10 | 手术床在≥5米范围内可通过无线蓝牙功能遥控手术床运行，同时手术床具备无线充电器可对遥控器进行无线充电。（提供医疗器械检测所检测报告证明） |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 15
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 设备配置要求 | 设备配置要求（1套） 一、数字一体化手术室 1、中央处理系统 1.1、4K数字一体化手术室系统主机(手术室)*1 1.2、中央触控终端（嵌入式）*1 1.3、交换机*1 2、视频处理模块 2.1、4K全景摄像机*1 2.2、术野摄像头*1 2.3、视频编码器*4 2.4、视频解码器*3 2.5、视频画面处理器*1 3、视频显示模块 3.1、≥31英寸4K医用显示器*2 3.2、≥65英寸4K触控显示器（嵌墙式) *1 3.3、≥65英寸4K显示器（嵌墙式) *1 4、音频处理模块 4.1、无线麦克风*1 4.2、音频功放*1 4.3、吸顶音箱*1 5、手术室设备集总控制系统模块 5.1、非医疗设备控制模块*1 5.2、医疗设备控制模块*1 6、存储服务器 6.1、服务工作站（32TB）*1 6.2、HIS对接模块*1 7、示教室/会议室转播设备（光纤直联）*4 8、配套灯床塔 麻醉吊塔*1、外科吊塔*1、吊箱式吊塔*1、手术无影灯*1、电动手术床*1
4.2 | 随机工具、设备的升级要求 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装（供应商若有新的版本软件推出，给予6年内免费升级和安装）。
4.3 | 安装 | R需要 口不需要
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 卖方必须支持医院维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：卖方应免费提供现场技术培训，应对买方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使买方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向买方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方法 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后所有投标设备及其附属易耗件（包括第三方外购设备及易耗件）保修期≥6年；终身维修。
4.8 | 其他 | 无
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 年开机率 ≥ 95 %，故障紧急叫修时，_2_小时内维修响应，专业维修工程师要求_4__小时内到达现场，_24__小时内排除故障或提供应急措施，如在_3_天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供原厂售后服务承诺方案。
5.3 | 维保内容与价格 | 提供质保期外每年的全保保修价格(不超过投标总价的5%）。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 保修期外卖方负责对设备的维护、保养及维修，年限≥10年，需要更换零配件时，按合同附件报价提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.5 | 其他 | 无
六、商务要求
6.1 | 交付地址 | 上海市云亭路99号
6.2 | 交付日期 | 自合同签订生效之日起60天以内
6.3 | 交付状态 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件
6.4 | 付款要求 | 一次性付款：合同验收单或验收报告出具并且采购人收到货物及其发票后90天内，支付全部货款。
6.5 | 质量保证期 | 72月
6.6 | 质保金 | 不收取。
6.7 | 履约保证金 | 不收取。
★6.8 | 其他 | 系统内投标的手术无影灯和电动手术床需提供医疗器械注册证