## 全自动中央供浓缩液（A液）配置系统
公卫中心开办费场景类2采购需求（第1包）
设备名称：全自动中央供浓缩液（A液）配置系统
采购编号： 预算总价： 150万 元
预算单价： 采购数量：1 台
所属医疗设备类别：□第一类 第二类 □第三类 无需注册证
面向企业分类： ✔面向大、中、小、微的各类供应商采购
专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 血液透析中心透析浓缩液供应系统，满足透析中心中央供应浓缩A液的需要
二、主要技术参数
2.1 | 全套系统应具备浓缩A液的混合制备和输送功能 |  | 2 | 是
2.2 | 中央供液系统浓缩液配置过程应具有浓缩液密度计算和监测功能，确保配置浓缩液密度符合目标浓缩液密度的协方差±0.04%，提供产品说明书证明 |  | 2 | 是
2.3 | 具备配液桶的水位监测，精确测量并控制进水总量，精度达到0.3% |  | 2 | 是
2.4 | 具备配方的识别匹配功能，可通过数字编码进行配方的识别并自动制定配液参数，同时完整的保存配方文档信息，液体配置文件可储存及追溯，提供产品说明书证明 |  | 2 | 是
2.5 | 具备过程的注水环节，混合搅拌过程，浓缩液密度计算、监测和校正，浓缩液的储放设计都是全自动完成 |  | 2 | 是
2.6 | 需申明不含任何具有任何药物性质或者人体源或动物源的材料。不含人体源或动物源材料。提供产品说明书证明 |  | 2 | 是
2.7 | 中央供液系统有应急模式下小桶灌装模式。并列出要进行小桶的灌装，需做的所有操作。提供产品说明书证明 |  | 2 | 是
2.8 | 系统可自动识别储液桶进行液体储放操作，确保系统连续制备液体，确保供应 |  | 2 | 是
2.9 | 中央供液系统数据完全开放，能与现有血液透析信息系统连接，承担与血液净化设备及血液透析信息系统的连接费，免费提供数据采集盒。 |  | 4 | 是
2.10 | 中央供液系统能适配所有品牌血液净化设备，确保血液净化设备配液安全性不受供液系统影响，供应商免费提供46台血液净化设备的原厂中央供液模块。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 24
三、一般技术参数
3.2 | 具备系统自动清洗功能，在每次配液完成后应能自动进行系统的冲洗 |  | 2 | 是
3.3 | 浓缩液输送管路具有自动排气功能，以保证浓缩液浓度的稳定性 |  | 2 | 是
3.4 | 具有较强耐酸性输送管路和连接血透机的止回快速接头 |  | 2 | 是
3.5 | 微电脑集中控制输送单元的运转、可以保证输送至血透机的浓缩液保持预先设定的压力，可以按照浓缩液的消耗量自动调整输送电机的转速以保证管路内压力的恒定，并且具有监测压力等功能 |  | 2 | 是
3.6 | 每个储液罐储放不少于860L浓缩液，每个原料桶装填不少于160次治疗所需原料 |  | 2 | 是
3.7 | 中央供液的液体输送模块，采用微处理系统控制，耐酸性陶瓷膜压力传感器 |  | 2 | 是
3.8 | 中央供液输送模块中，输送泵的材质介质接触区域采用耐酸性合成材料 |  | 2 | 是
3.9 | 供液系统由中央供液输送模块控制输送泵的压力输出与压力损失 |  | 1 | 是
3.10 | 中央供液液体输送模块可自动排气，切储液罐 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 16
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 一、混合制备系统配置1套，包含：1.混合系统主机一套 2.储液罐至少2个 3.原料桶至少2个 二、输送系统配置1套，包含：1.输送系统的主机至少1套 2.液体输送管路系统至少1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。保修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，48小时内到场。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并通过合作伙伴设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## 血液透析滤过机
公卫中心开办费场景类2采购需求（第2包）
设备名称：血液透析滤过机
采购编号： 预算总价：5160000元
预算单价： 采购数量： 25 台
所属医疗设备类别：□第一类 第二类 ✔第三类
面向企业分类： ✔ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 R否
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分 3、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于血透室做血液透析滤过治疗使用
二、主要技术参数
2.1 | ≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化设计,位于显示器两侧，可满足操作人员在不同角度及时查看报警（产品彩页） |  | 3 | 是
2.2 | 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放 |  | 2 | 是
2.3 | 具有化学消毒, 热消毒, 中央化学消毒或中央热消毒模式（产品说明书） |  | 3 | 是
2.4 | 水供应，进水压力：≤6.0bar |  | 2 | 是
2.5 | 配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥140人次或≥900小时（产品注册证或产品彩页） |  | 3 | 是
2.6 | 配有消毒液支架和同品牌透柠檬酸消毒液，并可保存≥140次消毒记录（产品注册证或产品彩页） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 16
三、一般技术参数
3.1 | 血液透析滤过机
3.1.1 | 动脉压范围: -400～＋400 mmHg |  | 1 | 是
3.1.2 | 静脉压范围: -50～＋390 mmHg |  | 1 | 是
3.1.3 | 跨膜压范围: -100 ～ +700mmHg |  | 1 | 是
3.1.4 | 血泵流量： 0，50～600ml/min可调, 血泵流量调节梯度（步长）10ml/min |  | 1 | 是
3.1.5 | 置换液流量范围：20-400ml/min |  | 1 | 是
3.1.6 | 具有定时器提醒功能,可以输入提醒信息 |  | 1 | 是
3.1.7 | 标配透析充分性功能: 显示Kt/v值 |  | 1 | 是
3.1.8 | 配置在线血压计，可在线监测患者血压 |  | 1 | 是
3.1.9 | 超滤率: 0, 100～4000ml/h，超滤泵误差 ＜1% |  | 1 | 是
3.1.10 | 超滤曲线:可存储设定曲线，10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。 |  | 1 | 是
3.1.11 | 具有钠离子曲线功能 |  | 1 | 是
3.1.12 | 具有碳酸盐曲线功能 |  | 1 | 是
3.1.13 | 具有肝素曲线功能 |  | 1 | 是
3.1.14 | 具有透析液流量曲线功能 |  | 1 | 是
3.1.15 | 具有透析液温度曲线功能 |  | 1 | 是
3.1.16 | 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 |  | 1 | 是
3.1.17 | 具有图标释义功能,点击”帮助”键后再点击图标, 可显示该图标的功能释义 |  | 1 | 是
3.2 | 连续性血液净化机
3.2.1 | CVVH、CVVHD、CVVHDF模式间无需调整管路，可一键切换 |  | 2 | 是
3.2.2 | 具备一体化管路和滤器，根据不同治疗目的可提供：肝素抗凝连续性血液净化一体化管路滤器，枸橼酸抗凝连续性血液净化一体化管路滤器；血浆分离一体化管路血浆分离器；连续性血液净化与体外二氧化碳清除一体化管路滤器 |  | 2 | 是
3.2.3 | 可设置血流量范围：10-500ml/min±10%；设置气体流速范围：100-7500ml/min；最大气/血流量比15：1 |  | 1 | 是
3.2.4 | 具备体外二氧化碳清除功能 |  | 2 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 24
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 血液透析滤过机 24台（核心产品） 连续性血液净化机1台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 设备软件升级，可免费提供升级服务
4.3 | 安装 | R需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 货物送达用户指定地点后，供应商应在7天内派工程技术人员到达现场，在招标方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.6 | 培训 | 技术培训：供应商应免费对招标人操作、维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训。
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有有固定的售后服务机构。保修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，48小时内到场。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并通过合作伙伴设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## 血液透析机（新1203）
公卫中心开办费场景类2采购需求（第3包）
设备名称：血液透析机
采购编号： 预算总价3370000元
预算单价： 元/台 采购数量： 22台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 临床用于急慢性肾衰、尿毒症、重症胰腺炎、多脏器衰竭、各种毒物中毒等治疗
二、主要技术参数
2.1 | 肝素泵可使用10mL、20mL、30 mL、50mL等规格注射器，能够自动检测注射器型号，支持肝素曲线。 |  | 3 | 是
2.2 | 跨膜压监测：-650mmHg～760mmHg，精度可达: ±5 mmHg。 |  | 4 | 是
2.3 | 血流量：0，30～650mL/min ，精度±10%。 |  | 4 | 是
2.4 | 超滤控制：超滤率：0～6000mL/h ，精度：±30mL/h。 |  | 3 | 是
2.5 | 具备在线血温监测功能。 |  | 3 | 是
2.6 | 具备在线血容量监测功能。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。 |  | 0.5 | 是
3.2 | 具备≥15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。 |  | 1 | 是
3.3 | 超滤曲线：可存储设定曲线，至少10种固定曲线，20种自定义曲线，满足个性化透析。 |  | 1 | 是
3.4 | 可预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，可适用各种品牌的透析粉或浓缩液。 |  | 1 | 是
3.5 | 先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。 |  | 1 | 是
3.6 | 配备透析液配制反馈控制系统，使透析液离子浓度更准确。 |  | 0.5 | 是
3.7 | 多色警示灯（至少三种颜色），配合多种音乐提示和报警。 |  | 0.5 | 是
3.8 | 内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥40分钟。 |  | 1 | 是
3.9 | 水电路分离设计，便于维修保养，减少临床使用隐患。 |  | 1 | 是
3.10 | 标配B干粉筒装置，避免 B 浓缩液的污染。 |  | 1 | 是
3.11 | 标配在线血压监测功能，可实时监测患者心率和血压。 |  | 1 | 是
3.12 | 具有在线KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性。 |  | 1 | 是
3.13 | 透析液流量：0，300mL/min～800mL/min，精度：±5％。 |  | 1 | 是
3.14 | 动脉压监测: -620mmHg～650mmHg，精度：±10 mmHg。 |  | 1 | 是
3.15 | 静脉压监测: -620mmHg～650mmHg，精度：±10 mmHg。 |  | 1 | 是
3.16 | 透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃。 |  | 1 | 是
3.17 | 透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm。 |  | 1 | 是
3.18 | 肝素泵注入流量：0～10mL/h；消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种。 |  | 1 | 是
3.19 | 气泡检测器：可监测＞0.02mL 的气泡，可监测液面和累积气泡。 |  | 0.5 | 是
3.20 | 漏血监测：可监测≤0.35mL/min 的漏血(HCT32%)。 |  | 0.5 | 是
3.21 | 具有中央供浓缩液功能，具备集中供液接口，实现与浓缩液供给装置的自动连接。 |  | 1 | 是
3.22 | 液路系统的实时和定时泄露监测，保证脱水安全。 |  | 1 | 是
3.23 | 患者治疗参数、患者信息、设备运行状态可自动记录，并可实时读取历史信息。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 单套配置： 1、主机*1台 2、透析器夹*1套 3、进水管&出水管*1套 4、消毒液吸管组件*2套 5、空气过滤器*1个 6、干粉筒装置*1个
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品操作手册
4.6 | 培训 | 提供免费现场操作培训，为医院工程师提供免费技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。保修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，48小时内到场。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并通过合作伙伴设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。

## CRRT（新1203）
公卫中心开办费场景类2采购需求（第4包）
设备名称：多功能血液净化设备
采购编号： 预算总价：1200000 元
预算单价：600000元/台 采购数量：2 台
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 √第三类
面向企业分类：√ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 □否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 临床用于连续性血液净化治疗、血浆置换治疗、血浆吸附治疗、血液灌流治疗、人工肝治疗、白蛋白透析治疗等。
二、主要技术参数
2.1 | 支持连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、缓慢性连续性超滤（SCUF）、血液灌流（HP）、单重血浆置换（PE）、血浆吸附（PA）治疗功能、连续性血浆滤过吸附(CPFA)。 |  | 4 | 是
2.2 | 脱水范围为0～4000mL/h。 |  | 4 | 是
2.3 | 血泵流量范围：30mL/min～600mL/min，精度：±10% |  | 4 | 是
2.4 | 置换液流量范围：100～12000mL/h，精度：±0.1 mL/min。 |  | 4 | 是
2.5 | 具有后备电源，停电后可维持血泵运转≥40分钟。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 20
三、一般技术参数
3.1 | 至少≥12英寸可旋转液晶触摸显示屏，操作更简便。全中文操作系统，图文引导式管路安装，管路安装更加简单、快捷。 |  | 1 | 是
3.2 | 一体化管路配套，管路可兼容多种品牌的血液滤过器、血浆分离器和灌流器等。 |  | 0.5 | 是
3.3 | 具有一体化驱动泵≥6个。 |  | 0.5 | 是
3.4 | 透析液流量范围：100～12000mL/h，精度：±0.1 mL/min。 |  | 1 | 是
3.5 | 废液流量范围：100～12000mL/h，精度：±0.1 mL/min。 |  | 1 | 是
3.6 | 高精度液体平衡称≥3个。 |  | 0.5 | 是
3.7 | 置换液秤，称重范围：0kg～20kg，精度：±5g。 |  | 1 | 是
3.8 | 废液秤，称重范围：0kg～20kg，精度：±5g。 |  | 1 | 是
3.9 | 补液秤，称重范围：0kg～12kg，精度：±5g。 |  | 1 | 是
3.10 | 动脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg。 |  | 1 | 是
3.11 | 静脉压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg。 |  | 1 | 是
3.12 | 跨膜压监测范围: -300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg。 |  | 1 | 是
3.13 | 滤前压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg。 |  | 1 | 是
3.14 | 一级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg。 |  | 1 | 是
3.15 | 二级膜外压监测范围：-300mmHg～+600mmHg，精度±5 mmHg。 |  | 1 | 是
3.16 | 气泡检测器：可监测＞0.02ml的气泡。 |  | 0.5 | 是
3.17 | 漏血监测：可检测≤0.35mL/min（HCT 32%）。 |  | 1 | 是
3.18 | 注射泵可选择的注射器型号： 10ml、20ml、30ml、50ml。 |  | 1 | 是
3.19 | 注射泵流量范围：0mL/h ～10 mL/h，精度：±0.2mL /h。 |  | 1 | 是
3.20 | 注射泵快速注射流量：10ml/h～2000 mL/h。 |  | 1 | 是
3.21 | 加热系统：直接控制置换液温度，温度范围：33℃～40℃ ，精度：±1℃。 |  | 1 | 是
3.22 | 具有碳酸氢钠单独输入功能（置换基础液与碳酸氢钠两个通路输入），防止出现钙镁离子沉淀。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 注射泵*1 血泵*1 补液泵*1 功能泵*1 分流泵*1 废液泵*1 补液秤*1 废液秤*1 辅助补液秤Ⅰ*1 管路选择器Ⅰ*1 管路选择器Ⅱ*1 阻断夹*1 加热器*1 空气监测*1 漏血监测*1 血液识别*1 动脉压监控*1 静脉压监控*1 滤前压监控*1 一级膜外压监控*1 二级膜外压监控*1 LCD触摸屏及控制部件*1
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无
4.3 | 安装 | √需要 □不需要
设备到货后，及时安排专业工程师进行安装
4.4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试，并配合相关设备的接入（如需），提供技术支持。
4.5 | 提供技术援助 | 提供产品操作手册
4.6 | 培训 | 提供免费现场操作培训，为医院工程师提供免费技术培训
4.7 | 验收方案 | 根据招标技术标准和实现功能要求验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 在保修期内，免费更换零配件及工时费，接到甲方的维修通知应在2小时内给予答复，并于24小时内到达现场维修(不可抗拒力量下除外)。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。年度免费不定期维护保养次数，不少于2次。发生故障24小时内响应并完成维修，无法及时维修的提供备用机，已达到技术条件规定要求。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品承诺终身免费软件升级、提供详细配置清单、有固定的售后服务机构。保修期满后，乙方负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务，如涉及相关软件则负责设备软件终身免费升级，报修响应时间在12小时内，48小时内到场。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。消耗品价格保证2年不变，以后如有变化，每年幅度不超过5%。
5.3 | 维保内容与价格 | 质保期满后的维保费用：负责对设备的维护、保养及维修，需要更换零配件时，按成本价或合同附件报价较低的提供维修零配件，不收取维修人工费和差旅费。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 设有全国售后服务中心，并通过合作伙伴设有售后服务办公室、售后服务人员和设备的零配件备件库，确保及时响应用户的服务需求，及时提供用户设备所需的零配件。并保证10年以上的供应期。零配件最长供货时间不超过1星期。提供零配件的报价及折扣，并承诺市场价提升而不提升，市场价下降而随之调整。