## 便携超声诊断仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院便携超声诊断仪采购需求
设备名称：便携超声诊断仪
采购编号：0026-W00028722 预算总价：3200000
采购数量：4套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 设备用途说明：腹部、心脏、麻醉科、重症科、妇产科、泌尿科、肌骨、新生儿、 术中、介入、血管、浅表组织与小器官。
二、主要技术参数
便携超声诊断仪A
2.1 | 线阵探头具备可自定义按键，按键数量≥4个 |  | 4 | 是
2.2 | 相控阵探头最大扩展角度≥120° |  | 4 | 是
2.3 | 自动射血分数测量功能 |  | 2 | 是
2.4 | 具备造影成像（支持线阵探头和凸阵探头） |  | 2 | 是
2.5 | 支持线阵应变式弹性成像 |  | 2 | 是
便携超声诊断仪B
2.6 | ≥15.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024，根据环境光变化自动调节亮度，探头接口1个，可扩展到3个 |  | 3 | 是
2.7 | 可支持左右心室心肌二维斑点追踪技术，对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动 |  | 3 | 是
2.8 | 支持心功能自动测量软件，包含:自动下腔静脉分析，自动速度时间积分，实时自动射血分数测量 |  | 3 | 是
2.9 | 专用台车：可升降，台车自带防盗锁功能。整机重量≤6.5kg（含电池）具备可装卸探头扩展槽 |  | 3 | 是
2.10 | 可支持探头类型包含：凸阵、线阵、相控阵、心脏经食道、双平面探头、术中、腹腔镜探头等探头 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 29
三、一般技术参数
便携超声诊断仪A
3.1 | ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器 |  | 0.3 | 否
3.2 | 整机重量≤4.6公斤（含电池） |  | 0.3 | 是
3.3 | 超声系统最大探查深度≥33CM |  | 0.3 | 否
3.4 | 轨迹球操作 |  | 0.3 | 否
3.5 | 中文操作界面, 中文输入 |  | 0.3 | 否
3.6 | 血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表） |  | 0.4 | 是
3.7 | 支持内置5G远程软件 |  | 0.4 | 是
3.8 | 实时同屏教学软件 |  | 0.4 | 否
3.9 | M模式, 具备彩色M模式及解剖M模式 |  | 0.3 | 否
3.1O | 心脏负荷超声 |  | 0.3 | 是
3.11 | AUTO IMT颈动脉中内膜测量技术 |  | 0.3 | 否
3.12 | 穿刺针增强功能，且穿刺针增益可实时调节 |  | 0.3 | 否
3.13 | 超声系统最大探查深度≥33CM |  | 0.3 | 否
3.14 | 测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式) |  | 0.3 | 否
3.15 | 支持TVI/TVD 组织多普勒 |  | 0.2 | 否
3.16 | 内置固态硬盘≥512GB |  | 0.2 | 否
3.17 | 一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元/一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像 |  | 0.2 | 否
3.18 | 电子凸阵：探头频带范围至少包含2.0-5.0MHz；电子线阵：探头频带范围至少包含6-12MHz；电子相控阵：探头频带范围至少包含2.0-4.0MHz |  | 0.3 | 否
3.19 | 凸阵探头有效阵元数≥192阵元 |  | 0.3 | 是
3.2O | 探头配置：1把凸阵探头，1把线阵探头，1把相控阵探头 |  | 0.3 | 是
便携超声诊断仪B
3.21 | 造影成像用于腹部、浅表和微血管造影，支持时间强度分析曲线和运动追踪，支持组织图像与造影剂图像混合造影模式 |  | 1 | 是
3.22 | 弹性成像功能，组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析 |  | 1 | 是
3.23 | 穿刺针增强技术：双屏实时对比显示增强前后效果，增强平面角度可调，步进10° |  | 1 | 是
3.24 | 支持血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值、标准差、ROI长度、测量长度及质量指标，具有IMT分析评估曲线 |  | 1 | 是
3.25 | 探头频率： 单晶体凸阵探头频率 1.3-5.0MHz，支持扩展成像 高频线阵探头频率3.0-13.0MHz，支持扩展成像 线阵探头频率：2.5-9.0MHz 相控阵探头频率：1.0-5.0MHz |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 11
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置清单 | 便携超声诊断仪A配置：主机2套，凸阵探头2把，线阵探头2把，相控阵探头2把，原厂台车2辆 便携超声诊断仪B配置：主机2台，超声成像系统1台、高频线阵探头1把，相控阵探头2把，线阵探头3把，单晶体凸阵探头3把，体外除颤监护仪1台
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1、售后服务体系与人员要求：投标人须建立完善、本地化的售后服务体系，明确售后服务机构、服务热线、服务流程；提供专职售后维修团队组成、人员资质、从业经验及服务保障措施。 2、售后管理措施要求：建立健全售后响应、故障处理、回访跟踪、档案管理及投诉处理机制，明确响应时限、到场时限、故障解决时限，实行全过程闭环管理，定期向采购人提交服务报告。。 3、维修保养服务内容及计划：提供完整的设备维修保养服务计划，包含日常巡检、定期保养、故障诊断、维修处置、零部件更换等内容，并针对各类故障制定专项解决方案。 4、软件升级服务要求：投标人提供所投产品版本内终身免费软件升级。 5、原厂售后服务承诺要求：投标人须按要求提供设备生产厂家出具的原厂售后服务承诺书，并加盖原厂公章，承诺内容须全面响应本招标文件要求。 6、质保期及延长质保要求：在满足本项目规定质保期基础上，投标人须明确是否提供原厂质保期延长服务，延长质保须与原厂质保范围一致，不得降低服务标准。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、主要零配件供货：提供设备完整主要零配件清单，包含零件名称、型号规格、原厂编号、品牌、单价、质保期限。 2、易损件及备品备件供货：提供全品类易损件、备品备件清单，明确名称、规格、单价、折扣率、保障备件充足、供应及时。 3、耗材供货：提供设备 专用耗材清单，包含耗材名称、规格、单价、折扣率、使用寿命、更换周期，确保耗材符合设备使用标准，不影响设备性能及使用寿命。

## CBCT
上海交通大学医学院附属瑞金医院CBCT采购需求
设备名称：CBCT
采购编号：0026-W00028723 预算总价：1200000元
采购数量：1套
所属医疗设备类别：□第一类 □ 第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于医院口腔科X射线拍摄及诊断，要求满足口腔科全景、头颅侧位和CBCT拍摄的多功能需求。
二、主要技术参数
2.1 | 成像视野大小：水平视野≥18cm，垂直视野≥14cm |  | 6 | 是
2.2 | CBCT最小体素：≤50μm，可提供不少于5种分辨率成像 |  | 6 | 是
2.3 | 曝光时间：≤1s |  | 6 | 是
2.4 | 具备一体式座椅功能，座椅可推拉滑动。患者在CBCT/曲面体层可使用座椅坐姿拍摄。 |  | 6 | 是
2.5 | 具备语音指令功能，可通过语音指令唤醒设备，控制立柱升降，可通过扫描指令进行拍摄（如CT扫描、TMJ扫描，侧位扫描，曲面体层扫描指令），控制激光定位灯和脚印灯定位，同时可通过语音指令进行复位和关闭设备等。 |  | 6 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
CT/全景位探测器
3.1 | 探测器类型：碘化铯平板探测器 |  | 1 | 是
3.2 | 探测器有效视野尺寸：≥15cm×20cm |  | 1 | 是
3.3 | 图像像素：≤98μm |  | 1 | 是
3.4 | CBCT模式下扫描视野具有无级可调功能 |  | 1 | 是
头影测量摄影探测器
3.5 | 探测器类型：TFT平板探测器 |  | 1 | 是
3.6 | 探测器有效视野尺寸：≥240mm×300mm |  | 1 | 是
3.7 | 采集矩阵：≥2048mm×2560mm |  | 1 | 是
高压发生器
3.8 | X射线发生器功率≥1200W |  | 0.1 | 是
3.9 | 高压模式：连续/脉冲，可选 |  | 0.1 | 是
3.1 | 管电压：最小≤60kV， 最大≥100kV，管电流：最小≤2mA， 最大≥12mA |  | 0.5 | 是
3.11 | 球管耐热稳定，散热快，可满足平均两分钟曝光1次 |  | 0.5 | 是
3.12 | 管芯焦点值：≤0.5mm |  | 0.1 | 是
机架及定位装置
3.13 | 头侧机架具有按钮功能，可控制升降。立柱上下可移动范围：≥690mm |  | 0.1 | 是
3.14 | 旋转臂可进行旋转运动，旋转范围偏差≤±1°旋转轴平移距离0-86mm，偏差≤±5mm |  | 0.1 | 是
3.15 | 具有CBCT/曲面体层颌托、TMJ颌托、无牙颌托、太阳穴定位支架、头部支架及绑带、咬牙棒。 |  | 0.1 | 是
3.16 | 颌托具有升降移动功能，上下升降范围≥20cm |  | 0.1 | 是
3.17 | 具备电动耳夹功能：通过触控屏按钮自动打开关闭太阳穴支架，并带有传感装置，接触到患者固定位置后自动停止 |  | 0.1 | 是
3.18 | 辅助定位装置：激光定位灯≥5个，提供全方位精准定位，激光波长650nm，激光灯输出功率≤1mW，避免对患者眼睛的影响。 |  | 0.1 | 是
3.19 | 具有脚印投影定位灯功能，脚印定位灯≥2个，可通过语音指令控制定位灯出现或消失功能 |  | 0.1 | 是
3.2 | 可通过触控屏进行定位操作，触控屏为可插拔式移动版，非固定式，方便操作。 |  | 0.1 | 是
应用软件
3.21 | 含常规图像采集及诊断分析软件（包括CT、全景、侧位图像），软件不限端口使用。可进行对比度/明亮度调节、锐化、影像缩放、影像移动 、多种形式标注处理等功能。 |  | 0.1 | 是
3.22 | 可实现自动神经管绘制功能，可根据颌骨宽度和高度，进行种植规划模拟设计 |  | 0.1 | 是
3.23 | 具备单机版正畸自动头影测量分析软件及测量报告分析，不限端口使用 |  | 0.1 | 是
3.24 | 具备单机版全景自动诊断分析及报告功能，不限端口使用 |  | 0.1 | 是
3.25 | 后处理算法具有去除金属伪影功能，可以选择打开或关闭去金属伪影功能可对气道进行三维重建，气道仿真内镜，上呼吸道彩色柱状图显示气道狭窄程度，同时为了方便检查气道容积分析，可单独显示三维气道 |  | 0.1 | 是
3.26 | 含仿真动态三维根管内窥镜功能，可清晰进行三维根管重建及内部形态模拟展示。 |  | 0.1 | 是
3.27 | 分段全景：用户可以自定义勾选需要查看的病灶位置，只取需要诊断的部分图像，从而成倍降低患者收到的辐射剂量 |  | 0.1 | 是
3.28 | 二维码导出功能：患者可以通过扫描二维码获取自己拍摄的全景和头颅侧位影像，能够实现电子化影像保存与传输 |  | 0.1 | 是
3.29 | 高配CBCT工作站，符合DICOM 3.0标准。 |  | 0.1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置清单 | 至少包含：主机1套、口内X射线机1套、一体式滑动座椅1套、运动监测摄像头1套、工作站1套、正畸软件1套、后处理软件1套、图像管理软件1套
4.2 | 随机工具 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 1、售后服务体系与人员要求：投标人须建立完善、本地化的售后服务体系，明确售后服务机构、服务热线、服务流程；提供专职售后维修团队组成、人员资质、从业经验及服务保障措施。 2、售后管理措施要求：建立健全售后响应、故障处理、回访跟踪、档案管理及投诉处理机制，明确响应时限、到场时限、故障解决时限，实行全过程闭环管理，定期向采购人提交服务报告。。 3、维修保养服务内容及计划：提供完整的设备维修保养服务计划，包含日常巡检、定期保养、故障诊断、维修处置、零部件更换等内容，并针对各类故障制定专项解决方案。 4、软件升级服务要求：投标人提供所投产品版本内终身免费软件升级。 5、原厂售后服务承诺要求：投标人须按要求提供设备生产厂家出具的原厂售后服务承诺书，并加盖原厂公章，承诺内容须全面响应本招标文件要求。 6、质保期及延长质保要求：在满足本项目规定质保期基础上，投标人须明确是否提供原厂质保期延长服务，延长质保须与原厂质保范围一致，不得降低服务标准。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为96个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、主要零配件供货：提供设备完整主要零配件清单，包含零件名称、型号规格、原厂编号、品牌、单价、质保期限。 2、易损件及备品备件供货：提供全品类易损件、备品备件清单，明确名称、规格、单价、折扣率、保障备件充足、供应及时。 3、耗材供货：提供设备 专用耗材清单，包含耗材名称、规格、单价、折扣率、使用寿命、更换周期，确保耗材符合设备使用标准，不影响设备性能及使用寿命。