## 清洁稿
口腔种植手术导航定位设备（种植机器人）采购项目 采购需求
设备名称：口腔种植手术导航定位设备（种植机器人）
采购数量：1套
预算总价：150万元
所属医疗设备类别（可多选）：
采购需求填写说明： 1、填写技术需求时，应避免出现歧视性、倾向性条款，避免出现生产厂家、品牌、型号、进口、专利、国外标准等要求，出现西文字符时要求附带中文解释。 2、本项目技术分总分为40分，为更有效地落实评标办法的量化与细化，填写各类技术要求时请逐条设置相应的评分分值，主要技术参数分值+一般技术参数分值=技术总分。 3、若设置 “科技创新” 评分项，分值一般不高于 5 分，并提供设置该分值的合理性与必要性说明。 4、若证明材料有特殊要求，例如“提供注册证附件产品技术要求”，请列明。 5、下表所列伴随服务要求、售后服务要求及商务需求内容仅供参考，采购人可根据实际需要增减相关内容。
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于口腔种植手术过程中种植体的导航定位。
关键技术参数：属实质性要求，不设置分值。
★1 | 导航仪机械臂具备随动功能，可根据患者位移实时自动调整位置及姿态。 |  | / | 是
★2 | 设备设计使用寿命≥10年，须提供铭牌照片或使用说明书相关页面或制造商的承诺书并加盖制造商公章。 |  | / | 是
科技创新功能描述
1 | 导航追踪单元的扫码追踪帧率≥200Hz。 |  | 2 | 是
2 | 无术中探头视觉遮挡风险，追踪装置与患者间的追踪不依赖光学追踪系统。 |  | 3 | 是
| 科技创新分值 |  | 5
二、主要技术参数
2.1 | 机械臂、追踪导航单元集成于单一台车。 |  | 6 | 是
2.2 | 设备具备内置蓄电池及相应功能，断电状态可持续供电保证应急操作≥20mins。 |  | 6 | 是
2.3 | 系统追踪精度：位置精度≤1mm，角度精度≤1° |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 15
三、一般技术参数
3.1 | 具备脚踏开关，数量≤1个。 |  | 2 | 是
3.2 | 具备触控显示屏，可交互操作。 |  | 2 | 是
3.3 | 力传感器：具备≥6维力，可实现空间≥6维力觉控制。 |  | 1 | 是
3.4 | 机械臂有效负载≥5kg。 |  | 2 | 是
3.5 | 机械臂臂展≥850mm。 |  | 1 | 是
3.6 | 关节控制：机械臂自由度≥6个，由电机驱动，断电时可自动锁定。 |  | 1 | 是
3.7 | 计算机主控要求： 中央处理器：≥Intel Core i7 11代。 固态硬盘≥1TB。 内存≥16GB。显卡：核心频率≥1470MHz，显存容量≥6GB。 |  | 1 | 是
3.8 | 追踪延时：≤15ms。 |  | 1 | 是
3.9 | 机械臂移动范围（x,y,z）：≥350mm*350mm*350mm，机械臂最大工作空间：R：850mm*Z：850mm。 |  | 1 | 是
3.1 | 机械臂定位误差：≤0.5mm，位置重复性：≤0.1mm。 |  | 1 | 是
3.11 | 姿态定位误差：≤0.5，机械臂三个方向姿态重复定位误差≤0.1°。 |  | 1 | 是
3.12 | 影像处理： 支持STL格式影像文件读取、解析和显示。支持重构完整的横断面、冠状面和矢状面视图。支持生成咬合平面并调整咬合平面的位置。支持勾画全景线并生成全景视图。支持对神经管勾画分割和三维重建显示。支持绘制上颌窦。 |  | 1 | 是
3.13 | 手术规划：支持主流种植体品牌的植入规划，支持种植体数据的可视化显示。支持单牙、多牙种植手术规划。支持设定植体安全范围，自动检测安全干涉。 |  | 1 | 是
3.14 | 支持导入手术规划，支持生成手术规划报告。 |  | 1 | 是
3.15 | 手术导航 支持实时显示导航信息，引导机械臂实时定位，实现精准手术实施。支持机械臂锁定路径，医生力觉引导手机完成种植，过程中具备随动功能。支持术中调整手术方案。 |  | 1 | 是
3.16 | 手术验证：支持将术前、术后的锥形束计算机断层扫描设备数据的导入及手动融合配准。 |  | 1 | 是
3.17 | 支持通过锥形束计算机断层扫描设备进行术前术后精度对比评估。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 20
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 台车1个，手柄马达1个，脚踏开关1个，种植手机5把，种植工具盒2套，图形工作站（含数字化软件）1套，显示器1台，机械臂一次性无菌罩20个，根长测定仪15台，牙髓活力测定仪15台，热牙胶充填系统15台，机扩马达工作头50支，X胶片观片灯16台，口腔器械用封口机1台，种植体动度测量仪1台，口腔专用手术器械1套。
4.2 | 随机工具 | 如有专用工具，须提供设备维护的专用工具；供应商若有新的版本软件推出，给予永久免费升级和安装。
4.3 | 交付及安装 | þ需要安装 ¨不需要
交付地址：上海交通大学医学院附属第九人民医院(东部院区)。交付日期：自合同签订生效之日起60天以内。
4.4 | 调试 | 在货物到达使用单位后，投标方应在8天内派工程技术人员到达现场，在采购方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 投标方必须支持医院自主维修或与其合作维修；
4.6 | 培训 | 现场培训：投标方应免费提供现场技术培训，应对采购方临床医生及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训，使采购方全面了解直至完全掌握设备的使用。 集中培训：根据设备技术要求，要定期向采购方免费提供临床、维修技术人员培训。
4.7 | 验收方案 | 设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 卖方须有专业服务团队，故障紧急叫修时，须2小时内维修响应，专业维修工程师要求4小时内到达现场，24小时内排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供切实可行的解决方案或有效措施。
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）提供原厂售后服务承诺方案，自货物按合同规定验收合格之日起不少于84个月； （2）年开机率 ≥ 95 %； （3）每年定期提供预防性保养服务≥4次，保修期内所有更换零部件和人员费用等全部由供货方负责，每年对设备运行情况进行记录，了解使用情况，解决问题不拖延，需要提供所投设备的终身免费软件升级； （4）卖方须有备件仓库，备品率整机的≥90%，确保备件供应年限≥10年；
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）投标方或制造商应承担设备维修义务，确保其正常使用。在保修期外，投标方或制造商负责设备的维护、保养及维修，义务期限超过10年。当需更换零配件时，投标方或制造商应按合同附件报价提供维修零配件，且不得收取任何维修人工费及差旅费。 （2）提供质保期外整机每年的全保保修价格(含本次招标范围内的所有设备，不超过投标总价的5%）；
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 合同附件报价提供维修零配件目录，质保期满后供货与价格不得超过零配件目录价格的7折且不超过当时的市场供货价格。
第一类
第二类
第三类