## 包1
上海市民政第三精神卫生中心医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：二维液相色谱微型质谱仪
采购数量：1
预算总价：155万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 在临床上用于人体生物样本中有机化合物的定性定量检测，包括有机小分子化合物（药物类）的定性定量分析。
二、主要技术参数
2.1 | 要求所投设备色谱泵、进样器、质谱检测器、柱温箱等为模块化非一体机结构设计、便于日常维护检修及科研拓展； |  | 3 | 是
2.2 | 柱温箱不少于双色谱柱同时运行，非单纯卡位，无需手工切换；（提供柱温箱实物图照片及双柱运行工作模式设置截图） |  | 3 | 是
2.3 | 具有色谱柱同步在线清洗功能：当一支色谱柱在进行分析工作时，另一支色谱柱同步自动清洗。要求提供人血样本至少连续100次进样的真实数据报告（自行列举不少于2个项目），连续100次测定结果不精密度＜20%；（需提供公开印刷彩页或厂家产品说明书对应复印件进行响应） |  | 3 | 是
2.4 | 柱温箱集成独立控制面板，能够实时显示工作模式及工作状态；（提供柱温箱面板实物图照片） |  | 3 | 是
2.5 | 冷开机急诊报告时间≤30min，且首次测定靶值偏差≤15%； |  | 3 | 是
2.6 | 具备瓶内样品处理功能或模块，以实现急诊样本处理时间＜1min，结果准确度≥85%；（要求提供加盖生产厂商公章的技术应用证明或检测报告） |  | 3 | 是
2.7 | 具备溶剂在线自动抑菌及除气功能模块； |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 进样量准确度与精密度≤1%； | 1 | 是
3.1.2 |  | 进样量精密度RSD≤0.2%； | 1 | 是
3.2 | 灵敏度 | SIM模式灵敏度ESI+: 10pg S/N>3500(RMS)； | 1 | 是
3.3 | 稳定性 | 以精神类药物奥氮平为例，一次工作曲线定标后，采用同一样品测定，连续15天，不得取舍测定数据，每天测定2次，测定偏差均≤15%； | 1 | 是
3.4 | 耐用度 | 支持在线萃取和在线除盐，可有效保证不受血液中内源性物质干扰并具有良好的分离度； | 1 | 是
3.5 | 交叉污染 | 进样交叉污染≤0.005%(萘、洗必泰)； | 1 | 是
3.6.1 | 流速范围 | 溶液输送单元最大流速≥5mL/min； | 1 | 是
3.6.2 |  | 步进调节流速精密度≤0.06%； | 1 | 是
3.7 | 质量范围 | 质谱检测器质量范围不窄于：40-1200（m/z） | 1 | 是
3.8.1 | 应用能力 | 单次最大进样量＞110个，且兼容2*96孔板； | 1 | 是
3.8.2 |  | 代表性药物如奥氮平、氯氮平、利培酮等药物测定速度≤3min，8h连续测定通量≥160例次； | 1 | 是
3.8.3 |  | 代表性药物如奥氮平、氯氮平、利培酮等药物品种间方法切换时间≤10min； | 1 | 是
3.8.4 |  | 代表性药物如奥氮平、氯氮平、利培酮等药物品种间方法切换后，首次测定偏差≤20%； | 1 | 是
3.8.5 |  | 可测定精神类药物——丙戊酸、卡马西平、苯妥英钠、奥卡西平，奥氮平、氯氮平/去甲氯氮平、喹硫平/去乙基喹硫平、利培酮/帕利哌酮、氯丙嗪、米氮平、西酞普兰/去甲西酞普兰、帕罗西汀、度洛西汀、舍曲林等； | 1 | 是
3.8.6 |  | 提供前述精神类至少各3种药物的方法验证文件。验证文件指标至少应包括：日内日间精密度、最低检测限、空白血样(人血样)、线性、色谱条件、血样质谱图。要求提取回收率≥80%、工作曲线≥5个点、相关系数≥0.998，并作为装机验收标准(提供加盖生产厂家公章的证明材料)； | 1 | 是
3.8.7 |  | 药物浓度测定方法要求可以免同位素内标测定，测定日内不精密度＜20%、日间不精密度＜20%； | 1 | 是
3.9.1 | 项目成熟度 | 要求所投产品生产厂家符合医疗器械质量管理体系ISO13485或GB/T42061-2022认证； | 1 | 是
3.9.2 |  | 流动相试剂要求为即开即用高分子软材包装，确保试剂储运、取用的安全性，要求流动相未启封有效期＞1年；（提供产品实物图、备案证、说明书等证明材料） | 1 | 是
3.1 | 液质联用分析软件 | 为全中文界面，可自由添加、修改、提取化合物的信息以及分析和处理方法； | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 液相色谱串联质谱系统1套 台式电脑2台 彩色打印机1台 二类注册色谱柱2套 氮气发生器1台 UPS电源1台 维修工具包1套
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 软件系统终身免费更新维护
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
1.供应商确保仪器安全无损地运抵医院指定现场，并承担仪器的运费、保险费、装卸费等费用。供应商还应在发货前通知院方仪器的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备 2.供应商负责完成仪器的现场安装，并提供仪器安装专用工具和辅助材料
4.4 | 调试 | 1.在接到院方通知后7天内进行上门调试，同时提供这一过程中所需的试剂，并承担费用
4.5 | 提供技术援助 | 1.负责免费提供中文操作手册及其他有关文字资料 2.随时接受院方使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题
4.6 | 培训 | 1.供应商应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行不少于7天的培训或指导 2.可根据院方的要求到厂家总部安排培训计划
4.7 | 验收方案 | 按上海市医疗器械管理质量控制中心标准流程进行验收
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | ≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）每年对设备至少进行2次免费原厂巡检与保养； （2）保修期满后整机年保修价格不高于5万每年； （3）保修期满后的维修仅收取零配件费用，免除一切上门费、人工费、差旅费等； （4）如故障不能在七天内解决，公司无偿提供备用设备。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。
第一类
第二类
第三类
第一类
第二类
第三类

## 包2
上海市民政第三精神卫生中心医疗设备采购项目（第2包） 采购需求
设备名称：彩色多普勒超声系统
采购数量：1
预算总价：1000000.00
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它
二、主要技术参数
2.1 | ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调控制面板可独立旋转、升降及平移，全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示）； |  | 5 | 是
2.2 | 探头接口≥5个 |  | 5 | 是
2.3 | 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头 |  | 3 | 是
2.4 | 支持应变式弹性成像，具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具，具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能 |  | 5 | 是
2.5 | 穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1.1 | 精确度 | 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 | 1 | 是
3.1.2 |  | 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示 | 1 | 是
3.1.3 |  | 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 | 1 | 是
3.1.4 |  | 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析 | 1 | 是
3.1.5 |  | 支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新 | 1 | 是
3.2.1 | 灵敏度 | 支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI | 1 | 是
3.2.2 |  | 支持造影图像和组织图像位置互换 | 1 | 是
3.2.3 |  | 支持Glazing Flow 立体血流 | 1 | 是
3.3.1 | 稳定性 | 频谱多普勒模式取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 | 1 | 是
3.3.2 |  | 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置 | 1 | 是
3.3.3 |  | 扩展成像（要求凸阵、线阵探头可用） | 1 | 是
3.3.4 |  | 实时双幅对比成像 | 1 | 是
3.3.5 |  | 空间复合成像，最高可达9线偏转 | 1 | 是
3.4.1 | 耐用度 | 造影支持微血管造影增强功能，支持造影定量分析 | 1 | 是
3.4.2 |  | 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 | 1 | 是
3.4.3 |  | 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 | 1 | 是
3.5.1 | 其他 | 单晶凸阵探头，带宽: 1.2-6.0MHz | 1 | 是
3.5.2 |  | 单晶体相控阵探头，带宽：1.5-4.5MHz | 1 | 是
3.5.3 |  | 高频线阵探头，带宽：4.0-15.0MHz | 1 | 是
|  | 一般技术参数小计分值 | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 1.工作主机1台 2.耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 供应商可提供原厂配套专用工具及维护工具清单，满足设备日常维护、校准及故障检修需求。产品软件系统终身提供免费版本升级服务，包含功能优化、安全补丁、兼容性升级等内容，升级过程不额外收取软件授权费或技术服务费，确保设备始终保持最佳性能状态。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
1.供应商确保仪器安全无损地运抵医院指定现场，并承担仪器的运费、保险费、装卸费、与医院系统对接接口等相关费用。供应商还应在发货前通知院方仪器的运输信息以及到货时间，以便院方做好验货准备。 2.供应商负责完成仪器的现场安装，并提供仪器安装专用工具和辅助材料。
4.4 | 调试 | 1. 硬件全系统自检：包含电源、探头、主机各模块、散热系统、显示系统等逐项检测，确保硬件无故障； 2. 软件系统配置：完成系统初始化、参数校准、用户权限设置、与医院现有信息系统（HIS/LIS/PACS）的对接调试，确保数据传输稳定； 3. 性能与图像调试：对超声设备的成像参数、探头灵敏度、图像分辨率、深度调节、伪彩/多普勒功能等进行专业校准调试，确保成像质量达到临床诊断标准；
4.5 | 提供技术援助 | 1. 全套技术资料：包含设备原厂操作手册、维修手册、电路图、零部件清单、校准规程、出厂检验报告、产品合格证、医疗器械注册证复印件等； 2. 技术文档支持：提供设备的维护保养计划、故障排查指南、日常操作规范等文件； 3. 技术援助服务：提供7×24小时电话/在线技术支持，针对设备使用中的技术问题提供远程协助、故障分析与解决方案；如需现场技术支持，将在约定时间内派原厂工程师到场处理，保障设备正常运行。
4.6 | 培训 | (1)提供临床操作及维修人员培训不少于4次； (2)终身提供免费技术咨询服务； (3)提供原厂培训服务;
4.7 | 验收方案 | 1. 到货验收：设备到货后，与院方共同开箱，核对设备型号、序列号、主机及附件、耗材、工具等是否与采购清单一致，检查外观是否完好无损，无运输损坏； 2. 安装调试验收：设备安装调试完成后，按原厂技术标准和采购文件要求，对设备的硬件功能、软件性能、成像质量、系统稳定性、与医院信息系统对接等进行逐项测试，确保所有指标符合要求；4. 资料验收：提供完整的技术文件、注册证、检验报告、调试记录、培训记录等资料，供院方归档留存； 3. 验收确认：所有验收项目合格后，双方签署《设备验收报告》，设备正式交付院方使用；如验收不合格，供应商将按院方要求及时整改或更换设备，直至验收合格为止。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 1、需提供保修≥5年。 2、≤2小时电话响应，≤24小时到达现场
2 | 质保期内服务内容与计划 | （1）提供所投设备的终身免费软件升级； （2）提供详细配置清单和技术手册； （3）具有固定的售后服务机构和售后人员。
3 | 质保期外服务内容与计划 | （1）周期维护保养计划不少于一年两次，内容包括探头检测，主机检测等； （2）保修期满后整机年保修价格不超过合同价的6%； （3）保修期满后每次维修的工时免费； （4）预防性维护保养免费。
4 | 质保期外整机维保价格、备品备件、零配件、耗材等价格情况 | （1）所需的易损件和备品备件的清单报价及扣率； （2）相关耗材的清单、报价及扣率； （3）主要零配件价格。
第一类
第二类
第三类