## 清洁稿
X射线血液辐照设备医疗设备采购项目（第1包） 采购需求
设备名称：X射线血液辐照设备
采购数量：1台
预算总价：3,360,000.00元
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 使用照射强度为25Gy-30Gy的放射线对血液制剂进行照射，使血液制剂中的T淋巴细胞失去活性，所制成的血液制剂能减少受血者输入含供血者免疫活性淋巴细胞，不被受者免疫系统识别和排斥，并攻击受者的组织器官及造血系统导致输血相关移植物抗宿主并（TA-GVHD）的发生。
关键技术参数：投标人任何一项不满足即否决其投标。
★1 | 设备射线种类为 X 射线 |  | / | 是
★2 | 辐照剂量范围：25-50Gy。 |  | / | 是
★3 | 投标人需承诺辐照仪放置区域布局符合两台设备同时使用的要求，且预留检修口，并出具布局图。投标人提供的辐照仪放置场地见布局示意图，设备需放置在辐照内室内，房间内原有设备尺寸已标明。不能影响该区域内原有设备使用。 |  | / | 是
二、主要技术参数
2.1 | X 射线管最大功率≥4500W。 |  | 5 | 是
2.2 | 辐照通量：每小时不少于120单位红细胞，且每批次辐照血液样品容器满载时的辐照中心剂量率≥5Gy/min。 |  | 5 | 是
2.3 | 单次辐照血液量≥10单位红细胞时，运行辐照时间(25Gy)：≤5min/批次。 |  | 5 | 是
2.4 | 辐照容器（辐照杯）：单杯容量大于等于2.5L |  | 3 | 是
2.5 | 样品容器满载时，参考点吸收剂量的测量值与设置值的偏差绝对值应：≤10% ； 吸收剂量均匀性的偏差绝对值应：≤25%。 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 21
三、一般技术参数
3.1 | X射线管电压≤160kV，X射线管电流≥10mA。 |  | 2 | 是
3.2 | 杂散辐射和泄漏辐射须符合现行版《X射线血液辐照设备》YY/T1834要求：距离X射线焦点1米处，测得的杂散辐射计量当量率不超过1μSv/h。距离X射线血液辐照设备可触及表面50毫米处任意位置，测得的泄漏辐射剂量当量率应不超过2.5μSv/h（提供检测报告作为证明性材料）。 |  | 2 | 是
3.3 | 具有断点传续功能，即辐照中断恢复后可延续剩余辐照程序。 |  | 2 | 是
3.4 | 血液辐照操作模式：通过设置辐照剂量和设置辐照时间两种辐照模式来完成（提供软件界面证明材料）。 |  | 2 | 是
3.5 | 辐照仪主机内置可触控操作液晶显示屏（非外接扩展）：1 套(提供设备图片证明）。 |  | 2 | 是
3.6 | 设备停机96小时内再次使用不需要训机，停机时长在1周内，重新开启时训机时间不超过20分钟。 |  | 2 | 是
3.7 | 具有内置环境辐射剂量实时监测和报警功能：操作环境的辐照剂量可实时监控，可设置阈值，操作环境辐射剂量超过阈值辐照自动停止，并有报警提示。 |  | 2 | 是
3.8 | 外置独立水冷系统，水冷系统通过辐照仪控制启动，无需手动启动，无需外接电源；设备软件能够显示水温、水流量、水冷电源等联锁信号（提供软件界面及设备图片证明材料）。 |  | 2 | 是
3.9 | 辐照仓门与射线发生器具有双重联锁功能：具备接近开关和机械卡锁两种联锁方式，同时触发才判断仓门完全关闭，才可启动辐照；辐照仓门打开时，装置会自动切断 X 射线管电源。 |  | 1 | 是
3.1 | 辐照仪主机内置与控制系统集成的 UPS 电源，当供电网络断电时控制系统持续运行≥10min。 |  | 1 | 是
3.11 | X射线管为真空密封管，无需配备真空度监测维持系统和离子泵，设备在不使用状态下可长时间断电，重新上电后X射线管无需抽真空操作。 |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 19
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | （1）配套资源： 1.配置温控设备，满足两台设备同时开启时的环境温度要求（15℃~25℃）。 2.确保电源稳定，配置相应的稳压电源。 （2）预留检修口，检修时不得影响同区域内其他设备的使用。
4.2 | 软件要求 | （1）投标人应提供操作界面升级服务，费用包含在投标总价中。 （2）操作界面：要求为全中文操作系统，依据招标人要求，可与招标人业务管理系统进行数据交换，并负责端口连接。费用包含在投标总价中。 （3）如有配套电脑，需符合XC要求（国产操作系统、数据库）。
4.3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
提供对产品的现场搬运方案、提供产品安装所需的专用工具和辅助材料。
4.4 | 调试 | 安排专业技术人员到现场对设备进行安装、调试。配合招标人完成设备使用前的校准、检测及确认等相关工作，并提供相应的配置资源。
4.5 | 提供技术援助 | 提供技术援助、技术咨询服务方案
4.6 | 培训 | 投标人根据招标人需求，安排专业技术人员提供免费上门技术培训，确保招标人相关技术人员熟练操作设备的各项性能，包括硬件和软件。专业技术人员的能力包括对服务设备的维修、保养、培训等售后工作，可提供证明其能力的材料。
4.7 | 验收方案 | 交付日期：自合同签订生效之日起60天内完成送货，30天内完成安装、调试和验收。 1 当货物到达采购人指定的安装现场后，根据现场情况，包括但不限于楼层承重等提供并实施相应解决方案。双方依据供货清单共同对产品进行验收。 1.1 验收内容包括但不限于：货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、运行状况及安装调试、质量证明文件、售后服务承诺、安全标准、合同履约时间、地点、方式等。 1.2 验收要求：外包装完整，开箱后设备无划痕破损，设备型号、数量、随机附件等应与合同一致。随机还应提供全套、完整的技术资料，中文设备说明书、中文操作手册、《网络安全能力声明》等。确认接电后可正常开机并使用，且符合相关技术参数要求。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | ≤1小时电话响应，≤24小时到达现场
5.2 | 售后服务内容与计划 | （1）质保期：≥3年，在满足质保期要求基础上提供原厂质保期延长服务； （2）对售后服务体系（含售后维修人员团队组成）的要求； （3）对售后管理措施的要求； （4）对维修保养服务内容及计划（含故障解决方案、设备维修和更换）的要求； （5）提供所投设备的终身免费软件升级； （6）提供原厂售后服务承诺书； （7）投标人确保在质保期内安装的任何零配件，都是其货物生产厂家原产或经认可的合格全新正品。 （8）投标人必须保证设备年开机率≥95%（按日历日计算，每少一天，顺延保修一天）。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | （1）质保期满后周期维护保养计划内容要求，免费提供周期维护保养≥3次年，并提供标准维护保养报告； （2）质保期后，前3年每年维保费用不超设备合同价格的1.5%，全保费用不超设备合同价格的2.5%。3年后每年维保费用不超设备合同价格的3%，全保费用不超设备合同价格的5%。 （3）质保期满后每次维修的工时的单价； （4）投标人须按照招标人要求、生产商及产品说明书要求对设备进行预防性维护和周期性检修； （5）投标人确保设备投入生命周期期内（≥10年）主要零配件的更换和供应。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | （1）主要零配件清单、报价； （2）所需的易损件和备品备件的清单、报价及折扣率； （3）相关耗材的清单、报价及折扣率。
5.5 | 信息安全要求 | 本项目投标时须提供以下承诺： （1）投标人书面承诺：设备全生命周期内，设备调试、故障排查、参数配置、固件升级、漏洞修复等全部运维工作仅由工程师现场上门完成；永久关闭远程运维、设备自动向厂商云端回传数据功能，不提供任何远程处置方案。 （2）投标人书面承诺：设备软硬件不存在任何远程访问相关能力。整机不支持远程运维、远程调试、远程登录、远程诊断、远程数据回传、厂商云端后台接入；硬件不预留远程通信接口，固件及整机软件无隐藏远程通道、无远程后门、无可临时开启的远程控制开关，第三方渗透测试不得检出任何可外部访问的远程服务端口。
第一类
第二类
第三类