## X射线计算机体层摄影设备
上海交通大学医学院附属瑞金医院X射线计算机断层扫描系统采购需求
设备名称：X射线计算机体层摄影设备
采购编号：0026-W00028659 预算总价：22000000元
采购数量：2套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 项目概况：需求CT 2套，用于全身扫描，适用于病人影像检查，及CT增强扫描等
二、主要技术参数
X射线计算机体层摄影设备A：
2.1 | 探测器物理排数：单套采集系统，探测器Z轴方向物理排数≥256排；或具备两套采集系统，探测器Z轴物理排数≥96排×2，或提供双层探测器，探测器Z轴物理排数≥128排 |  | 3 | 是
2.2 | 探测器总单元数≥230000个 |  | 3 | 是
2.3 | 探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6毫米 |  | 3 | 是
2.4 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6毫米 |  | 3 | 是
2.5 | 探测器每排物理单元数≥920（每排探测器单元不均匀物理排列时按实际每排最小值计算） |  | 3 | 是
X射线计算机体层摄影设备B：
2.6 | 探测器排列方式为等距排列且Z轴上每排的最小像素尺寸≤0.6毫米 |  | 3 | 是
2.7 | 探测器每排物理单元数≥920 |  | 3 | 是
2.8 | 机架孔径≥80厘米 |  | 3 | 是
2.9 | 探测器总单元数≥70000个 |  | 3 | 是
2.1 | 单圈断层扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6毫米 |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
X射线计算机体层摄影设备A：
3.1 | 扫描机架 | 机架孔径≥80厘米 | 0.5 | 是
3.2 |  | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° | 0.5 | 是
3.3 |  | 螺旋扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6毫米 | 0.5 | 是
3.4 |  | 最薄重建层厚≤0.6毫米 | 0.5 | 是
3.5 | 球管 | 球管阳极等效热容量≥30兆 | 0.5 | 是
3.6 |  | 最长连续曝光时间≥120秒 | 0.5 | 是
3.7 |  | 球管阳极最大散热率≥1600千胡/分钟 | 0.5 | 是
3.8 |  | 最低管电压≤60千伏 | 0.5 | 是
3.9 |  | 最高输出管电流（不含等效概念）≥800毫安 | 0.2 | 否
3.1 |  | 最低输出管电流≤10毫安 | 0.2 | 否
3.11 |  | 最高管电压≥140千伏 | 0.2 | 否
3.12 | 高级应用 | 能谱成像及高级后处理软件包：其中包括能谱扫描与重建技术、可提供混合增强图像、有效原子序数图像、≥16厘米的无需动床最大能谱扫描范围、痛风尿酸成分分析 | 0.2 | 否
3.13 |  | 心脏-血管多部位一站式分析高级后处理软件包：其中包括提供一站式提取多种血管并联合显示，包括头颈部血管、胸腹部血管、冠脉血管、多部位联合血管等，并且在一个应用下可满足，无需切换多个应用 | 0.2 | 否
X射线计算机体层摄影设备B：
3.14 | 扫描机架 | 机架物理最快转速（非等效）≤0.3s/圈 | 0.5 | 是
3.15 |  | 机架物理倾斜角度（非数字倾斜）≥±30° | 0.5 | 是
3.16 |  | 螺旋扫描最大采集层数模式下层厚≤0.6毫米 | 0.5 | 是
3.17 |  | 最薄层厚≤0.6毫米 | 0.5 | 是
3.18 | 球管 | 球管阳极散热率≥1600千胡/分钟 | 0.5 | 是
3.19 |  | 最低管电压≤70千伏 | 0.5 | 是
3.2 |  | 最高管电压≥140千伏 | 0.2 | 否
3.21 |  | 最长连续曝光时间≥100秒 | 0.5 | 否
3.22 |  | 最大焦点尺寸≤1.1mm x 1.2mm | 0.5
3.23 | 探测器 | 单圈扫描最大层数≥128层 | 0.2 | 否
3.24 |  | 探测器排数≥64排 | 0.2 | 否
3.25 |  | 探测器类型：光子探测器、或宝石探测器、或微平板探测器、或时空探测器、或同档次探测器 | 0.2 | 否
3.26 |  | 数据采样率≥4800view/圈 | 0.2 | 否
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | X射线计算机体层摄影设备1：提供探测器、球管、高压发生器、主控台、工作站各1套，以及具备心脏应用、能谱应用等高级软件包； X射线计算机体层摄影设备2：提供探测器、球管、高压发生器、主控台、工作站各1套，以及具备肺结节分析、去金属伪影算法等高级软件包。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机≥12个月免费质保期(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的7%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 无影灯
上海交通大学医学院附属瑞金医院无影灯采购需求
设备名称：无影灯
采购编号：0026-W00022849 预算总价：1650000元
采购数量：11套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 主要需求：应满足深腔、微创等不同科室的手术照明功能。
二、主要技术参数
2.1 | 无影灯盘外形为圆型结构，无镂空，符合层流检测标准(提供第三方专业机构出具的层流检测报告); |  | 3 | 是
2.2 | 有效提升手术室感染控制，无影灯需有抗菌涂层，可减少细菌99.99%滋生；提供第三方实验室报告； |  | 1 | 是
2.3 | 无影灯采用冷白和暖白两种LED光源，运用全反射微距原理，实现纵向叠加高品质光斑，光斑均匀无彩虹效应；(提供证明文件和 反射原理图片说明) |  | 3 | 是
2.4 | 母灯头稳定最大光照强度≥160,00Lux,子灯头稳定最大光照强度≥140,000Lux; |  | 1 | 是
2.5 | 子灯和母灯头都可实现至少五档色温术中实时可调，色温调节档位：3500K-5500K,能满足不同手术术野照 明需求和医生不同的用眼习惯；(提供原厂技术白皮书和产品彩页说明)。 |  | 3 | 是
2.6 | 配置智能中央手柄，可以通过手柄进行亮度调节，光班调节，色温调节，腔镜模式等(提供彩页等证明文件); |  | 3 | 是
2.7 | 具备RSRS(阴影辨析反射)系统，在任意位置都可获得理想的无影照明效果，且保证术野光照度稳定。(提供证明文件) |  | 2 | 是
2.8 | 光斑直径电动可调，调节范围：子灯调节最小≤14 CM,母灯调节最大≥29CM,可通过关节控制面板和中央手柄两种方式调节；(提供彩页证明文件) |  | 3 | 是
2.9 | 有照明设置记忆模式，可存储个性化照明设置参数， 一键切换； |  | 1 | 是
2.10 | 无影灯灯头满足IP55防尘防水等级（提供具有CNAS资质的第三方检测报告） |  | 1 | 是
2.11 | 子灯和母灯均预留高清/4K中置术野摄像系统接口，摄像可适配提供的任何灯头，无需工具，可随时安装使用；(提供证明文件) |  | 3 | 是
2.12 | 无菌柄可高温高压灭菌，且高温高压灭菌次数≥100次。(提供无菌柄灭菌验证报告和灭菌耐受性权威机构报告) |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 26
三、一般技术参数
3.1 | 圆形灯盘，非多个灯盘或模块组合，无镂空，无螺钉外漏，整体呈流线型设计； |  | 1
3.2 | 显色指数Ra≥96 |  | 0.5
3.3 | 深腔照明率≥100% |  | 1
3.4 | 照明深度(L1+L2)≥1200mm |  | 0.5
3.5 | 具有腔镜手术专用照明模式，可与主照明模式一键切换 |  | 1
3.6 | 灯泡使用寿命≥60,000小时 |  | 1
3.7 | 母灯头功率≤63W,子灯头功率≤52W |  | 0.5
3.8 | 一体化超薄单一灯盘，灯盘厚度≤72mm |  | 1
3.9 | 母灯LED灯珠数量≤56个，子灯LED灯珠数量≤38个 |  | 1
3.10 | 具有3灯臂6关节，可360°无限位旋转，操作使用灵活方便，定位准确，不漂移； |  | 0.5
| 一般技术参数小计分值 |  | 8
技术参数总计分值 |  |  | 34
四、伴随服务要求
4.1 | 产品配置要求 | LED子母无影灯(9套):无影灯母灯灯头*9个、无影灯子灯灯头*9个、灯头弹簧臂*18个、横臂中心轴*9个、预埋系统*9套、高清/4K中置摄像系统预留接口*18个、消毒手柄*36个、电源系统*9套 LED单母单子二头无影灯(2套),无影灯母灯灯头*2个、无影灯子灯灯头*2个、灯头弹簧臂*4个、横臂中心轴（加长）*4个、预埋系统*4套、高清/4K中置摄像系统预留接口*4个、消毒手柄*8个、电源系统*4套。
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务，
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机≥60个月免费质保期(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次。
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修
六、送样要求
6.1 | 送样要求 | 产品需提供样品(灯头1个) | 6分 | 样品评分要点： 1、灯盘外壳全铝合金金属材 质，确保迅速散热及良好的层 流兼容性； 2、灯面采用高强度高透光安全 玻璃，防炫目、抗划痕、耐腐 蚀、易清洁，非亚克力材质； 3、圆形灯盘，非多个灯盘或模块组合，无镂空，无螺钉外漏，整体呈一体化流线型设计。