## 有创呼吸机
上海交通大学医学院附属瑞金医院有创呼吸机采购需求
设备名称：有创呼吸机
采购编号：0026-W00029224 预算总价：3679999.96元
采购数量：14套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 适用于成人、小儿的危重症机械通气治疗。
二、主要技术参数
有创呼吸机A（核心产品）:
2.1 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式。无创压力支持或容量支持过程中流量的最大吸气时间Timax可设置范围至少包括：0.1-4s（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.2 | 具有一体化内置高流速氧疗功能，可以设置氧疗的吸气压力限值且范围至少包括：4-55mbar(cmH2O)（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.3 | 具有高流速氧疗平均气道压力监测功能,监测范围至少包括：3-55 mbar(cmH2O)（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.4 | 具有气道压力释放通气模式，并且具有压力自动释放功能，可通过设置呼气峰流速百分比自动调节低压释放时间，呼气峰流速百分比的范围至少包括：1%-80%（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.5 | 具有可变压力支持通气模式，可以设置压力支持水平和变化百分比，呼吸机自动随机输出压力支持水平（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.6 | 具有肺复张趋势；图形趋势≥30天（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.7 | 具有表格趋势≥30天，记录本条≥5000条（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
有创呼吸机B:
2.8 | 采用一体化内置涡轮技术,峰流速≥250L/min（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.9 | 具有无创通气模式，可以自动泄露补偿和泄露调节，可应用于容控和压控，以及自主呼吸模式（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.1 | 呼出端采用非压差式流量传感器，通气过程中可随时标定，不需暂停通气治疗，与呼气阀可分开拆卸消毒（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
2.11 | 趋势图≥10天，日志记事本≥500条（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 3 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 33
三、一般技术参数
有创呼吸机A:
3.1 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；辅助间歇指令正压通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气，可容量控制或压力控制；同步间歇指令通气+压力支持，可容量控制或压力控制；持续气道正压+压力支持；持续气道正压+容量支持；压力限制通气；叹息；窒息通气；自动流速调节/容量保证功能，自动流速调节叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；容量保证叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量。双水平气道正压通气；具有分钟指令通气模式，指令呼吸与患者的呼吸努力同步，可叠加自动流速功能. |  | 0.5 | 是
3.2 | 具有自动插管补偿功能，可分别在吸气/呼气和自主/指令通气过程中给予压力的补偿，可显示补偿后隆突端压力波形（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 1 | 是
3.3 | 具有关联参数设置功能和关联标示：可以实现PEEP和吸气压力参数关联保持两个参数调整时的压差不变；（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
3.4 | 显示屏幕：≥17英寸彩色触摸显示控制屏。具有智能肺视图，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力及顺应性，同时可以显示自主呼吸和指令通气的比率 |  | 0.5 | 是
3.5 | 采用顺磁式技术监测吸入氧浓度 |  | 0.5 | 是
3.6 | 可以显示呼吸环至少包括：压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环。三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图 |  | 0.5 | 是
3.7 | 可以测量最大吸气负压NIF，范围至少满足：–80-0 mbar（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
3.8 | 可以测量口腔闭合压P0.1,范围至少满足：–25-0 mbar（提供说明书或Datasheet,并加盖原厂公章） |  | 0.5 | 是
有创呼吸机B:
3.9 | 通气模式至少包括：间歇指令正压通气；辅助间歇指令正压通气，同步间歇指令通气，同步间歇指令通气+压力支持，持续气道正压+压力支持;压力限制通气；叹息；窒息通气;双水平正压通气；自动流速调节功能。具有一体化雾化功能。 |  | 0.5 | 是
3.1 | 呼吸频率（辅助控制通气模式和同步间歇指令通气模式下)：2-80次/分；吸气压力：1-99mbar |  | 0.5 | 是
3.11 | 显示屏幕：≥12英寸彩色触摸显示控制屏。屏幕具有白天和夜间两种模式及快捷键，且可进行模式切换 |  | 0.5 | 是
3.13 | 通气模式至少包括：VC(容量控制通气)； PC（压力控制通气)；PRVC（压力调解容量保证通气）；SIMV(PC+PS)；SIMV(VC+PS)；SIMV(PRVC+PS)；PS(压力支持通气)；SPONT/CPAP；高流量氧疗。 |  | 0.5 | 是
3.13 | 呼吸频率：4—150BPM;流量触发灵敏度：0~2L/min |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 7
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 有创呼吸机A*2套 有创呼吸机B*12套 每套包含（主机、台车、湿化器、2套呼吸管路、模拟肺、气源管、电源线）
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## X线骨密度仪
上海交通大学医学院附属瑞金医院X线骨密度仪采购需求
设备名称：X线骨密度仪
采购编号：0026-W00028661 预算总价：3000000元
采购数量：3套
所属医疗设备类别：□第一类 ■第二类 □第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1.1 | 用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。
二、主要技术参数
2.1 | 高能≥60Kev，低能≤38Kev |  | 5 | 是
2.2 | 球管阳极靶角≥12° |  | 5 | 是
2.3 | 光子计数探测器，探测器材质为LYSO（硅酸钇镥） |  | 5 | 是
2.4 | 适用于全身的扫描床，长度：≥260cm，宽度：≥105cm |  | 5 | 是
2.5 | 扫描检查功能，在扫描之后，系统能够自动检测脊柱、髋关节、前臂等部位是否存在摆位异常或是分析异常，并能给出提示和纠正建议 |  | 3 | 是
2.6 | 可进行全身肌肉/脂肪成分分析，并在NMPA注册证产品适用范围中明确标明该产品可适用于脂肪肌肉组织测量和分析。 |  | 3 | 是
2.7 | 智能扫描功能，无需预扫描，自动识别感兴趣区域，可根据骨骼走形自动调节扫描路径。 |  | 4 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 30
三、一般技术参数
3.1 | 球管具备K缘过滤技术，同时产生高低双能X线 |  | 1 | 是
3.2 | X线扫描线束：窄角扇形且扇形开角≤4.5° |  | 1 | 是
3.3 | 最大有效扫描长度≥195cm、宽度≥60cm |  | 1 | 是
3.4 | 标准扫描时间：腰椎≤30秒钟、股骨≤30秒钟、全身≤5分钟 |  | 1 | 是
3.5 | 对活体常规部位扫描精度(重复性误差)：腰椎、股骨:≤1.0%、双侧股骨≤0.6%、全身脂肪含量≤1.2%、全身肌肉组织≤0.7% |  | 1 | 是
3.6 | 具备多视角影像重建技术 |  | 1 | 是
3.7 | 具备双能脊柱椎体骨折评估功能，可评估椎体前后柱高度，判断椎体压缩程度，且提供的影像均为双能剪影图，需去除软组织图像 |  | 1 | 是
3.8 | 一次定位，自动完成腰椎、双侧股骨扫描检测功能 |  | 1 | 是
3.9 | 中国大陆人数据库：数据库由国内权威机构建立，全国多点采集，样本量≥11,000 |  | 1 | 是
3.10 | 脊柱/股骨扫描放射剂量≤37μGy、全身扫描放射剂量≤0.4μGy、操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量≤6μSv/Hr |  | 1 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 10
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件要求 | 主机系统*3台、软件包*3套、全身体成分分析*3套、双能椎体评估*3套、LED显示器*3台、电脑工作站*3台、矫形髋关节软件*3套、彩色打印机*3台
4.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
4.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
4.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
4.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
4.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
5.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
5.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为60个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
5.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修

## 呼吸机
上海交通大学医学院附属瑞金医院呼吸机采购需求
设备名称：呼吸机
采购编号：0026-W00028703 预算总价：1400000元
采购数量：7套
所属医疗设备类别：□第一类 □第二类 ■第三类
面向企业分类： ■ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
□ 专门面向中小企业采购
□ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：□是 ■否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
项目概况 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持；整机为电动电控设计（涡轮驱动空气源），支持中央供氧及低压供氧
一、主要技术参数
呼吸机A：
1.1 | 呼吸机支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息（提供产品说明书证明） |  | 3 | 是
1.2 | 主机重量≤11kg（不含台车）便于院内转运，高度≤354mm。具备VGA扩展显示（非HDMI接口）。屏幕与主机机器一体化，主机可从台车上无工具拆卸。 固定的立式把手（要求非活动式，不可移动），保护屏幕免受撞击。设备使用年限≥10年（提供产品说明书证明） |  | 3 | 是
1.3 | 具备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定，PO.1支持实时监测值显示在监测值界面（提供产品说明书证明） |  | 3 | 是
1.4 | 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃），并且吸气阀、呼气阀外观和物理结构不同，避免消毒后误装引起风险（提供产品说明书证明） |  | 3 | 是
1.5 | 呼吸机与监护仪统一网络联网通信时，呼吸机支持显示来自监护设备的血氧和呼末二氧化碳参数，辅助临床团队高质量评估脱机（提供产品说明书证明） |  | 3 | 是
呼吸机B：
1.6 | 峰值流量≥240 升/分钟 |  | 2 | 是
1.7 | 要求呼出端流量传感器采用非压差式 |  | 2 | 是
1.8 | 具备压力触发和流量触发 |  | 2 | 是
1.9 | 压力触发灵敏度：-1~-20㎝H2O |  | 2 | 是
1.10 | 具备P0.1口腔闭合压 |  | 2 | 是
1.11 | 至少具备通气模式：VC(容量控制通气)、PC（压力控制通气)、PRVC（压力调解容量保证通气）、SIMV(PC+PS)、SIMV(VC+PS)、SIMV(PRVC+PS)、PS(压力支持通气)、CPAP（持续正压通气）、无创通气、高流量氧疗、振动网筛式雾化功能 |  | 2 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 27
二、一般技术参数
呼吸机A：
2.1 | 信息互连：同时支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.2 | 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量变化大小等参数变化。具备VGA扩展显示（非HDMI接口）（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.3 | 具备呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.4 | 呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气，更安全（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.5 | 配备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰；设置参数：压力上升时间至少包含：0—2s （提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.6 | 具有静态P-V环图（或P-V工具），辅助医生确定最佳PEEP值（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.7 | 机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片） |  | 1 | 是
2.8 | 容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%递减波和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式,开关机按键与旋转编码器分布在屏幕两端，避免发生误触造成使用风险（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.9 | 具备通气模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
2.1 | 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%（提供产品说明书证明） |  | 1 | 是
呼吸机B：
2.11 | 潮气量：20ml-2000ml |  | 0.5 | 是
2.12 | 屏幕布局视图提供显示的波形，至少5种视图可选。呼吸环具备参考环（点击参考曲线的符号标志，参考曲线将与时间戳一起显示出来）。 |  | 0.5 | 是
2.13 | 肺功能参数：肺顺应性（包含动态和静态） |  | 0.5 | 是
2.14 | 具备监测呼吸功参数 |  | 0.5 | 是
2.15 | ≥12英寸TFT-LCD 全触摸屏，中文界面 |  | 0.5 | 是
2.16 | 后备电池≥120分钟；可增配多块，外部充电，提供呼吸机转运期间随用随换。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 13
技术参数总计分值 |  |  | 40
三、伴随服务要求
3.1 | 产品配置要求 | 呼吸机A：主机*5、空气软管*5、一次性附件包*5、湿化器*5 呼吸机B：主机*2、湿化器*2、支撑臂*2
3.2 | 随机工具、产品的升级要求 | 无特殊工具，提供版本内产品软件的免费升级服务
3.3 | 安装 | ■需要 □不需要
货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.4 | 调试 | 货物送达用户指定地点后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
3.5 | 提供技术援助 | 提供免费技术服务热线
3.6 | 培训 | 免费对招标人的操作，维修人员进行一定时期的正规的整套设备操作、维护保养、检测等内容的技术培训，保证使用人员操作设备的各种功能。
3.7 | 验收方案 | 设备安装后，设备的各项硬件、软件性能和监测指标均需要达到采购文件的要求，医院按照招标参数要求核对验收。
四、售后服务要求
4.1 | 售后服务响应时间 | 报修响应时间≤2小时， 保修期内免费更换零配件和免人工费。
4.2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品版本内终身免费软件升级、提供详细配置清单、具有固定的售后服务机构等
4.3 | 维保内容与价格 | 1、自验收合格正常使用日起，提供整机免费质保期为36个月(由原厂提供售后服务承诺) 2、质保期外有偿维保方案/合同应符合以下要求，并要求由制造商出具承诺书：（1）年度保修合同价（全保）≤设备购置金额的5%，并报价。（2）未签署保修合同的维修服务仅收取零件费，不收取维修、差旅费等其他费用。（3)承诺上述报价终身有效，并保证投标产品停产后5年以上的配件供应期, 提供承诺书。（4）保修期内提供年度维护保养次数≥4次
4.4 | 备品备件供货与价格 | 列出本项目中涉及设备单次维修配件清单及价格，若未提供或者提供不全，则默认为免费维修