## 清洁稿
医疗设备采购项目 采购需求
设备名称：电子结肠内窥镜及电子上消化道内窥镜
采购数量：壹批
预算总价：310万
所属医疗设备类别（可多选）：
需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
主要功能与目标
满足上下消化道基础检查及扩展治疗（不含十二指肠及小肠）
一、关键技术参数
★1.1 | 电子上消化道内窥镜A(胃镜A):数量2，用于上消化道诊断；视野方向0度直视，带前射水。 电子上消化道内窥镜B(胃镜B):数量1，用于上消化道诊断治疗；视野方向0度直视，带前射水。 电子上消化道内窥镜C(胃镜C):数量1，用于上消化道诊断治疗；视野方向0度直视，带前射水。 电子上消化道内窥镜D(胃镜D):数量1，用于上消化道诊断；视野方向0度直视。 电子结肠内窥镜(高清电子肠镜):数量3，用于下消化道诊断治疗。 以上均非十二指肠镜。 |  | / | 本条款须提供产品注册证、国家市场监督管理局备案的产品彩页
二、主要技术参数
2.1 | 电子上消化道内窥镜A：工作长度≥1100mm（提供注册证附件产品技术要求及国家市场监督管理局备案的产品彩页） |  | 4 | 是
2.2 | 电子上消化道内窥镜B：弯曲角度：上≥210°， 下≥160°，右≥100°，左≥100°（提供注册证附件产品技术要求） |  | 4 | 是
2.3 | 电子上消化道内窥镜C：0度直视，单钳道直径≥3.8mm（提供注册证附件产品技术要求） |  | 5 | 是
2.4 | 电子上消化道内窥镜A、B、C、D：无线连接技术：无需通过接触连接就可以传输电力和图像数据，无电触点暴露在外，降低消毒液腐蚀影响（提供注册证附件产品技术要求及国家市场监督管理局备案的产品彩页） |  | 5 | 是
2.5 | 电子上消化道内窥镜A、B、C、D，可实现电子放大功能：放大倍数≥2倍，档位≥15级可调（提供注册证附件产品技术要求） |  | 5 | 是
2.6 | 可匹配院内已有主机（富士/奥林巴斯）使用或投标总价内包含2套全新主机保证所投标内镜正常运行。 |  | 5 | 是
| 主要技术参数小计分值 |  | 28
三、一般技术参数
3.1 | 电子上消化道内窥镜A
3.1.1 | 视野角≥140°，观察范围：2-100mm |  | 0.5 | 是
3.1.2 | 先端部直径≤9.2mm，软性部直径≤9.3mm |  | 0.5 | 是
3.1.3 | 弯曲角度：上≥210°,下≥90° ，左≥100°, 右≥100° |  | 0.5 | 是
3.1.4 | 钳道直径≥2.8mm |  | 0.5 | 是
3.1.5 | 特殊光模式：≥4种 |  | 0.5 | 是
3.2 | 电子上消化道内窥镜B |  |  | 是
3.2.1 | 视野角≥140°，观察景深：2-100mm |  | 0.5 | 是
3.2.2 | 先端部直径≤9.8mm |  | 0.5 | 是
3.2.3 | 软性部直径≤9.8mm |  | 0.5 | 是
3.2.4 | 钳道直径≥3.2mm |  | 0.5 | 是
3.2.5 | 工作长度≥1100mm |  | 0.5 | 是
3.3 | 电子上消化道内窥镜C |  |  | 是
3.3.1 | 视野角≥140°，观察景深：2-100mm |  | 0.5 | 是
3.3.2 | 先端部直径≤10.5mm，软性部直径≤10.8mm |  | 0.5 | 是
3.3.3 | 弯曲角度：上≥210°， 下≥90° 右≥100° 左≥100° |  | 0.5 | 是
3.3.4 | 工作长度≥1100mm |  | 0.5 | 是
3.4 | 电子上消化道内窥镜D |  |  | 是
3.4.1 | 视野角：≥140°，观察范围：2-100mm |  | 0.5 | 是
3.4.2 | 先端部直径≤9.2mm，软性部直径≤9.3mm |  | 0.5 | 是
3.4.3 | 弯曲角度：上≥210°,下≥90° ，左≥100°, 右≥100° |  | 0.5 | 是
3.4.4 | 钳道直径≥2.8mm，工作长度≥1100mm |  | 0.5 | 是
3.5 | 高清电子肠镜 |  |  | 是
3.5.1 | 视野角：≥170°，观察景深：2-100mm |  | 0.5 | 是
3.5.2 | 先端部直径≤12.0mm，软性部直径≤12.0mm |  | 0.5 | 是
3.5.3 | 钳道直径≥3.8mm |  | 0.5 | 是
3.5.4 | 工作长度≥1330mm |  | 0.5 | 是
3.5.5 | 前射水：具备 |  | 0.5 | 是
3.6 | 送水装置模块：适用液体为无菌液体，适用泵管内径应≥3.2mm，最大输出压强应≤350kPa，最大输出流量≥230ml/min，≤20秒自动停止送水，泵头松脱自动中断运行，流量可调。 |  | 0.5 | 是
| 一般技术参数小计分值 |  | 12
技术参数总计分值 |  |  | 40
四、伴随服务要求
4.1 | 产品附件 | 1. 针对服务所提供的零配件、耗材等的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。 2. 针对服务所提供的设备、零配件、耗材等还应符合国家和上海市人民政府之有关安全、环保、卫生等规定。
4.2 | 技术资料 | 应提供器械设备的技术文件，包括相应的图纸、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料信息等，这些文件随同器械一起提供。
4.3 | 安装 | √需要 ¨不需要
1. 供应商 确保器械安全无损地运抵用户指定现场，并承担器械的运费、保险费、装卸费等费用。供应商 还应在发货前通知用户，器械的运输信息以及到货时间，以便做好验货准备。 2. 对器械进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商 应在设备正式启用后的7天内，按照用户的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。器械到货后，供应商 应在接到通知后7~14天内安装调试完成。
4.4 | 调试 | 供应商 应免费提供下列服务： 1. 器械的现场安装和调试； 2. 提供器械安装和维修所需的专用工具和辅助材料
4.5 | 培训 | 供应商 应派专业技术人员在项目现场对使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据使用人员的要求另行安排培训计划，并且供应商 应随时接受使用人员有关器械使用的咨询，积极解答相关操作问题。
4.6 | 验收方案 | 在符合国家相关技术标准的基础上，根据购置器械的技术标准以及采购或投标时承诺的原厂的技术参数为标准对器械进行技术验收。医疗设备必须符合IHE医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，医学影像设备须提供DICOM软硬件接口，数字化医疗设备须提供HL7软硬件接口。
★4.7 | 其他要求 | 1.投标人应保证所交付的货物为交货日期前6个月内生产的全新产品；2.投标产品应当为同一品牌。
五、售后服务要求
5.1 | 售后服务响应时间 | 售后医疗器械故障报修的响应时间2小时,工程师到场时间24小时,排除故障时间48小时,不能及时修复的补救措施提供备件。
5.2 | 售后服务内容与计划 | 质保期为不少于5年，质保期内提供每年4次定期预防性维护,供应商的工程师向采购人提供定期保养报告。质保期内一切费用全免。质保期内所有服务及配件全部免费，包括零部件更换费用、维修费用、维护保养费用、校验服务费用和人工等费用。软件终身免费升级。所有质保均需提供原厂承诺。
5.3 | 质保期满后维保内容与价格 | 质保期后终身维修，供应商须承诺质保期满后，维修人工费全免，差旅费全免。年度保修合同价不高于本合同器械总价的5%，年度定期预防性维护保养次数，不少于4次。所有质保均需提供原厂承诺。
5.4 | 质保期满后供货与价格 | 1、承诺负责器械的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库。 2、承诺质保期满后以不高于市场价5折的优惠价供应维修零配件。
第一类
第二类
第三类